Tradintek UAB

J.Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius, tel. nr. (8 5) 2685427, fakso nr. (8 5) 2496084, registro tvarkytojas VĮ Registrų Centras, įmonės kodas 124942182, PVM mokėtojo kodas LT249421811

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė

Viešoji įstaiga Kauno klinikos

Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas

PASIŪLYMAS

DĖL INSTRUMENTŲ RINKINIŲ MONOPOLINIAM REZEKTOSKOPUI IR GRIEBIANČIŲ ŽNYPLIŲ PIRKIMO

2015 m. vasario 23 d. Nr. 20150223-01

Vilnius

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Tiekėjo pavadinimas | UAB Tradintek |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | J. Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius, Lietuva |
| Tiekėjo įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | Įm. k. 124942182, pvm k. LT249421811 |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Vadybininkas Antanas Venslovas |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | Direktorius, Vidas Morkūnas |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | AB SEB bankas, Banko kodas 70440 A/s LT 657044060001368083 |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Vadybininkas Antanas Venslovas |
| Telefono numeris | +370 5 2685427 |
| Fakso numeris | +370 5 2496084 |
| El. pašto adresas | info@tradintek.com |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

I pirkimo dalis. Instrumentų rinkiniai

| Eil.Nr. | Prekės pavadinimas | Modelis, tipas, gamintojo pavadinimas | Kiekis, vnt. | Vnt. kaina Eur be PVM | Vnt. kaina Eur su PVM | Kaina viso Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Instrumentų rinkinys Nr. 1 | Monopolinis rezektoskopas Karl Storz Vokietija | 1 | 5.150,00 | 6.231.50 | 6.231.50 |
|  | Bendra rinkinio Nr. 1 kaina Eur su PVM: | X | X | X | X | 6.231.50 |
| 1. | Instrumentų rinkinys Nr. 1 | Monopolinis rezektoskopas Karl Storz Vokietija | 1 | 4.820,00 | 5.832,20 | 5.832,20 |
|  | Bendra rinkinio Nr. 2 kaina Eur su PVM: | X | X | X | X | 5.832,20 |
|  | Bendra pirkimo dalies kaina EUR su PVM: | X | X | X | X | 12.063,70 |

II pirkimo dalis. Griebiančios žnyplės

| Eil.Nr. | Prekės pavadinimas | Modelis, tipas, gamintojo pavadinimas | Kiekis, vnt. | Vnt. kaina Eur be PVM | Vnt. kaina Eur su PVM | Kaina viso Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Griebiančios žnyplės | 27175A Karl Storz Vokietija | 2 | 375,00 | 453,75 | 907,50 |
|  | Bendra pirkimo dalies kaina EUR su PVM: | X | X | X | X | 907,50 |

3 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Instrumentų rinkinys Nr. 1 |  |  |
| 1.1. | Optika (Karl Storz katal. Nr. 27005BA) | - Tiesi, su integruotu fibrooptiniu pluoštu apšvietimui, su jungtimi šviesolaidžio pajungimui; - Darbinės dalies išorinis skersmuo 3,8-4,0 mm; - Matymo kryptis 30°; - Darbinis ilgis 280-300 mm; - Autoklavuojama. | - Tiesi, su integruotu fibrooptiniu pluoštu apšvietimui, su jungtimi šviesolaidžio pajungimui; - Darbinės dalies išorinis skersmuo 4,0 mm; - Matymo kryptis 30°; - Darbinis ilgis 300 mm; - Autoklavuojama. Techniniai aprasai.pdf Psl. 1. |

| 1.2. | Monopolinio rezektoskopo darbinis elementas (Karl Storz katal. Nr. 27050DH) | 1. Ramybės būsenoje elektrodas išlindęs iš movos; 2. Pateikiamas komplekte su: - laidais pajungimui prie AD generatoriaus, 300 - 350 cm ilgio - 2 vnt.; - vienastiebėmis monopolinėmis pjovimo kilpomis - 2 vnt.; - vienastiebiais elektrodais koaguliacijai - 2 vnt. | 1. Ramybės būsenoje elektrodas išlindęs iš movos; 2. Pateikiamas komplekte su: - laidais pajungimui prie AD generatoriaus, 300 cm ilgio - 2 vnt.; - vienastiebėmis monopolinėmis pjovimo kilpomis - 2 vnt.; - vienastiebiais elektrodais koaguliacijai - 2 vnt. Techniniai aprasai.pdf Psl. 1, 2, 3. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Rezektoskopo mova (Karl Storz katal. Nr. 27050SC) | - 26 Fr (=26 Charr) dydžio; - Su dviem Luer-Lock tipo (arba lygiaverčiais) kraneliais; - Su rotuojama izoliuota vidine mova; - Su vidinės movos greito atjungimo („atrakinimo“) mechanizmu; - Pateikiama komplekte su silikoninėmis skysčio tiekimo/išleidimo žarnelėmis | - 26 Fr (=26 Charr) dydžio; - Su dviem Luer-Lock tipo (arba lygiaverčiais) kraneliais; - Su rotuojama izoliuota vidine mova; - Su vidinės movos greito atjungimo („atrakinimo“) mechanizmu; - Pateikiama komplekte su silikoninėmis skysčio tiekimo/išleidimo žarnelėmis Techniniai aprasai.pdf Psl. 1, 2, 3. |
| 1.4. | Fibrooptinis šviesolaidis (Karl Storz katal. Nr. 495NA) | 3,0-3,5 mm diametro, 230-250 cm ilgio, su tiesia jungtimi | 3,5 mm diametro, 230 cm ilgio, su tiesia jungtimi Techniniai aprasai.pdf Psl. 1. |
| 1.5. | Standartinis obturatorius (Karl Storz katal. Nr. 27040OC) | Tinkantis naudoti su rezektoskopų 24 Fr (=24 Charr) ir 26 Fr (=26 Charr) dydžio movomis | Tinkantis naudoti su rezektoskopų 24 Fr (=24 Charr) ir 26 Fr (=26 Charr) dydžio movomis Techniniai aprasai.pdf Psl. 1. |
| 1.6. | Konteineris (Karl Storz katal. Nr. 39301BS) | Skirtas optikų sterilizacijai, perforuotas, su perforuotu dangčiu, su specialiais vidiniais laikikliais optikų fiksavimui, talpinantis dvi optikas, kurių ilgis imtinai iki 320 mm; konteinerio matmenys (IxPxA): (440-500 x 90-110 x 45-550) mm | Skirtas optikų sterilizacijai, perforuotas, su perforuotu dangčiu, su specialiais vidiniais laikikliais optikų fiksavimui, talpinantis dvi optikas, kurių ilgis 340 mm; konteinerio matmenys (IxPxA): (446 x 90 x 45) mm Techniniai aprasai.pdf Psl. 1. |
| 1. | Instrumentų rinkinys Nr. 2 |  |  |
| 2.1. | Optika (Karl Storz katal. Nr. 27005BA) | - Tiesi, su integruotu fibrooptiniu pluoštu apšvietimui, su jungtimi šviesolaidžio pajungimui; - Darbinės dalies išorinis skersmuo 3,8-4,0 mm; - Matymo kryptis 30°; - Darbinis ilgis 280-300 mm; - Autoklavuojama. | - Tiesi, su integruotu fibrooptiniu pluoštu apšvietimui, su jungtimi šviesolaidžio pajungimui; - Darbinės dalies išorinis skersmuo 4,0 mm; - Matymo kryptis 30°; - Darbinis ilgis 300 mm; - Autoklavuojama. Techniniai aprasai.pdf Psl. 1. |
| 2.2. | Monopolinio rezektoskopo darbinis elementas (Karl Storz katal. Nr. 27050DH) | 1. Ramybės būsenoje elektrodas išlindęs iš movos; 2. Pateikiamas komplekte su: - laidais pajungimui prie AD generatoriaus, 300 - 350 cm ilgio - 2 vnt.; - vienastiebėmis monopolinėmis pjovimo kilpomis - 2 vnt.; - vienastiebiais elektrodais koaguliacijai - 2 vnt. | 1. Ramybės būsenoje elektrodas išlindęs iš movos; 2. Pateikiamas komplekte su: - laidais pajungimui prie AD generatoriaus, 300 cm ilgio - 2 vnt.; - vienastiebėmis monopolinėmis pjovimo kilpomis - 2 vnt.; - vienastiebiais elektrodais koaguliacijai - 2 vnt. Techniniai aprasai.pdf Psl. 1, 2, 3. |
| 2.3. | Rezektoskopo mova (Karl Storz katal. Nr. 27241BO) | - 24 Fr (=24 Charr) dydžio - Su centriniu vožtuvu kranelio atidarymui - Pateikiama komplekte su obturatoriumi ir silikoninėmis skysčio tiekimo/išleidimo žarnelėmis | - 24 Fr (=24 Charr) dydžio - Su centriniu vožtuvu kranelio atidarymui - Pateikiama komplekte su obturatoriumi ir silikoninėmis skysčio tiekimo/išleidimo žarnelėmis Techniniai aprasai.pdf Psl. 1. |
| 2.4. | Fibrooptinis šviesolaidis (Karl Storz katal. Nr. 495NA) | 3,0-3,5 mm diametro, 230-250 cm ilgio, su tiesia jungtimi | 3,5 mm diametro, 230 cm ilgio, su tiesia jungtimi Techniniai aprasai.pdf Psl. 1. |
| 3. | Griebiančios žnyplės (Karl Storz katal. Nr. 27175A) | Urologinės (naudojamos svetimkūnių pašalinimui), žnyplių žiaunos su danteliais, juda abi žiaunos, instrumento darbinė dalis 7 Fr (=7 Charr) dydžio, 400±10 mm ilgio, lanksti, rankena be užrakto. | Urologinės (naudojamos svetimkūnių pašalinimui), žnyplių žiaunos su danteliais, juda abi žiaunos, instrumento darbinė dalis 7 Fr (=7 Charr) dydžio, 400 mm ilgio, lanksti, rankena be užrakto. Techniniai aprasai.pdf Psl. 2, 4. |

4 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
|  | Įmonės registracijos pažymėjimo kopija | 1 |
|  | Išrašas iš įmonės įstatų | 1 |
|  | Pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją | 3 |
|  | Dokumentas patvirtinantys teisę atstovauti bei techniškai aptarnauti siūlomą įrangą. | 2 |
|  | Paskutinių finansinių metų pelno - nuostolių ataskaita | 2 |
|  | Įgaliojimo nuorašas | 1 |
|  | Medicinos prietaisų atitikties dokumentų pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos prietaisams kopijos | 2 |
|  | Įrangos aprašymai: Techniniai aprasai.pdf | 4 |

Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

Vadybininkas							Antanas Venslovas