Olympus Sverige Aktiebolag, bendrovė įsteigta ir veikianti pagal Švedijos teisę

Duomenys kaupiami ir saugomi Švedijos įmonių registracijos biure

Registruota buveinė adresu p/d 1816, 171 23 Solna, Švedija, registracijos kodas 556189-2794,

Mokesčio mokėtojo identifikacinis kodas 9000273809

PVM mokėtojo kodas LT100009813015

Tel.: (5) 2330021, Faks.: (5) 2395468,

Atviro konkurso sąlygų

1 priedas

PASIŪLYMAS

DĖL FOTODINAMINĖS DIAGNOSTIKOS VIDEOSISTEMOS PIRKIMO

2017-03-20 Nr. OLI/2017-03-15

VILNIUS

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Tiekėjo pavadinimas | Olympus Sverige Aktiebolag (Lietuvoje veikianti per filialą „Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas“) |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | P/d 1816, 171 23 Solna, Švedija |
| Tiekėjo įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | Registracijos kodas 556189-2794, Mokesčio mokėtojo identifikacinis kodas 9000273809 |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Marija Kuliešienė |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | Įgaliotas asmuo Andrius Simonaitis |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | A/S LT077044060008063000, AB SEB bankas, banko kodas70440 |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Įgaliotas asmuo Andrius Simonaitis |
| Telefono numeris | +37052330021 |
| Fakso numeris | +37052395468 |
| El. pašto adresas | Andrius.simonaitis@olympus.lt |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas (-ai), adresas (-ai) |
| --- | --- |

*Pastaba: Lentelė pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją.

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Viso kaina, EUR (be PVM) | Viso kaina EUR (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fotodinaminė diagnostikos videosistema : |  | 1 | Vnt. |  |  |
| 1.1. | Vaizdo apdorojimo įrenginys (vaizdo procesorius) | Visera Elite OTV-S190 vaizdo sistemos centras (N3643860), Olympus Medical Systems Corp. | 1 | Vnt. | 10215.37 | 12360.60 |
| 1.2. | Aukštos raiškos spalvoto vaizdo monitorius | Aukštos raiškos LCD monitorius OEV262H (N5374360), Olympus Medical Systems Corp. | 1 | Vnt. | 4792.79 | 5799.28 |
| 1.3. | Šviesos šaltinis | Visera Elite CLV-S190 ksenoninės šviesos šaltinis (N3643950), Olympus Medical Systems Corp. | 1 | Vnt. | 8885.16 | 10751.04 |
| 1.4. | Įrangos vežimėlis | WM-NP2 įrangos vėžimėlis (K10021613), Keymed Ltd. | 1 | Vnt. | 3053.97 | 3695.30 |
| 1.5. | Vaizdo kameros galva | Aukštos raiškos kameros galva OTV-S7PROH-HD-L08E (N3499640), Olympus Medical Systems Corp. | 1 | Vnt. | 6844.27 | 8281.57 |
| 1.6. | Vaizdo kameros galva fotodinaminei diagnostikai | Kameros galva ftodinaminei diagnostikai OTV-S7ProH-FD (N2487040) su adapteriu AR-TF8E (A4923), Olympus Medical Systems Corp. | 1 | Vnt. | 3070.73 | 3715.58 |
| 1.7. | Teleskopas (stebėjimo kampas 12º) | OES Elite teleskopas, WA2T412P, Olympus Medical Systems Corp. | 1 | Vnt. | 2263.93 | 2739.36 |
| 1.8. | Teleskopas (stebėjimo kampas 30º) | OES Elite teleskopas, WA2T430P, Olympus Medical Systems Corp. | 1 | Vnt. | 2350.08 | 2843.60 |
| 1.9. | Šviesolaidis | Šviesolaidis fotodinaminei diagnostikai A93200A, Olympus Medical Systems Corp. | 1 | Vnt. | 382.35 | 462.64 |
|  | Bendra suma EUR su PVM: |  |  |  | 41858.65 | 50648.97 |

4  lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS

| Eil. Nr. | Pavadinimai, reikalaujamos techninės charakteristikos | Reikalavimų atitikimas ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Fotodinaminės diagnostikos videosistema endourologijai-1 vnt. |  |
| 1.1. | Vaizdo apdorojimo įrenginys (vaizdo procesorius)- 1 vnt. 1.1.1. Skirtas naudoti su endoskopinėmis vaizdo kameromis; 1.1.2. Aukštos raiškos (HDTV arba FULL HD); 1.1.3. Skiriamoji geba ≥ (1920x1080) taškų; 1.1.4. Vaizdo formatas 16x9; 1.1.5. Judančių vaizdų įrašymas į USB laikmeną ne blogiau kaip 1080p formatu, naudojant integruotą arbą išorinį įrenginį (būtina tik galimybė šią funkciją naudoti ateityje, pateikti išorinį įrašymo įrenginį neprivaloma); 1.1.6. Signalo išvestys: a) HDMI arba DVI; b) 3G-SDI arba HD-SDI; 1.1.7. Su galimybe formuoti į monitorių perduodamus specialios paskirties endoskopinius vaizdus: a) skirtą fotodinaminei diagnostikai; b) su išryškintu kraujagyslių tinklu bei paviršinių audinių struktūromis (naudojant susiaurintą šviesos spektrą); 1.1.8. Su dviejų vaizdų rodymo monitoriaus ekrane funkcijomis; vaizdas vaizde (PIP) ir vaizdas šalia vaizdo (POP arba PAP); 1.1.9. Su galimybe gerinti vaizdą: a) reguliuoti ryškumą; b) išryškinti struktūras; 1.1.10. Su galimybe įvesti ir išsaugoti įrenginio atmintyje paciento duomenis. | Vaizdo apdorojimo įrenginys (vaizdo procesorius)- 1 vnt. Visera Elite OTV-S190 (N3643860), Olympus Medical Systems Corp. 1.1.1. Skirtas naudoti su endoskopinėmis vaizdo kameromis (1 psl.); 1.1.2. Aukštos raiškos (HDTV) (2 psl.); 1.1.3. Skiriamoji geba (1920x1080) taškų (3 psl.); 1.1.4. Vaizdo formatas 16x9 (3 psl.); 1.1.5. Judančių vaizdų įrašymas į USB laikmeną ne blogiau kaip 1080p formatu, naudojant integruotą arbą išorinį įrenginį (būtina tik galimybė šią funkciją naudoti ateityje, pateikti išorinį įrašymo įrenginį neprivaloma); (4-5 psl.); 1.1.6. Signalo išvestys (5 psl.): a) DVI; b) HD-SDI; 1.1.7. Su galimybe formuoti į monitorių perduodamus specialios paskirties endoskopinius vaizdus: a) skirtą fotodinaminei diagnostikai; b) su išryškintu kraujagyslių tinklu bei paviršinių audinių struktūromis (naudojant susiaurintą šviesos spektrą) (2 psl.); 1.1.8. Su dviejų vaizdų rodymo monitoriaus ekrane funkcijomis; vaizdas vaizde (PIP) ir vaizdas šalia vaizdo (POP) (6 psl.); 1.1.9. Su galimybe gerinti vaizdą: a) reguliuoti ryškumą (6 psl.); b) išryškinti struktūras (6 psl.); 1.1.10. Su galimybe įvesti ir išsaugoti įrenginio atmintyje paciento duomenis (7 psl.). |
| 1.2. | Aukštos raiškos spalvoto vaizdo monitorius- 1 vnt. 1.2.1. Skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis); 1.2.2. Ekrano įstrižainė ≥ 26 colių; 1.2.3. Skiriamoji geba ≥ (1920x1080) taškų; 1.2.4. Palaikantis vaizdo formatą 16:9; 1.2.5. Skirtas naudoti medicinoje; 1.2.6. Su dviejų vaizdų rodymo vienu metu funkcijomis: vaizdas vaizde (PIP) ir vaizdas šalia vaizdo (POP arba PAP); 1.2.7. Su DVI įvestimi ir išvestimi. | Aukštos raiškos spalvoto vaizdo monitorius- 1 vnt. OEV262H (N5374360), Olympus Medical Systems Corp. 1.2.1. Skystųjų kristalų (LCD) (8 psl.); 1.2.2. Ekrano įstrižainė 26 colių (9 psl.); 1.2.3. Skiriamoji geba (1920x1080) taškų (9 psl.); 1.2.4. Palaikantis vaizdo formatą 16:9 (9 pls.); 1.2.5. Skirtas naudoti medicinoje (10 psl.); 1.2.6. Su dviejų vaizdų rodymo vienu metu funkcijomis; vaizdas vaizde (PIP) ir vaizdas šalia vaizdo (POP) (11 psl.); 1.2.7. Su DVI įvestimi ir išvestimi (9 psl.). |
| 1.3. | Šviesos šaltinis- 1 vnt. 1.3.1. Ksenoninis, ksenono lempos galia ≥ 300W; 1.3.2. Lempos tarnavimo resursas ≥500 val.; 1.3.3. Automatinis ir rankinis šviesos intensyvumo reguliavimas; 1.3.4. Su integruotu optiniu filtru susiaurinto šviesos spektro apšvietimui, išryškinančiam kraujagyslių tinklą ir paviršinių audinių struktūrą endoskopiniame vaizde (optinis filtras būtinas tik tuo atveju, jei šios funkcijos neužtikrina siūlomas vaizdo procesorius ir/arba vaizdo kamera); 1.3.5. Tinkantis fotodinaminei diagnostikai (su specialiu filtru). | Šviesos šaltinis- 1 vnt. Visera Elite CLV-S190 (N3643950), su PDD filtru MAJ-1391 (N2504640), Olympus Medical Systems Corp. 1.3.1. Ksenoninis, ksenono lempos galia 300W (12 psl.); 1.3.2. Lempos tarnavimo resursas vidutiniškai 500 val. (12 psl.); 1.3.3. Automatinis ir rankinis šviesos intensyvumo reguliavimas (13 psl.); 1.3.4. Susiaurinto šviesos spektro apšvietimą (NBI), išryškinantį kraujagyslių tinklą ir paviršinių audinių struktūrą endoskopiniame vaizde užtikrina siūlomas vaizdo procesorius, šviesos šaltinis ir vaizdo kamera(14 psl.); 1.3.5. Tinkantis fotodinaminei diagnostikai (su specialiu filtru (MAJ-1391) (14-15 psl.). |
| 1.4. | Įrangos vėžimėlis-1 vnt. 1.4.1. Su 4 antistatiniais ratais, iš jų ≥2 fiksuojami; 1.4.2. Su ne mažiau nei 3 lentynomis įrangai; 1.4.3. Su centriniu elektros įtampos įjungimo/išjungimo jungikliu (visi vėžimėlyje sudėti prietaisai įsijungia ir išsijungia vienu jungikliu); 1.4.4. Su alkūnės konstrukcijos laikikliu monitoriui, leidžiančiu reguliuoti monitoriaus aukštį ir pasukimą horizontalioje plokštumoje. | Įrangos vėžimėlis-1 vnt. WM-NP2 (K10021613), Keymed Ltd. 1.4.1. Su 4 antistatiniais ratais, iš jų 2 fiksuojami (16-17 psl.); 1.4.2. Su 4 lentynomis įrangai (18 psl.); 1.4.3. Su centriniu elektros įtampos įjungimo/išjungimo jungikliu (visi vėžimėlyje sudėti prietaisai įsijungia ir išsijungia vienu jungikliu) (19 psl.); 1.4.4. Su alkūnės konstrukcijos laikikliu monitoriui, leidžiančiu reguliuoti monitoriaus aukštį ir pasukimą horizontalioje plokštumoje (18 psl.). |
| 1.5. | Vaizdo kameros galva-1 vnt. 1.5.1. Aukštos raiškos; 1.5.2. Kampinė („L“ formos); 1.5.3. Su ne mažiau kaip 2 laisvai programuojamais fnkciniais mygtukais; 1.5.4. Tinkanti susiaurinto šviesos spektro endoskopinio vaizdo, išryškinančio kraujagyslių tinklą bei paviršinių audinių struktūrą, gavimui. | Vaizdo kameros galva-1 vnt. OTV-S7PROH-HD-L08E (N3499640), Olympus Medical Systems Corp. 1.5.1. Aukštos raiškos (21 psl.); 1.5.2. Kampinė („L“ formos) (21 psl.); 1.5.3. Su 3 laisvai programuojamais fnkciniais mygtukais (21 psl.); 1.5.4. Tinkanti susiaurinto šviesos spektro endoskopinio vaizdo, išryškinančio kraujagyslių tinklą bei paviršinių audinių struktūrą (NBI), gavimui (21 psl.). |
| 1.6. | Vaizdo kameros galva fotodinaminei diagnostikai- 1 vnt. (ši vaizdo kameros galva nebūtina, jei fotodinaminei diagnostikai yra pritaikyta 1.5. punkte siūloma vaizdo kameros galva) 1.6. Skirta fotodinaminei diagnostikai. | Vaizdo kameros galva fotodinaminei diagnostikai- 1 vnt. OTV-S7ProH-FD (N2487040) su adapteriu AR-TF8E (A4923), Olympus Medical Systems Corp. 1.6. Skirta fotodinaminei diagnostikai (20 psl.). |
| 1.7. | Teleskopas- 1 vnt. 1.7.1. Skirtas fotodinaminei diagnostikai; 1.7.2. Skersmuo 4mm±0,5mm; 1.7.3. Darbinis ilgis 280mm±20mm; 1.7.4. Stebėjimo kampas 12°; 1.7.5. Autoklavuojamas; 1.7.6. Komplekte su konteineriu sterilizavimui. | Teleskopas- 1 vnt. OES Elite teleskopas, WA2T412P, Olympus Medical Systems Corp. 1.7.1. Skirtas fotodinaminei diagnostikai (22 psl.); 1.7.2. Skersmuo 4,05 mm (23 psl.); 1.7.3. Darbinis ilgis 280mm (23 psl.); 1.7.4. Stebėjimo kampas 12° (24 psl.); 1.7.5. Autoklavuojamas (25 psl.); 1.7.6. Komplekte su konteineriu sterilizavimui (WA05990A) (26 psl.). |
| 1.8. | Teleskopas- 1 vnt. 1.8.1. Skirtas PDD (fotodinaminei diagnostikai); 1.8.2. Skersmuo 4mm±0,5mm; 1.8.3. Darbinis ilgis 280mm±20mm; 1.8.4. Stebėjimo kampas 30°; 1.8.5. Autoklavuojamas; 1.8.6. Komplekte su konteineriu sterilizavimui. | Teleskopas- 1 vnt. OES Elite teleskopas, WA2T430P, Olympus Medical Systems Corp. 1.8.1. Skirtas fotodinaminei diagnostikai (22 psl.); 1.8.2. Skersmuo 4,05 mm (23 psl.); 1.8.3. Darbinis ilgis 282,2mm (23 psl.); 1.8.4. Stebėjimo kampas 30° (24 psl.); 1.8.5. Autoklavuojamas (25 psl.); 1.8.6. Komplekte su konteineriu sterilizavimui (WA05990A) (26 psl.). |
| 1.9. | Šviesolaidis-1 vnt. 1.9.1. Skirtas fotodinaminei diagnostikai; 1.9.2. Ilgis 2,5m±0,5m; 1.9.3. Skersmuo 2,8mm±0,7mm. | Šviesolaidis-1 vnt. A93200A, Olympus Medical Systems Corp. 1.9.1. Skirtas fotodinaminei diagnostikai (27 psl.); 1.9.2. Ilgis 2,5m (28 psl.); 1.9.3. Skersmuo 3 mm (28 psl.). |
| 1.10. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija 1.10.1. Naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; 1.10.2. Elektroninės įrangos (1.1.-1.3. poz.) serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija pristatoma kartu su įranga: 1.10.1. Naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; 1.10.2. Elektroninės įrangos (1.1.-1.3. poz.) serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |
| 1.11. | Įrangos žymėjimas CE ženklu. Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas). | Įrangos žymėjimas CE ženklu. Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas). |
| 1.12. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis 1.1.-1.4. pozicijose nurodytai įrangai≥ 36 mėnesiai; 1.5.-1.9. pozicijose nurodytai įrangai≥ 12 mėnesiai; | Garantinio aptarnavimo laikotarpis 1.1.-1.4. pozicijose nurodytai įrangai 36 mėnesiai; 1.5.-1.9. pozicijose nurodytai įrangai 12 mėnesiai; |

Pastabos:

- Lentelė privalo būti pildoma pagal visus pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (specialieji reikalavimai) jų eilės tvarka.

- Grafoje “Siūloma parametro reikšmė” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentų 23.3 dalyje.

5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Švedų registrų centro pažyma | 4 |
| 2 | Pažymos dėl vadovo ir buhalterio neišnykusio ar nepanaikinto teistumo | 8 |
| 3 | Švedų mokesčių inspekcijos pažyma | 5 |
| 4 | Dokumentas patvirtinantis tiekėjo juridinio asmens dalyvių sąrašą | 2 |
| 5 | Tiekėjo priesaikos deklaracija | 1 |
| 6 | Registracijos pažymėjimas | 10 |
| 7 | Įstatai | 8 |
| 8 | Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą | 2 |
| 9 | Įgaliojimas prekiauti prekėmis ir atlikti techninį aptarnavimą | 4 |
| 10 | CE sertifikatai, atitikties deklaracijos | 67 |
| 11 | Katalogas | 28 |

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali) _____________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

Įgaliotas atstovas; Andrius Simonaitis. (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas); (Parašas); (Vardas ir pavardė).

1 Pastaba. Atsižvelgiant į tai, kad Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvoje veikia per filialą, šis pasiūlymas Olympus Sverige Aktiebolag vardu teikiamas per struktūrinio tiekėjo padalinio „Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas“ CVP IS paskyrą.

Ši vaizdo kameros galva nebūtina, jei fotodinaminei diagnostikai yra pritaikyta pasiūlymo kainos 3 lentelės 1.5. punkte siūloma vaizdo kameros galva.

Pastaba. Atsižvelgiant į tai, kad Tiekėjo registracijos valstybėje oficialių institucijų išduodami dokumentai neapima visų Pirkimo sąlygų kvalifikacinių reikalavimų keliamų klausimų, Tiekėjas atitiktį kvalifikaciniams reikalavimų atitikčiai pagrįsti be kita ko pateikia Tiekėjo priesaikos deklaraciją, ką leidžia Viešųjų pirkimų 33 straipsnio 5 dalis.