Olympus Sverige Aktiebolag, bendrovė įsteigta ir veikianti pagal Švedijos teisę

Duomenys kaupiami ir saugomi Švedijos įmonių registracijos biure

Registruota buveinė adresu p/d 1816, 171 23 Solna, Švedija, registracijos kodas 556189-2794,

Mokesčio mokėtojo identifikacinis kodas 9000273809

PVM mokėtojo kodas LT100009813015

Tel.: (5) 2330021, Faks.: (5) 2395468,

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ

KAUNO KLINIKOS

PASIŪLYMAS

## DĖL VIDEOENDOSKOPINĖS SISTEMOS, VAIZDO GASTROSKOPŲ, VAIZDO KOLONOSKOPŲ IR AUTOMATINĖS ENDOSKOPŲ PLOVIMO – DEZINFEKAVIMO MAŠINOS PIRKIMO

2017-02-28 Nr.OLY/2017-02-09

Vilnius

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Tiekėjo pavadinimas | Olympus Sverige Aktiebolag (Lietuvoje veikianti per filialą „Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas“) |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | P/d 1816, 171 23 Solna, Švedija (Ukmergės g. 369a, Vilnius) |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas Mokesčio mokėtojo identifikacinis kodas | 556189-2794, LT100009813015 9000273809 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | AB SEB bankas, kodas 70440, S/Nr. LT077044060008063000 |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas pavardė | Įgaliotas atstovas Andrius Simonaitis |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Egidijus Gadeikis |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Egidijus Gadeikis |
| Telefono numeris | 8 5 2330021 |
| Fakso numeris | 8 5 2395468 |
| El. pašto adresas | Egidijus.gadeikis@olympus.lt |

2 lentelė

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai) |
| --- | --- |

  - Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

I pirkimo dalis. Videoendoskopinė sistema (gastroenterologinė)

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių modelis, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina EUR (be PVM) | Vieneto kaina EUR (su PVM) | Kaina viso EUR be PVM | Kaina viso EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Videoendoskopinė sistema (gastroenterologinė) 1 vnt.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Spalvoto vaizdo monitorius | AMM215WTD, Advan | 1 | vnt. | 2174,44 | 2631,07 | 2174,44 | 2631,07 |
| 1.2. | Vaizdo apdorojimo įrenginys (vaizdo procesorius) | CV-190, Olympus | 1 | vnt. | 9753,11 | 11801,26 | 9753,11 | 11801,26 |
| 1.3. | Šviesos šaltinis | CLV-190, Olympus | 1 | vnt. | 6323,58 | 7651,53 | 6323,58 | 7651,53 |
| 1.4. | Vežimėlis endoskopinei įrangai | WM-NP2, Olympus | 1 | vnt. | 3201,62 | 3873,96 | 3201,62 | 3873,96 |
| 1.5. | Apiplovimo pompa | OFP-2, Olympus | 1 | vnt. | 1199,34 | 1451,20 | 1199,34 | 1451,20 |
| 1.6. | Vaizdo gastroskopas | GIF-Q165, Olympus | 4 | vnt. | 9417,33 | 11394,97 | 37669,32 | 45579,88 |
| 1.7. | Vaizdo kolonoskopas | CF-Q165L, Olympus | 2 | vnt. | 10609,88 | 12837,96 | 21219,76 | 25675,91 |
|  | IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) |  |  |  |  |  |  | 98664,81 |

II pirkimo dalis. Automatinė endoskopų plovimo – dezinfekavimo mašina

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių modelis, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina EUR (be PVM) | Vieneto kaina EUR (su PVM) | Kaina viso EUR be PVM | Kaina viso EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Automatinė endoskopų plovimo – dezinfekavimo mašina | ETD4 basic GA, Olympus/Miele | 1 | vnt. | 36198,00 | 43799,58 | 36198,00 | 43799,58 |
|  | IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) |  |  |  |  |  |  | 43799,58 |

4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS:

(pildoma kiekvienai pirkimo daliai atskirai)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos įrangos parametrų reikšmės ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Videoendoskopinė sistema (gastroenterologinė) | Kiekis 1 vnt. | EVIS EXERA III Failas „Bukletai Videoendoskopinė sistema“ |
| 1.1. | Spalvoto vaizdo monitorius | 1 vnt. | AMM215WTD |
| 1.1.1. | Monitoriaus tipas | Skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis) | Skystųjų kristalų ekranas (LCD), Psl.1,3 |
| 1.1.2. | Ekrano įstrižainė | 21” | 21,46”, Psl.1,3 |
| 1.1.3. | Įvestys | HD-SDI, DVI | HD-SDI, DVI, Psl.1,3 |
| 1.1.4. | Paskirtis | Naudojamas medicinoje | Naudojamas medicinoje, Psl.1,3 |
| 1.1.5. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | 36 mėn. | 36 mėn. |
| 1.2. | Vaizdo apdorojimo įrenginys (vaizdo procesorius) | 1 vnt. | CV-190 |
| 1.2.1. | Paskirtis, techninis suderinamumas | Skirtas naudoti su lanksčiais vaizdo endoskopais (vaizdo gastroskopais, vaizdo kolonoskopais) | Skirtas naudoti su lanksčiais vaizdo endoskopais (vaizdo gastroskopais, vaizdo kolonoskopais ir kt.) , Psl.10,13-14 |
| 1.2.2. | Signalų išvestys | - Analoginio signalo išvestys: RGB, Y/C, kompozitinė; - Skaitmeninio signalo išvestys: HD-SDI, DVI | - Analoginio signalo išvestys: RGB, Y/C, kompozitinė, Psl.18 - Skaitmeninio signalo išvestys: HD-SDI, DVI, Psl.18 |
| 1.2.3. | Endoskopinio vaizdo formavimo, naudojant specialų apšvietimą (1.3.2.p), maksimaliai išryškinantį kraujagyslių tinklą ir paviršinių audinių struktūrą, funkcija | Būtina | Endoskopinio vaizdo formavimo, naudojant specialų apšvietimą (1.3.2.p), maksimaliai išryškinantį kraujagyslių tinklą ir paviršinių audinių struktūrą, funkcija, Psl.7,8,11 |
| 1.2.4. | Dviejų vaizdų (išorinės įrangos perduodamo vaizdo ir endoskopinio vaizdo) rodymo tame pačiame monitoriuje tuo pačiu metu funkcijos | 1. Vaizdas vaizde (PIP arba lygiavertė); 2. Du vaizdai vienas šalia kito (POP arba lygiavertė). | 1. Vaizdas vaizde (PIP) , Psl.19-23 2. Du vaizdai vienas šalia kito (POP) , Psl.19-23 |
| 1.2.5. | Vaizdo elektroninio didinimo funkcija | Būtina, maksimalus didinimas ne mažiau 1,5 karto | Vaizdo elektroninio didinimo funkcija 1,5 karto, Psl.24 |
| 1.2.6. | Išankstiniai jungikliams priskiriamų funkcijų nustatymai su galimybe užprogramuoti | -  4 endoskopo mygtukus, kiekvienam iš jų priskiriant norimą valdymo funkciją (išsirenkant iš vartotojo meniu pateikto sąrašo); -  2 vaizdo procesoriaus valdymo panelės mygtukus, kiekvienam iš jų priskiriant norimą valdymo funkciją (išsirenkant iš vartotojo meniu pateikto sąrašo). | - 5 endoskopo mygtukus, kiekvienam iš jų priskiriant norimą valdymo funkciją (išsirenkant iš vartotojo meniu pateikto sąrašo) , Psl.25,27-30 - 2 vaizdo procesoriaus valdymo panelės mygtukus, kiekvienam iš jų priskiriant norimą valdymo funkciją (išsirenkant iš vartotojo meniu pateikto sąrašo) , Psl.26,27-30 |
| 1.2.7. | Vaizdo pagerinimo funkcijos | - Briaunų paryškinimas; - Struktūros smulkesnių detalių paryškinimas. | - Briaunų paryškinimas, Psl.31,32 - Struktūros smulkesnių detalių paryškinimas, Psl.31,32 |
| 1.2.8. | Diafragmos (IRIS) režimai | - Automatinis reguliavimas; - Reguliavimas pagal ryškiausią endoskopinio vaizdo sritį; - Reguliavimas pagal vidutinį endoskopinio vaizdo ryškumą. | - Automatinis reguliavimas, Psl.33 - Reguliavimas pagal ryškiausią endoskopinio vaizdo sritį, Psl.33 - Reguliavimas pagal vidutinį endoskopinio vaizdo ryškumą, Psl.33 |
| 1.2.9. | Pacientų duomenų įvedimas bei išsaugojimas | Įrenginio atmintyje talpinami ne mažiau kaip 40-ties pacientų duomenys | Įrenginio atmintyje talpinami 50-ties pacientų duomenys, Psl.7,9 |
| 1.2.10. | Vaizdų išsaugojimo atmintis | Nešiojamas USB atminties įtaisas | Nešiojamas USB atminties įtaisas, Psl.34 |
| 1.2.11. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | 36 mėn. | 36 mėn. |
| 1.3. | Šviesos šaltinis | 1 vnt. (atskiras prietaisas arba integruotas į vaizdo procesorių) | CLV-190 (atskiras prietaisas) |
| 1.3.1. | Pagrindinė lempa | Ksenoninė,  300W galios (arba lygiavertė) | Ksenoninė, 300W galios, Psl.36,37 |
| 1.3.2. | Integruotas optinis filtras apšvietimui, išryškinančiam kraujagyslių tinklą ir paviršinių audinių struktūrą | Būtina | Integruotas optinis filtras apšvietimui, išryškinančiam kraujagyslių tinklą ir paviršinių audinių struktūrą, Psl.36,37,38,39-41 |
| 1.3.3. | Integruota oro pompa | Būtina, oro srauto reguliavimas ne mažiau kaip 4 pakopų | Integruota oro pompa, oro srauto reguliavimas 4 pakopų, Psl.36,37 |
| 1.3.4. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | 36 mėn. | 36 mėn. |
| 1.4. | Vežimėlis endoskopinei įrangai | 1 vnt. | WM-NP2 |
| 1.4.1. | Laikiklis monitoriui | Tvirtinamas ant vežimėlio, alkūnės konstrukcijos, leidžiančios reguliuoti monitoriaus aukštį ir pasukimą horizontalioje plokštumoje. | Tvirtinamas ant vežimėlio, alkūnės konstrukcijos, leidžiančios reguliuoti monitoriaus aukštį ir pasukimą horizontalioje plokštumoje, Psl.43,46 |
| 1.4.2. | Endoskopų laikiklis |  1 endoskopams | 2 endoskopams, Psl.43 |
| 1.4.3. | Lentynos endoskopinei įrangai sudėti | 4-5 lentynos | 4 lentynos, Psl.43 |
| 1.4.4 | Lentynėlė klaviatūrai | Ištraukiama | Ištraukiama, Psl.43,46 |
| 1.4.5. | Skiriamasis transformatorius | Galingumas  1600 VA | Galingumas 1800 VA, Psl.47 |
| 1.4.6. | Centrinis elektros įtampos įjungimo/išjungimo mygtukas | Būtinas | Centrinis elektros įtampos įjungimo/išjungimo mygtukas, Psl.43,46 |
| 1.4.7 | Ratukai | Antistatiniai, ne mažiau kaip du iš jų su stabdžiais | Antistatiniai, du iš jų su stabdžiais, Psl.47 |
| 1.4.8. | Skydelis, dengiantis galinę vežimėlio dalį | Būtinas | Skydelis, dengiantis galinę vežimėlio dalį, Psl.49 |
| 1.4.9. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | 36 mėn. | 36 mėn. |
| 1.5. | Apiplovimo pompa | 1 vnt. | OFP-2 |
| 1.5.1. | Reguliuojamas vandens srautas | Būtina | Reguliuojamas vandens srautas, Psl.56 |
| 1.5.2. | Maksimalus vandens srautas per papildomą vandens kanalą |  220 ml/min. | 230 ml/min. , Psl.53,55 |
| 1.5.3. | Maksimalus vandens srautas per instrumentinį kanalą |  600 ml/min. | 750 ml/min. , Psl.53,55 |
| 1.5.4. | Pompa valdoma (paleidžiamas/stabdomas vandens srautas) | Vienu iš endoskopo funkciniu mygtuku arba valdymo pedalu (pageidautina vienu iš endoskopo funkciniu mygtuku) | Pompa valdoma (paleidžiamas/stabdomas vandens srautas) vienu iš endoskopo funkciniu mygtuku arba valdymo pedalu, Psl.52,54 |
| 1.5.5. | Komplektacija | Įtraukti visi standartiniai priedai | Įtraukti visi standartiniai priedai, Psl.58 |
| 1.5.6. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | 36 mėn. | 36 mėn. |
| 1.6 | Vaizdo gastrokopas | 4 vnt. | GIF-Q165 |
| 1.6.1. | Apžiūros laukas | 140 o | 140 o, Psl.60,61 |
| 1.6.2. | Apžiūros lauko gylis (nuo distalinio galo) | Nuo  3 mm iki  100 mm | Nuo 3 mm iki 100 mm , Psl.60,61 |
| 1.6.3. | Lenkimo kampai: |  |  |
| 1.6.3.1. | Aukštyn / žemyn | 210 o/ 90 o | 210 o/ 90 o, Psl.60,61 |
| 1.6.3.2. | Kairėn / dešinėn | 100 o/ 100 o | 100 o/ 100 o, Psl.60,61 |
| 1.6.4. | Įvedamos dalies ( įskaitant distalinį segmentą) išorinis skersmuo |  9,2 mm | 9,2 mm, Psl.60,61 |
| 1.6.5. | Kanalo diametras |  2,8 mm | 2,8 mm, Psl.60,61 |
| 1.6.6. | Darbinis ilgis ( įvedamosios dalies) | 1000-1050 mm | 1030 mm, Psl.60,61 |
| 1.6.7. | Programuojami funkciniai valdymo mygtukai |  4 | 4, Psl.62 |
| 1.6.8. | Techninis suderinamumas | Endoskopas techniškai suderinamas ( be jokių konstrukcinių pakeitimų) su siūlomu vaizdo procesoriumi (1.2 poz. ). | Endoskopas techniškai suderinamas ( be jokių konstrukcinių pakeitimų) su siūlomu vaizdo procesoriumi (1.2 poz. ), Psl.13 |
| 1.6.9. | Komplektacija | Įtraukti visi standartiniai endoskopo priedai | Įtraukti visi standartiniai endoskopo priedai, Psl.63-64 |
| 1.6.10. | Garantinis laikotarpis |  12 mėnesių | 12 mėnesių |
| 1.7 | Vaizdo kolonoskopas | 2 vnt. |  |
| 1.7.1. | Apžiūros laukas | 140 o | 140 o, Psl.66,67 |
| 1.7.2. | Apžiūros lauko gylis (nuo distalinio galo) | Nuo  3 mm iki  100 mm | Nuo 3 mm iki 100 mm, Psl.66,67 |
| 1.7.3. | Lenkimo kampai |  |  |
| 1.7.3.1. | Aukštyn / žemyn | 180 o/ 180 o | 180 o/ 180 o, Psl.66,67 |
| 1.7.3.2. | Kairėn / dešinėn | 160 o/ 160 o | 160 o/ 160 o, Psl.66,67 |
| 1.7.4. | Įvedamos dalies (įskaitant distalinį segmentą) išorinis skersmuo |  12,8 mm | 12,8 mm, Psl.66,67 |
| 1.7.5. | Kanalo diametras |  3,7 mm | 3,7 mm, Psl.66,67 |
| 1.7.6. | Darbinis ilgis ( įvedamosios dalies) |  1600-1700 mm | 1680 mm, Psl.66,67 |
| 1.7.7. | Programuojami funkciniai valdymo mygtukai |  4 | 4, Psl.62 |
| 1.7.8. | Papildomas vandens padavimo kanalas | Būtinas | Papildomas vandens padavimo kanalas, Psl.66,67 |
| 1.7.9. | Techninis suderinamumas | Endoskopas techniškai suderinamas ( be jokių konstrukcinių pakeitimų) su siūlomu vaizdo procesoriumi (1.2 poz. ). | Endoskopas techniškai suderinamas ( be jokių konstrukcinių pakeitimų) su siūlomu vaizdo procesoriumi (1.2 poz. ), Psl.13 |
| 1.7.10. | Komplektacija | Įtraukti visi standartiniai endoskopo priedai | Įtraukti visi standartiniai endoskopo priedai, Psl.63-64 |
| 1.7.11. | Garantinis laikotarpis |  12 mėnesių | 12 mėnesių |
| 2. | Automatinė endoskopų plovimo - dezinfekavimo mašina | 1 vnt. | ETD4 baisc GA Failas „Bukletai Automatinė plovimo - dezinfekavimo mašina“ |
| 2.1. | Paskirtis | Automatiškai plauti ir dezinfekuoti pilnai panardinamus lanksčius endoskopus | Automatiškai plauti ir dezinfekuoti pilnai panardinamus lanksčius endoskopus, Psl.23 |
| 2.2. | Vienu metu plaunamų –dezinfekuojamų endoskopų skaičius (mašinos talpa) | ≥ 2 vnt. | 2 vnt. , Psl.24 |
| 2.3. | Konstrukcija | 1. Nerūdijančio plieno korpusas; 2. Endoskopo pakrovimas iš mašinos priekio; 3. “Išvažiojantis” krepšelis endoskopams talpinti; 4. Tinklelis smulkiems endoskopo priedams sudėti; 5. Rotaciniai ir kryptiniai vandens purkštukai. | 1. Nerūdijančio plieno korpusas, Psl.11,20 2. Endoskopo pakrovimas iš mašinos priekio, Psl.25 3. “Išvažiojantis” krepšelis endoskopams talpinti, Psl.25 4. Tinklelis smulkiems endoskopo priedams sudėti, Psl.27 5. Rotaciniai ir kryptiniai vandens purkštukai, Psl.26 |
| 2.4. | Nuotėkio kontrolė | Automatinis endoskopo hermetiškumo testas prieš pradedant plovimo - dezinfekcijos procesą ir endoskopo hermetiškumo monitoravimas viso proceso metu. | Automatinis endoskopo hermetiškumo testas prieš pradedant plovimo - dezinfekcijos procesą ir endoskopo hermetiškumo monitoravimas viso proceso metu, Psl.8,17 |
| 2.5. | Valdymo pulte su displėjumi pateikiama informacija | - Pasirinkta programa; - Ciklo parametrai; - Pranešimas apie ciklo pabaigą; - Pranešimai apie užfiksuotas operatoriaus klaidas bei įrangos gedimus. | - Pasirinkta programa, Psl.28,29 - Ciklo parametrai, Psl.28,29 - Pranešimas apie ciklo pabaigą, Psl.28 - Pranešimai apie užfiksuotas operatoriaus klaidas bei įrangos gedimus, Psl.28 |
| 2.6. | Plovimo – dezinfekavimo ciklo etapai: | - Endoskopų hermetiškumo pirminis testavimas (ir monitoravimas viso ciklo metu); - Parengiamasis valymas; - Valymas; - Pirminis skalavimas; - Dezinfekavimas; - Antras skalavimas; - Galutinis skalavimas; - Atvėsinimas; - Džiovinimas. | - Endoskopų hermetiškumo pirminis testavimas (ir monitoravimas viso ciklo metu) , Psl.30 - Parengiamasis valymas, Psl.30 - Valymas, Psl.30 - Pirminis skalavimas, Psl.30 - Dezinfekavimas, Psl.30 - Antras skalavimas, Psl.30 - Galutinis skalavimas, Psl.30 - Atvėsinimas, Psl.30 - Džiovinimas, Psl.30 |
| 2.7. | Elektroninis durų užraktas, neleidžiantis atidaryti ciklo metu | Būtina | Elektroninis durų užraktas, neleidžiantis atidaryti ciklo metu, Psl.24 |
| 2.8. | Dezinfekcinė medžiaga | Gliuteraldehidas arba lygiavertė | Gliuteraldehidas, Psl.24 |
| 2.9. | Dezinfekanto ir ploviklio sąnaudos | - Ploviklis ir dezinfekantas ruošiamas kiekvienam ciklui iš naujo; - Dezinfekanto sunaudojimas 1 ciklui  130 ml; - Ploviklio sunaudojimas 1 ciklui  70 ml; - Chemikalų dozės matuojamos dozių valdikliu. | - Ploviklis ir dezinfekantas ruošiamas kiekvienam ciklui iš naujo, Psl.30 - Dezinfekanto sunaudojimas 1 ciklui 126 ml, Psl.30 - Ploviklio sunaudojimas 1 ciklui 63 ml, Psl.30 - Chemikalų dozės matuojamos dozių valdikliu, Psl.24 |
| 2.10. | Galimybė naudoti tik šaltą vandentiekio vandenį (LSMU ligoninės Kauno klinikų vandens slėgis 2,5-4,0 atm) | Būtina | Tinkama naudoti tik šaltą vandentiekio vandenį (LSMU ligoninės Kauno klinikų vandens slėgis 2,5-4,0 atm) , Psl.11,21 |
| 2.11. | Vandens sąnaudos | Vandens sunaudojimas 1 ciklui 65 litrų | Vandens sunaudojimas 1 ciklui 62 litrų, Psl.30 |
| 2.12. | Maksimalus cirkuliacinio siurblio našumas | ≥350 l/min. | 400 l/min. , Psl.11,21 |
| 2.13. | Komplektacija: | - Vandens ir kanalizacijos pajungimo detalių rinkinys; - Pajungimai endoskopų plovimui – dezinfekavimui (kokių modelių endoskopams plauti skirtas jungtis komplektuoti su endoskopų plovimo – dezinfekavimo mašina suderinama įrangos užsakymo metu); - Vandens paruošimo įranga (į mašiną paduodamo vandens minkštinimo sistema). | - Vandens ir kanalizacijos pajungimo detalių rinkinys, Psl.11,21 - Pajungimai(kokių modelių endoskopams plauti skirtas jungtis komplektuoti su endoskopų plovimo – dezinfekavimo mašina suderinama įrangos užsakymo metu), Psl. 31-45 - Vandens paruošimo įranga (į mašiną paduodamo vandens minkštinimo sistema) , Psl.46 |
| 2.14. | Atitikimas EN ISO 15883-1 ir EN ISO 15883-4 standartams | Būtinas ( kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti atitinkamą liudijančių dokumentų kopijas). | Atitikimas EN ISO 15883-1 ir EN ISO 15883-4 standartams, Psl.48-51 |
| 2.15. | Mašinos instaliavimas ir personalo apmokymas | Įskaičiuotos į pasiūlymo kainą | Įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |
| 2.16. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | 36 mėn. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. | 36 mėn. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. |

Papildomi reikalavimai:

      - Perkama medicininė įranga skirstoma į dvi atsiras pirkimo dalis: 1.1-1.7 pozicijose nurodyt įranga – pirma pirkimo dalis, 2 pozicijoje nurodyta įranga – antra pirkimo dalis.

      - Būtinas įrangos žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą su CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas) Psl.47-52

      - Kartu su įranga pateikiamos naudojimo instrukcijos lietuviu ir anglų kalbomis bei elektroninės įrangos (1.1-1.3 bei 1.5 poz. ir 2 poz.) serviso dokumentacija lietuvių  arba anglų kalb

Pastabos:

- Lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (specialieji reikalavimai) jų eilės tvarka.

- Grafoje „Siūlomos parametrų reikšmės“ nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentų 30.3 dalyje.

5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Švedų registrų centro pažyma | 4 | Kvalifikacijos dokumentai |
| 2 | Pažymos dėl vadovo ir buhalterio neišnykusio ar nepanaikinto teistumo | 8 | Kvalifikacijos dokumentai |
| 3 | Švedų mokesčių inspekcijos pažyma | 5 | Kvalifikacijos dokumentai |
| 4 | Dokumentas patvirtinantis tiekėjo juridinio asmens dalyvių sąrašą | 2 | Kvalifikacijos dokumentai |
| 5 | Tiekėjo priesaikos deklaracija | 1 | Kvalifikacijos dokumentai |
| 6 | Registracijos pažymėjimas | 10 | Kvalifikacijos dokumentai |
| 7 | Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą | 2 | Kvalifikacijos dokumentai |
| 8 | Įgaliojimas prekiauti prekėmis ir atlikti techninį aptarnavimą | 4 | Kvalifikacijos dokumentai |
| 9 | Advan Įgaliojimas prekiauti prekėmis | 2 | Kvalifikacijos dokumentai |
| 10 | CE sertifikatai, MDD dokumentai | 70 | Kvalifikacijos dokumentai |
| 11 | Bukletai | 119 | Bukletai Automatinė plovimo - dezinfekavimo mašina Bukletai videoendoskopinė sistema |
|  | Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/: ___________________________________________________________________________ Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Įgaliotas atstovas; Andrius Simonaitis. |

Pastaba. Atsižvelgiant į tai, kad Tiekėjo registracijos valstybėje oficialių institucijų išduodami dokumentai neapima visų Pirkimo sąlygų kvalifikacinių reikalavimų keliamų klausimų, Tiekėjas atitiktį kvalifikaciniams reikalavimų atitikčiai pagrįsti be kita ko pateikia Tiekėjo priesaikos deklaraciją, ką leidžia Viešųjų pirkimų 33 straipsnio 5 dalis.