## R-Š+elektr 5vnt
Atviro konkurso sąlygų 2 priedas
PIRKIMO OBJEKTO DALIS - PERKAMI REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS KRAUJO DUJŲ, pH, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ, OKSIMETRIJOS TYRIMŲ ATLIKIMUI KARTU SU ĮRANGOS PANAUDA
I. TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮRANGAI (KRAUJO DUJŲ, pH, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ, OKSIMETRIJOS TYRIMŲ ATLIKIMUI) IR JOS DUOMENŲ VALDYMO PROGRAMINEI ĮRANGAI
Bendrieji reikalavimai
1. | Kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui skirtą įrangą sudaro:
1) Automatiniai kasetiniai analizatoriai - 5 vnt.;
2) POC analizatorių duomenų valdymo programinė įranga.
2. | Įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, ženklinta CE žyme. Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas (CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC).
3. | Tiekėjai privalo tinkamai pagrįsti atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems techniniams parametrams.
4. | Įranga turi būti nauja. Pagaminimo metai - ne vėlesni nei 2014 metai.
5. | Tiekėjai turi pateikti tyrimų protokolus, aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją, esant gamintojo pakeitimams - informuoti, bei skubiai atnaujinti: analizatoriuje, kartu su gaunamais reagentais, kompaktiniuose diskuose, nuotoliniu/elektroniniu būdu ir kita.
6. | Tiekėjai turi kuo skubiau informuoti vartotoją ir atlikti gamintojo pateiktus/numatytus programinės įrangos versijų pakeitimus/atnaujinimus, bei pateikti detalią informaciją apie pakeitimus, atnaujinimus, įtaką pacientų tyrimų rezultatams ir kita.
7. | Tiekėjai ar gamintojų atstovai turi pravesti detalų personalo mokymą darbui su analizatoriais, turi būti pateiktas išsamus, patogus naudojimui darbo/vartotojo vadovas lietuvių/anglų kalbomis (išsamus klaidų, perspėjimų paaiškinimas ir būtinų veiksmų atlikimas; aptarnavimo procedūrų paaiškinimas ir vaizdinis pateikimas, bei kita), bei turi būti garantuotas personalo konsultavimas techniniais, metodiniais, bei reagentų, kontrolinių medžiagų ir kitų eksploatacinių medžiagų naudojimo, klausimais visą sutarties laikotarpį.
Tiekėjai turi garantuoti nuolatinį personalo ir gydytojų klinicistų mokymą ir konsultavimą aktualiais tyrimų atlikimo eigoje iškilusiais klausimais, pristatyti gamintojo ar kitų vartotojų naujausią mokslinę informaciją, susijusią su kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimais, rezultatų interpretavimu, iki - ikianalizinių veiksnių įtaką tyrimų kokybei. Sudaryti galimybę dalyvauti gamintojo organizuojamuose specializuotuose seminaruose, konferencijose (pvz. nuotoliniu būdu).
8. | Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduoto įrangos techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Techninė priežiūra turi būti vykdoma griežtai laikantis įrangos gamintojo nurodytu dažnumu (pvz. ketvirtinės, mėnesinės, metinės ir kita) ir rekomenduojamu įrangos dalių/ priemonių/ eksploatacinių medžiagų savalaikiu pakeitimu, kad tyrimų atlikimui būtų naudojama techniškai tvarkinga įranga. Tiekėjai turi pateikti detalų, gamintojo reglamentuotą tiekėjų ar gamintojo atstovų atliekamą įrangos/analizatorių/sistemos/programinės įrangos techninių priežiūrų/atnaujinimų/remonto planą (atlikimo dažnis, priemonės ir kita) ir sąnaudines lėšas, bei paskaičiuoti kiek tai sudarytų papildomų lėšų 1 tyrimui, per numatytąjį laikotarpį.
Įrangos galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų nustatymas turi būti pradedamas nedelsiant (darbo dienomis) nuotoliniu būdu po pranešimo gavimo apie iškilusius nesklandumus. Nepavykus nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežasties nuotoliniu būdu - gamintojo įgaliotas serviso inžinierius per 24 po oficialaus gavėjo pranešimo privalo nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežastis ir pagal galimybes atlikti šalinimo veiksmus (remontą) darbo vietoje. Įranga turi būti sutaisyta ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.
Tiekėjai turi garantuoti kvalifikuotą techninį įrangos aptarnavimą, remontą, atliekamą gamintojo įgaliotų serviso inžinierių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymais bei kitais galiojančiais teisės aktais.
Turi būti ryšys su nuotoliniu pagalbos teikimo centru, leidžiančiu greičiau nustatyti ir pašalinti gedimus, įvertinti įrangos būklę.
9. | Turi būti pateiktas detalus, personalui priskirtas atlikti analizatorių priežiūros planas, atliekamos procedūros - kasdieninės, savaitinės, mėnesinės, kitos ir joms atlikti sunaudojamos priemonės (pagal gamintojo instrukcijas) bei joms atlikti nustatytas/skiriamas laikas.
10. | Tiekėjai teikiantys pasiūlymus privalo numatyti ir pasirūpinti visomis papildomomis priemonėmis, darbui būtina įranga ir kita (pvz. nepertraukiamas maitinimo šaltinis, atliekų talpos ir t.t.), reikalingomis pilnam sistemos veikimo užtikrinimui. Tūri būti penki automatiniai kasetiniai analizatoriai, užtikrinantys nepertraukiamą pacientų tyrimų atlikimą (per 24 valandas) gedimų bei kitų sutrikimų atvejais ir garantuojantys tyrimų atlikimą tais pačiais tyrimo metodais (tie patys reagentai, analizatoriai, kalibravimo ir kontrolinės medžiagos, kraujo paėmimo sistemos ir visos kitos eksploatacinės medžiagos).
11. | Turi būti paciento ėminių duomenų įvedimas tyrimų atlikimui ir rezultatų perdavimas užsakovui: per HIS/LIS ir tradiciniu būdu (įvedimas: ėminio/paciento/užsakovo identifikacija ir kita; perdavimas/ataskaitos: spausdintas variantas). Tyrimams gauti iš LIS / tyrimų rezultatus nusiųsti į LIS turi palaikyti ASTM arba HL7 v2 standartus.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Modelis:
Gamintojas:
Kilmės šalis:
Eil.Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
Automatiniai kasetiniai analizatoriai kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimams - 5 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas) ir analizatorių duomenų valdymo programinė įranga.
1 | Kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui skirta įranga | Įrangą sudaro:
1. Automatiniai kasetiniai analizatoriai - 5 vnt.
2. POC analizatorių duomenų valdymo programinė įranga.
Įranga turi būti vieno gamintojo ir vieno tiekėjo, arba gamintojo rekomenduojami ir adaptuoti (pateikti įrodančius dokumentus)
2 | Lygiavertė kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui skirta įranga | Visiems nurodytiems reikalaujamiems techniniams parametrams taikoma „arba lygiavertis“.
1. Automatiniai kasetiniai analizatoriai - 5 vnt.
3 | Analizatorių paskirtis | Automatiniai, kasetiniai analizatoriai, skirti kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui.
4 | Automatiniai kasetiniai analizatoriai | Visi analizatoriai turi būti kasetiniai - neturi būti keičiamų elektrodų, membranų ir dujų balionų; turi būti minimalūs priežiūros, aptarnavimo reikalavimai, skirti darbui prie paciento (POC technologija).
5 | Matavimo metodai | Elektrocheminis (potenciometrinis, voltamperometrinis), jono selektyvinis, spektrofotometrinis, optinis ar lygiaverčiai metodai.
6 | Matuojami tyrimai/analitės | Analizatoriai turi matuoti šiuos tyrimus/analites:
pH (kraujo/pleuros)
Kraujo dujos: pCO2, pO2.
Elektrolitai: Ca2+, K+, Na+, Cl‾.
Metabolitai: gliukozė, laktatai.
CO-oksimetrija: bendras hemoglobinas (tHb), methemoglobinas (MetHb), karboksihemoglobinas (COHb), deoksihemoglobinas (HHb), oksihemoglobinas (O2H), Deguonies saturacija (sO2).
Bilirubinas (neonatalinis bilirubinas).
7 | Išskaičiuojamieji/išvestiniai tyrimai/analitės | Turi būti galimybė pasirinkti pagal poreikį šiuos tyrimus/analites: Hct, HCO3-(aktualūs, standartiniai), Base(B), Base(Ecf), sO2SAT, pCO2 (T), pO2(T), cCa2+ (7.40), RI, p50 ir kiti. Pateikti visų galimų išskaišiuojamųjų/išvestinių tyrimų/analičių sąrašą.
8 | Analizatorių mobilumas | Analizatoriai turi būti mobilūs, iškilus būtinybei galintys veikti pakraunamos baterijos dėka. Tiekėjai turi pasiūlyti specialius staliukus analizatoriams, kurie yra pilnai mobilūs, su UPS, su specialiomis lentynėlėmis priemonėms pasidėti.
9 | Reagentų, kalibravimo ir kontrolinių medžiagų, ploviklių ir kitų eksploatacinių medžiagų komplektacija | Reagentai, kalibravimo ir kontrolinės medžiagos, plovikliai ir kitos eksploatacinės medžiagos turi būti sukomplektuoti keičiamose kasetėse/talpose (lengvas naudojimas/pakeitimas, be papildomų aptarnavimo procedūrų)
10 | Tyrimo atlikimo laikas | Apie 60 sekundžių, bet ne ilgiau 100 sekundžių.
11 | Tyrimų atlikimui naudojami ėminiai/mėginiai | Analizatoriai turi būti pritaikyti matuoti įvairius ėminio/mėginio tipus: arterinis, veninis, kapiliarinis kraujas, virkštelės kraujas; pleuros punktatas, dializatas.
12 | Ėminių/mėginių padavimas į analizatorių | Analizatoriuose turi būti saugus, universalus automatinis ėminio/mėginio įsiurbėjas, pritaikytas švirkštams ir kapiliarams.
13 | Ėminių/mėginių tūris matuojamiems tyrimams/analitėms | Visiems matuojamiems tyrimams/analitėms išmatuoti - pakankamas tūris: ne daugiau 100µl (kapiliariniam kraujui), ir ne daugiau 200µl (veniniam/arteriniam kraujui, pleuros punktatui, dializatui).
14 | Krešulių detekcijos sistema | Analizatoriuose turi būti krešulių detekcijos sistema.
15 | Darbo rėžimai | Analizatorių darbo rėžimas: 24val./7 dienos, bei galimybė įjungti "budėjimo" rėžimą.
16 | Kalibravimo sistema | Analizatoriuose turi būti automatinė (be vartotojo įsikišimo) kalibracija numatytais laiko tarpais, užtikrinanti stabilų analizatoriaus darbą visą parą.
Kalibracinės medžiagos (Kalibratoriai) turi būti integruoti kasetėje.
Turi būti galimybė nuotoliniu būdu vartotojui įvertinti kalibravimo rezultatų duomenis per tarpinę, POC analizatorių duomenų valdymo programinę įrangą.
17 | Kokybės kontrolės sistema | Kokybės kontrolės sistema turi būti automatinė, integruota kasetėje. Jei kokybės kontrolės atlikimui naudojami tyrimų testai iš reagentų kasetės, pateikti skaičiavimus, įrodančius, kad siūlomos reagentų kasetės dydis užtikrina ir kasdienės 3 lygių kokybės kontrolės atlikimą.
Kokybės kontrolė turi būti - ne mažiau 3 skirtingų lygių, normalių ir patologinių žinomų reikšmių, apimančios visus tyrimų metodus ir pageidaujamus atlikti matuojamus tyrimus/analites, su priskirtųjų analizinių verčių duomenimis (nurodytas vidurkis, ± 3SD intervalo ribos), kontrolinių medžiagų informacija (serijos (LOT) numeris, galiojimo laikas).
Analizatoriuje turi būti integruota vartotojui patogi kokybės kontrolės valdymo sistema: kontrolinių medžagų tyrimo rezultatų pateikimas/peržiūra/analizė, grafinis vaizdavimas, ataskaitų pateikimas ir analizės duomenys pagal kriterijus (vidurkis, SD ribos, CV(%), kokybės kontrolės lygius, serijos numerius ir kita).
Turi būti galimybė užprogramuoti kontrolių atlikimo laiką.
Turi būti galimybė nuotoliniu būdu vartotojui įvertinti kokybės kontrolės rezultatų duomenis (grafinis rezultatų vaizdavimas, statistinė analizė ir kita) per tarpinę, POC analizatorių duomenų valdymo programinę įrangą.
18 | Analizatorių eksploatacinių medžiagų valdymas | Tiesiogis dirbančiųjų su analizatoriumi ir nuotoliniu būdu per tarpinę, POC analizatorių duomenų valdymo programinę įrangą - įvertinti ir kontroliuoti naudojamų reagentų kasečių/testų, tirpalų, ploviklių, atliekų ir kitų eksploatacinių medžiagų panaudojimą.
19 | Mokomoji/parodomoji informacija | Analizatoriuose turi būti integruota būtinoji mokomoji/parodomoji informacija dirbančiam personalui.
20 | Rezultatų spausdinimas | Turi būti galimybė atspausdinti tyrimų protokolų rezultatus.
21 | Analizatorių atminties talpa | Ne mažiau paskutinių 250 pacientų tyrimų;
Ne mažiau 250 kokybės kontrolės tyrimų rezultatų;
Ne mažiau 3000 vartotojo duomenų rezultatų.
22 | Programinė įranga - klaidų/pranešimų/sutrikimų valdymas | Turi būti vartotojui patogus klaidų/pranešimų/sutrikimų valdymas - įspėjamaisiais žymėjimais ar garsiniais signalais.
23 | Duomenų nuskaitymas | Turi būti integruoti vidiniai ar išoriniai brūkšninių kodų skaitytuvai.
2. POC analizatorių duomenų valdymo programinė įranga
24 | Analizatorių jungtis prie POC duomenų valdymo programinės įrangos | Visi automatiniai kasetiniai analizatoriai, skirti kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui turi jungtis prie POC duomenų valdymo programinės įrangos, su atskiru serveriu.
25 | POC analizatorių duomenų valdymo programos funkcionalumas | Analizatoriai turi būti integruoti į turimą ligoninės/laboratorijos informacinę sistemą tiekėjo sąskaita per tarpinę POC duomenų valdymo programą.
Turi būti galimybė nuotoliniu būdu valdyti vidaus kokybės kontrolės duomenis (užsakymas, peržiūra, validavimas/patvirtinimas).
Turi būti prijungtų analizatorių būklės kontroliavimas (valdymas, papildomų veiksmų atlikimas).
Turi būti eksploatacinių medžiagų kontrolė (diagnostinių reagentų, kontrolinių medžiagų, ploviklių likučių analizatoriuose stebėjimas).
Turi būti dirbančiųjų su analizatoriumi kontrolė.
II. PERKAMI REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS KRAUJO DUJŲ, pH, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ, OKSIMETRIJOS TYRIMŲ ATLIKIMUI SU AUTOMATINIAIS KASETINIAIS ANALIZATORIAIS
Bendrieji reikalavimai
1. | Reagentai, kalibracinės, kontrolinės ir kitos eksploatacinės medžiagos - turi būti vieno gamintojo ir vieno tiekėjo, medicinos priemonių gamintojo rekomenduoti arba adaptuoti (pateikti tai įrodančius dokumentus).
2. | Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimui atlikti būtinos eksploatacinės medžiagos, pagal numatytas gamintojo rekomendacijas.
3. | Tiekėjai turi pasiūlyti tokias reagentų, kalibracinių, kontrolinių medžiagų ir visų kitų eksploatacinių medžiagų pakuotes, kurios būtų racionaliai/ekonomiškai panaudotos, garantuojant reagentų ir eksploatacinių medžiagų stabilumą nuo atidarymo.
4. | Reagentų kasečių, kokybės kontrolės kasečių galiojimo laikas, įdėjus į analizatorių - turi būti ne mažiau 4 savaičių.
5. | Tiekėjai privalo pateikti visų eksploatacinių medžiagų (reagentai, plovikliai, buferiai ir kitos) gamintojo deklaruojamą stabilumą atidarius, specifinius reikalavimus paruošimui, laikymui, naudojimui.
6. | Tiekėjai turi pasiūlyti saugias ėminių/mėginių paėmimo sistemas, tinkančias visiems ėminio/mėginio tipams (arterinis, veninis, kapiliarinis, virkštelės kraujas, pleuros punktatas, dializatas) ir esant kateteriui, bei priemones apsaugančios ėminius/mėginius nuo sąlyčio su oru iki tyrimo atlikimo, bei pašalinančios oro burbulus. Paėmimo sistemose naudojamo heparino interferencija elektrolitų tyrimo rezultatams turi būti minimali, bet būtų pakankama, kad kraujas nesukrešėtų. Paėmimo sistemos turi būti tinkančios ėminių/mėginių padavimui į analizatorių.
7. | Tiekėjai turi pasiūlyti šių tipų arterinio/veninio kraujo ir kitų ėminių /mėginių paėmimo priemones:
1) Pilnai paruošti naudojimui heparinizuoti švirkštai su adata bei su apsauga nuo kontakto su oru, pritaikyti darbui su siūlomais analizatoriais. Švirkšto talpa - pageidautina ne mažiau 1 ml, bet ne daugiau 3 ml.
2) Pilnai paruošti naudojimui heparinizuoti švirkštai be adatos, su apsauga nuo kontakto su oru, pritaikyti darbui su siūlomais analizatoriais. Švirkšto talpa - pageidautina ne mažiau 1 ml, bet ne daugiau 3 ml.
8. | Tiekėjai turi pasiūlyti šių tipų kapiliarinio kraujo paėmimo priemones:
1) Heparinizuoti plastikiniai ir/arba stikliniai kapiliarai bei jiems skirti kamšteliai, pritaikyti darbui su siūlomais analizatoriais, kapiliarų talpa - ne daugiau 180 mikrolitrų.
2) Heparinizuoti plastikiniai ir/arba stikliniai kapiliarai bei jiems skirti kamšteliai, pritaikyti darbui su siūlomais analizatoriais, kapiliarų talpa - ne daugiau 100 mikrolitrų.
9. | Visi reagentai ir priemonės turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme (CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC)
10. | Reagentų galiojimas pristatymo metu - ne mažesnis 6-9 mėn. (galimybė iš anksto žinoti pristatomų reagentų, kalibratorių/standartų, kontrolinių medžiagų ir kitų eksploatacinių medžiagų galiojimo laikus)
11. | Tiekėjai turi pateikti lietuvių kalba reagentų, kalibravimo ir kontrolinių medžiagų, kitų eksploatacinių medžiagų naudojimo instrukcijas, darbo metodikas bei saugos duomenų lapus. Galima pateikti elektroninėje laikmenoje.
12. | Tiekėjai privalo garantuoti lanksčią nepertraukiamą reagentų tiekimo pagal poreikį sistemą (iš karto gavus užsakymą ar pagal iš anksto nurodytą tikslų grafiką, bet ne rečiau, kaip 2-3 kartus per mėnesį, bei galimybė gauti skubų užsakymą).
13. | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija pasilieka teisę prekių kiekį didinti arba mažinti, tačiau tokiu atveju, perkamų prekių kiekis negali būti viršytas daugiau kaip 30 procentų. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
14. | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba ir/arba anglų kalba vertimo netikslumams išsiaiškinti. Pateikti elektronines ir/arba popierines dokumentų kopijos.
Eil. Nr. | Produkto pavadinimas | Minimali rodiklio reikšmė | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Siūloma fasuotė (nurodant, kiek tyrimų galima atlikti iš siūlomos fasuotės) | Reagentų ir priemonių kiekis nurodytam tyrimų skaičiui atlikti per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių, reikalingų vienam tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | PVM tarifas % | Siūlomos fasuotės kaina EUR su PVM | Suma, EUR su PVM 36 mėn. | Gamintojas, komercinis siūlomos prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
AUTOMATINIS KASETINIS ANALIZATORIUS KRAUJO DUJŲ, pH, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ, OKSIMETRIJOS TYRIMAMS Nr. 1 (Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje) ___________________
1. | pH, pCO2, pO2, Ca2+, K+, Na+, Cl‾, gliukozė, laktatai, bendras hemoglobinas (tHb), methemoglobinas (MetHb), karboksihemoglobinas (COHb), deoksihemoglobinas (HHb), oksihemoglobinas (O2H), deguonies saturacija (sO2),Bilirubinas (neonatalinis bilirubinas) |  | iki 23000 tyrimų
1.1. | ................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
1.2. | Specialios ėminių/mėginių (arterinis/veninis kraujas, pleuros punktatas, dializatas) paėmimo sistemos, pritaikytos suaugusiems pacientams.
AUTOMATINIS KASETINIS ANALIZATORIUS KRAUJO DUJŲ, pH, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ, OKSIMETRIJOS TYRIMAMS Nr. 2 (Naujagymių reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrius, Naujagymių patologijos ir neišnešiotų naujagymių skyrius) ___________________
2. | pH, pCO2, pO2, Ca2+, K+, Na+, Cl‾, gliukozė, laktatai, bendras hemoglobinas (tHb), methemoglobinas (MetHb), karboksihemoglobinas (COHb), deoksihemoglobinas (HHb), oksihemoglobinas (O2H), deguonies saturacija (sO2), Bilirubinas (neonatalinis bilirubinas) |  | iki 11000 tyrimų
Bendra vieno tyrimo kaina*:
2.2. | Specialios ėminių/mėginių (kapiliarinis/arterinis/veninis kraujas, virkštelės kraujas) paėmimo sistemos, pritaikytos naujagymiams ir neišnešiotiems naujagymiams
Vieno vieneto kaina**:
2.2.2. | Kapiliarai | Heparinizuoti plastikiniai ir/arba stikliniai kapiliarai bei jiems skirti kamšteliai, pritaikyti darbui su siūlomais analizatoriais, kapiliarų talpa - ne daugiau 180 mikrolitrų. | iki 5000 vnt.
2.2.2.1
Vieno vieneto kaina**
2.2.3. | Kapiliarai | Heparinizuoti plastikiniai ir/arba stikliniai kapiliarai bei jiems skirti kamšteliai, pritaikyti darbui su siūlomais analizatoriais, kapiliarų talpa - ne daugiau 100 mikrolitrų. | iki 5000 vnt.
2.2.3.1
Vieno vieneto kaina**
AUTOMATINIS KASETINIS ANALIZATORIUS KRAUJO DUJŲ, pH, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ, OKSIMETRIJOS TYRIMAMS Nr. 3 (Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus vaikų sektoriuje, Infekcinių ligų departamento reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje) ___________________
3. | pH, pCO2, pO2, Ca2+, K+, Na+, Cl‾, gliukozė, laktatai, bendras hemoglobinas (tHb), methemoglobinas (MetHb), karboksihemoglobinas (COHb), deoksihemoglobinas (HHb), oksihemoglobinas (O2H), deguonies saturacija (sO2), Bilirubinas (neonatalinis bilirubinas). |  | iki 4000 tyrimų
3.1. | ................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
Bendra vieno tyrimo kaina*:
3.2. | Specialios ėminių/mėginių (kapiliarinis/arterinis/veninis kraujas, pleuros punktatas, dializatas) paėmimo sistemos, pritaikytos vaikams ir suaugusiems
3.2.1.
Vieno vieneto kaina**:
3.2.2. | Švirkštai be adatos | Pilnai paruošti naudojimui heparinizuoti švirkštai be adatos, su apsauga nuo kontakto su oru, pritaikyti darbui su siūlomais analizatoriais. Švirkšto talpa - pageidautina ne mažiau 1 ml, bet ne daugiau 3 ml. | iki 500 vnt.
Vieno vieneto kaina**:
3.2.3. | Kapiliarai | Heparinizuoti plastikiniai ir/arba stikliniai kapiliarai bei jiems skirti kamšteliai, pritaikyti darbui su siūlomais analizatoriais, kapiliarų talpa - ne daugiau 180 mikrolitrų. | iki 1000 vnt.
3.2.3.1
Vieno vieneto kaina**
AUTOMATINIS KASETINIS ANALIZATORIUS KRAUJO DUJŲ, pH, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ, OKSIMETRIJOS TYRIMAMS Nr. 4 (Pulmonologijos skyriuje) ___________________
4. | pH, pCO2, pO2, Ca2+, K+, Na+, Cl‾, gliukozė, laktatai, bendras hemoglobinas (tHb), methemoglobinas (MetHb), karboksihemoglobinas (COHb), deoksihemoglobinas (HHb), oksihemoglobinas (O2H), deguonies saturacija (sO2), Bilirubinas (neonatalinis bilirubinas) |  | iki 4000 tyrimų
4.1. | ................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.
Bendra vieno tyrimo kaina*:
4.2. | Specialios ėminių/mėginių (kapiliarinis/arterinis/veninis kraujas, pleuros punktatas, dializatas) paėmimo sistemos, pritaikytos suaugusiems
4.2.1. | Švirkštai su adata | Pilnai paruošti naudojimui heparinizuoti švirkštai su adata bei su apsauga nuo kontakto su oru, pritaikyti darbui su siūlomais analizatoriais. Švirkšto talpa - pageidautina ne mažiau 1 ml, bet ne daugiau 3 ml. | iki 1000 vnt.
Vieno vieneto kaina**:
4.2.2. | Kapiliarai | Heparinizuoti plastikiniai ir/arba stikliniai kapiliarai bei jiems skirti kamšteliai, pritaikyti darbui su siūlomais analizatoriais, kapiliarų talpa - ne daugiau 180 mikrolitrų. | iki 3000 vnt.
4.2.2.1.
Vieno vieneto kaina**
AUTOMATINIS KASETINIS ANALIZATORIUS KRAUJO DUJŲ, pH, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ, OKSIMETRIJOS TYRIMAMS Nr. 5 (Anesteziologijos-reanimacijos skyrius (operacinė)) ___________________
5. | pH, pCO2, pO2, Ca2+, K+, Na+, Cl‾, gliukozė, laktatai, bendras hemoglobinas (tHb), methemoglobinas (MetHb), karboksihemoglobinas (COHb), deoksihemoglobinas (HHb), oksihemoglobinas (O2H), deguonies saturacija (sO2), Bilirubinas (neonatalinis bilirubinas) |  | iki 4000 tyrimų
5.1. | ................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.
Bendra vieno tyrimo kaina*:
5.2. | Specialios ėminių/mėginių (kapiliarinis/arterinis/veninis kraujas, pleuros punktatas, dializatas) paėmimo sistemos, pritaikytos suaugusiems
5.2.1. | Švirkštai su adata | Pilnai paruošti naudojimui heparinizuoti švirkštai su adata bei su apsauga nuo kontakto su oru, pritaikyti darbui su siūlomais analizatoriais. Švirkšto talpa - pageidautina ne mažiau 1 ml, bet ne daugiau 3 ml. | iki 2500 vnt.
Vieno vieneto kaina**:
5.2.2. | Švirkštai be adatos | Pilnai paruošti naudojimui heparinizuoti švirkštai be adatos, su apsauga nuo kontakto su oru, pritaikyti darbui su siūlomais analizatoriais. Švirkšto talpa - pageidautina ne mažiau 1 ml, bet ne daugiau 3 ml. | iki 1500 vnt.
Vieno vieneto kaina**:
|  | Viso pasiūlymo kaina Eur su PVM | 215763.45
PASTABOS:
1. "................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomais analizatoriais (įrašyti tikslius pavadinimus)" - tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti su siūlomais kasetiniais automatiniais analizatoriais: reagentus, kalibracines ir kontrolines mediagas, bei visas eksploatacines medžiagas,
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių, kalibracinių (pagal gamintojo rekomendacijas) ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 3-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti.
3. Jei kurio nors punkto nėra (pvz. kalibravimo ir/ar kontrolinės medžiagos yra įtrauktos į bendrą rinkinio sudėtį ar yra kitaip) - tai būtina tiksliai nurodyti (pateikiant visas rinkinio sudedamąsias dalis)
4. *ženklas nurodo, jog lentelės grafoje, prašome teikiančių pasiūlymus tiekėjų pateikti vieno tyrimo kainos apskaičiavimą, į kurį privalo įeiti: detali reagentų, kalibracinių ir kontrolinių medžiagų, bei visų papildomų priemonių (reikalingų vienam tyrimui atlikti) kaina.
5. **ženklas nurodo, jog lentelės grafoje, prašome teikiančių pasiūlymus tiekėjų pateikti paėmimo sistemų, skirtų visiems ėminių/mėginių tipams (arterinias, veninis, kapiliarinis kraujas, virkštelės kraujas, punktatas, dializatas) paimti, vieno vieneto kainą.
6. Į vieno tyrimo skaičiavimo kainą taip pat privalo būti įskaičiuota įrangos privaloma techninė priežiūra, galimi remonto darbų kaštai.
7. Prašome nurodyti išsamią vieno tyrimo kainos skaičiavimo metodiką, jei į kainos skaičiavimą būtų įtraukiami papildomos-neįvardytos išlaidos.