Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikoms	2018-04-09

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pateikiame užpildytą siūlomos prekės techninės specifikacijos lentelę, nurodant kiekvieno techninio parametro atitikimą (tikslią parametro reikšmę) ir atitikimo patvirtinimą dokumente originalo kalba (pažymint vietą, psl. Nr.) Perkančiosios organizacijos pageidaujamai parametro reikšmei pagal konkurso sąlygose nurodytas technines charakteristikas.

Atitikimus tikrinti CVP IS prisegtame dokumente pavadinimu: „4 Prekių aprašymas KONF“

4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS

1. Transportinis paciento gyvybinių funkcijų stebėjimo monitorius Vaikų intensyviosios terapijos skyriui – 1 vnt. (pirma pirkimo dalis)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos įrangos parametrų reikšmės (reikalavimų atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo dokumentacijos puslapius |
| --- | --- | --- | --- |
| Transportinis paciento gyvybinių funkcijų stebėjimo monitorius Vaikų intensyviosios terapijos skyriui EDAN iM50 Gamintojas: Edan Instruments, Kinija |  |  | Atitikimus tikrinti CVP IS sistemoje prisegtame dokumente pavadinimu: „4 Prekių aprašymas KONF“ |
| 1. | Paskirtis | Paciento monitorius naujagimių, vaikų ir suaugusiųjų gyvybinių funkcijų stebėjimui |  |
| 2. | Monitoriaus ekranas | 1. Skystųjų kristalų (TFT LCD arba lygiavertis), spalvoto vaizdo, ≥ 8,4 colio įstrižainės; 2. Raiška ≥ (800x600) vaizdo elementų; 3. Liečiamasis (angl. „touch screen“). |  |
| 3. | Monitoriaus korpuse įmontuota rankena | Būtina, tinkanti monitoriaus transportavimui (nešimui) bei tvirtinimui prie paciento lovos (pakabinimui ant lovagalio arba šonininio apsauginio rėmo). |  |
| 4. | Monitoriaus maitinimo šaltiniai: | 1. ~230 V, 50 Hz elektros tinklas; 2. Autonominis maitinimo šaltinis (komplekte su monitoriumi pateikiamas pakraunamas ličio jonų arba lygiavertis akumuliatorius). |  |
| 5. | Monitoriaus darbo maitinant iš naujo, pilnai įkrauto, akumuliatoriaus trukmė | ≥ 420 min. |  |
| 6. | Monitoriaus svoris (be baterijos) | ≤ 4kg. |  |
| 7. | Monitoriaus korpuse įmontuota maitinimo laido apsauga nuo atsitiktinio atjungimo | Būtina |  |
| 8. | Monitoriaus aušinimo konstrukcija | Be ventiliatoriaus, užtikrinanti begarsę ir ilgaamžę eksploataciją, nekaupianti aplinkos dulkių |  |
| 9. | Monitoruojami parametrai: | 1. EKG multiderivacinis kanalas, 2. EKG / Kvėpavimas, 3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD), 4. Neinvazinis kraujospūdis, 5. SpO2, 6. Temperatūra (≥ 2 kanalai). |  |
| 10. | Reikalavimai EKG / Kvėpavimo registravimo kanalui: |  |  |
| 10.1 | EKG derivacijos | 1. 3 derivacijos: I, II, III 2. 5 derivacijos: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V |  |
| 10.2 | Automatiškai reguliuojamas EKG jautrumas | Būtinas |  |
| 11. | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio matavimo kanalui: |  |  |
| 11.1 | Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas | Oscilometrinis |  |
| 11.2 | Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo režimai | 1. Rankinis, 2. Automatinis, 3. Nuolatinis. |  |
| 12. | Reikalavimai SpO2 matavimo kanalui: |  |  |
| 12.1 | SpO2 matavimo diapazonas | Ne siauresnis nei 30-100 % |  |
| 12.2 | SpO2 matavimo paklaida | 1. Vaikų ir suaugusiųjų: ≤ ± 2% (diapazone 70% - 100%) 2. Naujagimių: ≤ ± 3% (diapazone 70% - 100%) |  |
| 12.3 | ŠSD matavimo iš SpO2 diapazonas | Ne siauresnis nei 25-300 k./min. |  |
| 13. | Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui: |  |  |
| 13.1 | Temperatūros matavimo diapazonas | Ne siauresnis nei 20-50o C |  |
| 14. | Monitoruotų parametrų skaitinių verčių atmintis | 1. ≥ 120 val. 2. Skiriamoji geba ≤ 1 minutė |  |
| 15. | Detali fiksuotų parametrų kreivių atmintis | 1. ≥ 1 val. 2. Skiriamoji geba ≤ 1 sekundė |  |
| 16. | Duomenų siuntimo būdai | 1. USB jungtis 2. Tinklo (LAN, RJ45) jungtis 3. SD arba lygiavertės atminties kortėlės lizdas 4. VGA jungtis |  |
| 17. | Duomenų apsikeitimas tarp monitorių | Būtina galimybė monitoriaus ekrane peržiūrėti kito tame pačiame tinkle esančio paciento monitoriaus registruojamus parametrus |  |
| 18. | Galimybė vieno „mygtuko“ paspaudimu ekrane matyti dideliais skaičiais ir grafikais atvaizduojamas tik pagrindinės gyvybines funkcijas | Būtina, ekrane pateikiama sekanti informacija: a) ŠSD skaitinė reišmė, b) SpO2 skaitinė reišmė, c) Neinvazinio kraujo spaudimo skaitinė reišmė, d) ≥ 1 EKG kanalo kreivė, e) SpO2 kreivė. |  |
| 19. | Naktinis režimas | Būtinas, su automatiškai perjungiamais parametrais: a) išjungiami klavišų garsai, b) išjungiama ŠSD (pulso) garsinė indikacija, c) pritildomi garsiniai aliarmai, d) sumažinamas ekrano ryškumas. |  |
| 20. | Modifikuoto išankstinio perspėjimo balo (angl. MEWS) skaičiavimas, siekiant sužinoti paciento būklę, vertinant gyvybinius parametrus kompleksiškai. | 1. Automatinis modifikuoto išankstinio perspėjimo balo skaičiavimas pagal monitoriaus registruojamas parametrų reikšmes; 2. Integruota modifikuoto išankstinio perspėjimo balo skaičiuoklė, skaičiuojanti rezultatą pagal specialisto įvedamas parametrų reikšmes. |  |
| 21. | Pasirenkami monitoravimo režimai (filtrai), optimizuojantys paciento monitoravimą priklausomai nuo aplinkos: | 1. Ilgalaikio monitoravimo; 2. Operacijos; 3. Diagnostikos. |  |
| 22. | Pagalba vartotojui nustatant pagrindinius monitoriaus parametrus, naudojantis monitoriaus liečiamame ekrane pateikiamomis piktogramomis ar kitokiomis nuorodomis | Būtina |  |
| 23. | Monitoriaus informaciniai indikatoriai (LED arba lygiaverčiai) | 1. Maitinimo indikatorius; 2. ≥ 2 aliarmų indikatoriai; 3. Baterijos krovimo indikatorius. |  |
| 24. | Monitoriaus tvirtinimas | Būtina galimybė monitorių pritvirtinti prie sienos arba mobilaus stovo laikiklių (papildomai įsigijus specialius laikiklius) |  |
| 25. | Komplektacija (komplekte su monitoriumi pateikiami priedai): |  |  |
| 25.1 | EKG laidas, 3 elektrodų | 1 vnt. |  |
| 25.2 | Daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis su jungiamuoju laidu, skirtas suaugusiems | 1 vnt. |  |
| 25.3 | Daugkartinio naudojimo, įmautės tipo (silikoninės arba lygiavertės medžiagos) SpO2 matavimo daviklis su jungiamuoju laidu, skirtas vaikams | 1vnt. |  |
| 25.4 | Daugkartinio naudojimo kraujo spaudimo matavimo manžetės | 4 vnt. (4-ių skirtingų dydžių, pasirenkamų užsakymo metu) |  |
| 25.5 | Žarnelė kraujo spaudimo matavimo manžetės prijungimui | 1 vnt. |  |
| 25.6 | Daugkartinio naudojimo odos temperatūros matavimo daviklis | 1 vnt. |  |
| 25.7 | Monitoriaus transportavimo krepšys su kišenėmis priedams, pritaikytas naudoti monitorių, jam esant krepšyje, matyti monitoriaus ekrane rodomą informaciją | 1 vnt. |  |
| 26. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją) |  |
| 27. | Kartu su įrangą pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba pagal 1 priede pateiktus reikalavimus. |  |
| 28. | Suteikiama garantija | Ne mažiau 36 mėn. monitoriui, ≥ 12 mėn. monitoriaus eksploataciniams priedams |  |

2. Transportinis paciento gyvybinių funkcijų stebėjimo monitorius Ginekologijos skyriui – 1 vnt. (antra pirkimo dalis)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos įrangos parametrų reikšmės (reikalavimų atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo dokumentacijos puslapius |
| --- | --- | --- | --- |
| Transportinis paciento gyvybinių funkcijų stebėjimo monitorius Ginekologijos skyriui Mindray iMEC8, Mindray, Kinija |  |  | Atitikimus tikrinti CVP IS sistemoje prisegtame dokumente pavadinimu: „5 Prekių aprašymas KONF“ |
| 1. | Paskirtis | Paciento gyvybinių funkcijų monitorius, tinkamas įvairioms amžiaus grupėms |  |
| 2. | Elektros maitinimo šaltiniai: | 1. ~230 V, 50 Hz elektros tinklas; 2. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 180 min. |  |
| 3. | Monitoriaus aušinimo konstrukcija | Pasyvus aušinimas (be aušinimo ventiliatorių) |  |
| 4. | Reikalavimai monitoriaus ekranui | 1. Skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis), spalvoto vaizdo; 2. ≥ 20 cm įstrižainės; 3. Liečiamasis (angl. „touch screen“). 4. Skiriamoji geba ≥ (800x600) vaizdo elementų. |  |
| 5. | Monitoruojami parametrai: | 1. Neinvazinis kraujospūdis; 2. SpO2; 3. Pulsas. |  |
| 6. | Reikalavimai SpO2 matavimo kanalui: |  |  |
| 6.1 | SpO2 matavimo ribos | Ne siauresnės kaip 30-100 % |  |
| 6.2 | SpO2 matavimo paklaida (diapazone 70% - 100%, atliekant suaugusiųjų ir vaikų monitoriavimą) | ≤ ± 2% |  |
| 6.3 | Pulso matavimo ribos | Ne siauresnės kaip 20-250 k./min. |  |
| 7. | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio matavimo kanalui: |  |  |
| 7.1 | Matavimo metodas | Oscilometrinis |  |
| 7.2 | Matavimo ribos | Ne siauresnis kaip 10-250 mmHg |  |
| 7.3 | Darbo režimai | 1. Rankinis; 2. Automatinis (periodinis); 3. Nuolatinis. |  |
| 8. | Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis | Atminties trukmė ≥ 48 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos |  |
| 9. | Monitoriaus tvirtinimas | Tvirtinamas prie komplektuojamo mobiliaus stovo su ratukais |  |
| 10. | Reikalavimai pateikiamam monitoriaus stovui | Mobilus (su ratukais), su krepšiu monitoriaus priedams |  |
| 11. | Monitoriaus komplektacija (su monitoriumi pateikiami priedai): |  |  |
| 11.1 | SpO2 matavimo daviklis | 2 vnt. Skirtas suaugusiems, daugkartinio naudojimo, pirštinis, bendras kabelio ilgis ≥ 3 m |  |
| 11.2 | Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui | 2 kompl. Kiekviename komplekte po 2 vnt. suaugusiems skirtų dviejų skirtingų dydžių (vidutinio ir didelio) daugkartinio naudojimo manžečių |  |
| 11.3 | Žarnelė manžetės prijungimui prie monitoriaus | 1 vnt. (daugkartinio naudojimo, tinkanti visoms komplektuojamoms manžetėms) |  |
| 12. | Suteikiama garantija | ≥ 36 mėn. monitoriui, ≥ 12 mėn. monitoriaus eksploataciniams priedams |  |
| 13. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją) |  |
| 14. | Kartu su įrangą pateikiama dokumentacija | 1. Vartotojo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba pagal 1 priede pateiktus reikalavimus. |  |

*Pastabos:

- Lentelė užpildyta pagal visus pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus/reikalavimus („Techninė specifikacija“) jų eilės tvarka. Aprašant siūlomas prekes, nurodytas prekių pavadinimas, modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas, komplektacija, techninės bei kokybės charakteristikos pagal pirkimo dokumentuose pateiktus klausimus (specialieji reikalavimai) jų eilės tvarka.

- Grafoje “Siūlomos charakteristikos” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai, taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentuose.„4 Prekių aprašymas KONF“

Administratorė-viešųjų pirkimų specialistė			Vilma Gudonienė