DĖL PASIŪLYMO 1 PIRKIMO OBJEKTO DALIES PAGRINDIMO

Rašto lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Parametras | Konkurso sąlygose reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomo prietaiso parametrų reikšmės | Nustatytas neaiškumas | 2015-04-27 Tiekėjo paaiškinimas | 2015 m. balandžio 17 d. posėdžio metu nustatyta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais – 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Darbo kamera pagaminta iš nerūdijančio plieno arba kitos lygiavertės medžiagos su 100 mm gylio borteliu | Būtina | Darbo kamera pagaminta iš nerūdijančio plieno arba kitos lygiavertės medžiagos su 100 mm gylio borteliu | Iš pasiūlymo neaišku iš kokios medžiagos – iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos – pagaminta darbo kamera. Nekeisdamas pasiūlymo esmės Tiekėjas turi paaiškintiiš kokios medžiagos – iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos – pagaminta darbo kamera. Jei siūloma lygiavertė medžiaga - vadovaujantis konkurso sąlygų 10.6.2 p. Tiekėjas turi pateikti pagrįstą informaciją (pagrindimą) iš kurios būtų galima nustatyti, kad ši medžiaga yra lygiavertė nerūdijančiam plienui. | Nekeisdami pasiūlymo esmės paaiškiname, kad mūsų pateiktame pasiūlyme brošiūroje 1.6 (Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais) 4 psl. nurodyta, kad siūlomo prietaiso darbinė kamera (Work surface) pagaminta iš nerūdijančio plieno markė AISI 304L su 100 mm borteliu rankoms padėti | Tiekėjas nurodo, kad brošiūroje nurodyta, kad pagaminta iš nerūdijančio plieno, tačiau įvertinus brošiūrą nėra aišku, kurioje vietoje minima Darbo kamera. Nuspręsta, kad Tiekėjas nekeisdamas pasiūlymo esmės turi paaiškinti pasiūlymą, t.y. nurodyti, kuri brošiūroje nurodyta charakteristika patvirtina, kad Darbo kamera pagaminta iš nerūdijančio plieno. |
| 19. | UV spindulių arba lygiavertis prietaisas – dviejų lempų su laikmačiu ir nustatomais režimais (ne žemesnė nei IP65 arba lygiavertės klasė), sunaudojantis energijos ne daugiau 15 W | Būtinas | UV spindulių arba lygiavertis prietaisas – dviejų lempų su laikmačiu ir nustatomais režimais (ne žemesnė nei IP65 arba lygiavertės klasė), sunaudojantis energijos ne daugiau 15 W | Tiekėjas pasiūlyme nenurodė konkrečių siūlomų charakteristikų (t.y. palikti žodžiai „arba lygiavertis“, „ne žemesnė“, ne daugiau“). Nekeisdamas pasiūlymo esmės Tiekėjas turi paaiškinti: t.y. nurodyti konkrečias reikšmes nepaliekant žodžių „arba lygiavertis“, „ne žemesnė nei“, „ne daugiau“. | Nekeisdami pasiūlymo esmės paaiškiname, kad mūsų pateiktame pasiūlyme brošiūroje 1.6 (Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais) gamintojas nenurodo visų Jūsų reikalaujamų parametrų. Tačiau mes patikiname, kad narvų keitimo kabinetas yra komplektuojamas su dviem UV ir dviem florescencinėm lempoms, kurių kiekvienos galingumas 15W. Lempų saugos klasė atitinka IP 65. Taip pat paaiškiname, kad šioje brošiūroje nurodyti parametrai“ Electrical Data „Protection category“ – IP 20 ; „Protection socket“ – 2P+t250V 10/16A IP55“ yra skirti paties prietaiso elektrinės dalies bei prietaise įmontuotų elektros lizdų instaliacinei apsaugai. | Brošiūros 4 psl. nurodyta, kad yra dvi florescencinės lempos. Tačiau šios lempos yra dienos šviesos o UV spindulių lempos – ultravioletinės. Tiekėjas nepateikė paaiškinimo ar florescencinės lempos ya lygiavertės UV spindulių lempoms. Taip pat nustatyta, kad 4 psl. nenurodyta informacija apie lempų IP klasę. Brošiūros 7 psl. nurodoma informacija Electrical Data „Protection category“ – IP 20 ; „Protection socket“ – 2P+t250V 10/16A IP55 „Fluorescent lamps“ – 2x15 W ( W atitinka reikalavimą). Nuspręsta, kad Tiekėjas nekeisdamas pasiūlymo esmės turi paaiškinti pasiūlymą, t.y. : 1. paaiškinti ar UV lempos yra lygiavertės fluorescencinėms lempoms. Pateikti paaiškinimo pagrindimą. 2. paaiškinti ką žymi gamintojo brošiūroje nurodytos reikšmės – Electrical Data „Protection category“ – IP 20 ; „Protection socket“ – 2P+t250V 10/16A IP55. Jei dalyje „Electric Data“ nurodoma ne lempų IP klasė – paaiškinti kokia prietaiso lempų IP klasė. |

Rašto lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Parametras | Konkurso sąlygose reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomo prietaiso parametrų reikšmės | Gamintojo aprašo (brošiūros) ar kito lygiaverčio dokumento psl., kuriame aprašytas siūlomas parametras (jei tokia informacija pateikiama gamintojo dokumentuose) arba informacija iš oficialaus gamintojo internetinio tinklapio (pateikiama ne nuroda o spausdinta versija) pažymint psl., kuriame aprašytas siūlomas parametras (jei tokia informacija pateikiama gamintojo internetiniame tinklapyje). Šis reikalavimas taikomas tik 1 pirkimo objekto dalies 1.1.-1.5. pozicijoms 2015-04-27 Tiekėjo paaiškinimas | 2015 m. balandžio 17 d. posėdžio metu nustatyta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.Narvai paukščių / gyvūnų laikymui su priedais maitinimui ir girdymui (jūrų kiaulytėms): |  |  |  |  |  |
| 2. | Narvelis pagamintas iš iš Noryl (Polyfenyleno oksido (PPO) ir polystyreno (PS) mišinio)plastmasės ar kitos lygiavertės medžiagos, kuri atlaiko sterilizaciją iki ne mažiau kaip 120 C | Būtina | Narvelis pagamintas iš Noryl (Polyfenyleno oksido (PPO) ir polystyreno (PS) mišinio) plastmasės, kuri atlaiko sterilizaciją iki ne mažiau kaip 120 C | Nekeisdami pasiūlymo esmės paaiškiname, kad mūsų pateiktame pasiūlyme brošiūroje 1.1 (Narvai Jūrų kiaulytėms ) 2 psl.gamintojas nurodo, kad jūrų kiaulyčių narvai gali būti pagaminti arba iš Luran arba iš Noryl medžiagos . Pirkėjas pagal tai, kokioje temperatūroje bus dezinfekuojami narvai, pasirenka medžiagą iš kurios narvai bus gaminami. Mūsų siūlomas narvas kodu MZK 80/25-L yra pagamintas iš Noryl medžiagos , tai yra pateikiama kaip priedai “Supplement for guinea pig cages”, todėl Jūs galėsite atlikti narvų dezinfekciją ir plovimą iki 120°C temperatūroje. | Tiekėjas pasiūlyme yra nurodęs gamintoją ir prekės modelį –BIOSCAPE EBECO GmbH / Modelis – Guinea pig cages MZK 80/25. Įvertinus brošiūrą nustatyta, kad prie šio modelio „Material“ nurodomas LURAN „heat resistant to 90 C“. Atsparumas 120 C (t.y. NORYL, 120 C) numatytas prie „Supplement for guinea pig cages“ – MZK 80/25-N Nuspręsta, kad Tiekėjas nekeisdamas pasiūlymo esmės turi paaiškinti pasiūlymą, t.y. paaiškinti aukščiau nurodytą neaiškumą dėl skirtingų modelių bei paaiškinti ar pasiūlyme nurodyto prekės modelio techninės charakteristikos pateikiamos gamintojo brošiūruose. |
| 7. | Ne mažiau nei dvi gertuvės ne mažiau kaip 750 ml tūrio, pagamintos iš polikarbonato ar kitos lygiavertės medžiagos su užsukamais dangteliais turinčiais ne mažesnį kaip 40 mm gėrimo snapelį, pagamintą iš nerūdijančio plieno ar kitos lygiavertės medžiagos. | Būtina | Dvi gertuvės 750 ml tūrio, pagamintos iš polisulfonosu užsukamais dangteliais turinčiais ne mažesnį kaip 40 mm gėrimo snapelį, pagamintą iš nerūdijančio plieno | Nekeisdami pasiūlymo esmės paaiškiname, kad mūsų pateiktame pasiūlyme brošiūroje 1.1 (Narvai Jūrų kiaulytėms ) 2 psl. gamintojas nurodo bazinę komplektaciją ir priedus, „Suplement for guinea pig cages“kurias galite pasirinkti į komplektaciją. Šiuo atveju Jums siūloma komplektacija su dviem 750 ml gertuvėmis pagamintomis iš Polysulfono. | Tiekėjas pasiūlyme yra nurodęs gamintoją ir prekės modelį –BIOSCAPE EBECO GmbH / Modelis – Guinea pig cages MZK 80/25. Įvertinus brošiūrą nustatyta, kad prie šio prekės modelio „Watering bottle“ nurodoma – „Polycarbonate“. Polysulfone nurodomas prie „Suplement for guinea pig cages“. Nuspręsta, kad Tiekėjas nekeisdamas pasiūlymo esmės turi paaiškinti pasiūlymą, t.y. paaiškinti aukščiau nurodytą neaiškumą; nurodyti iš kokios medžiagos pagamintos siūlomos prekės modelio gertuvės bei paaiškinti ar siūloma specifikacija nurodoma gamintojo brošiūroje. |
| 1.3.Narvai paukščių / gyvūnų laikymui su priedais maitinimui ir girdymui – 11 vnt. (triušiams): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Durelės atskiros kiekvienam narvui pagamintos iš nerūdijančios vielos, kurios storis ne mažiau kaip 7 mm su fiksuojama durelių užrakinimo sistema | Būtina | Durelės atskiros kiekvienam narvui pagamintos iš nerūdijančios vielos, kurios storis 7 mm su fiksuojama durelių užrakinimo sistema | Nekeisdami pasiūlymo esmės paaiškiname, kad mūsų pateiktame pasiūlyme brošiūroje 1.3( Narvai triusiams) 3 psl.gamintojas nenurodo visų Jūsų reikalaujamų parametrų. Tačiau mes patikiname, kad kiekvieno narvo durelės su fiksuojama durelių užrakinimo sistema pagaminti iš 7 mm nerūdijančio plieno AISI 304 vielos. | Brošiūroje nurodyta kad kiekvienas metalinė atrama „support“ – pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI 304. Vielos storis nenurodoma. Nuspręsta, kad Tiekėjas nekeisdamas pasiūlymo, paaiškintų pasiūlymą, t.y. paaiškintų ar vielos storis nurodomas gamintojo brošiūrose (kataloguose ar pan.). |
| 5. | Ištraukus HPL drožlių arba lygiaverte plokštės sieneles tarp dviejų narvų galima dvigubai padidinti narvo tūrį. | Būtina | Ištraukus Trespa plokštės sieneles tarp dviejų narvų galima dvigubai padidinti narvo tūrį. | Nekeisdami pasiūlymo esmės paaiškiname, kad mūsų pateiktame pasiūlyme brošiūroje 1.3( Narvai triusiams) 2 psl.gamintojas nurodo, kad triušių narvai yra tarpusavyje fiksuojami ir ištraukus šoninę sienelę, pagamintą iš Trespa plokštės, galime padvigubinti kameros plotą: “High level of flexibility: the racks can be plugged together due to removable partition walls, these walls can be removed (without tools) and you get double or four times more floor area” | Brošiūros 2 psl. minima informacija nurodoma prie modelių GK 42-100/45-3; GK 42-100/60-2. Brošiūros 3 psl. nurodoma TRESPA plokštė prie „Side wall / dividing wall“. Nuspręsta, kad Tiekėjas nekeisdamas pasiūlymo esmės turi paaiškinti pasiūlymą, t.y. paaiškinti ar siūlomos prekės modelis atitinka 5 p. reikalavimą – ar turi sieneles tarp dviejų narvų, kad galima dvigubai padidinti narvo tūrį. Bei nurodyti ar siūlomos prekės charakteristikos pateikiamos gamintojo dokumentuose. |
| 1.4. Narvai paukščių/gyvūnų laikymui su priedais maitinimui ir girdymui - 8vnt. (Pelėms) |  |  |  |  |  |
| 5. | Narvelio stogas lengvai fiksuojamais šoniniais laikikliais pagamintas iš nerūdijančios plieninės arba lygiavertės vielos ne mažiau kaip 5 mm skersmens su gertuvių laikikliais ir šėrykla, pagamintais iš nerūdijančio plieno ar kitos lygiavertės medžiagos. | Būtina | Narvelio stogas lengvai fiksuojamais šoniniais laikikliais pagamintas iš nerūdijančios plieninės 7 mm skersmens su gertuvių laikikliais ir šėrykla, pagamintais iš nerūdijančio plieno | Nekeisdami pasiūlymo esmės paaiškiname, kad mūsų pateiktame pasiūlyme brošiūroje ( 1.4-1.5 Narvai pelėms ir žiurkėms) 4 psl. gamintojas nurodo, kad narvelio stogas arba dangtis pagamintas iš 7 mm nerūdijančio plieno vielos su šoniniais laikikliais “Frame clamp (clamping lid)”, šerykla “Feeders” ir gertuviės laikikliu “Divider TB 2-BS “pagamintais iš nerūdijančio plieno | Įvertinus brošiūra nėra aišku, kurioje vietoje nurodoma siūlomos prekės,kurios modelis Cage Type 2-L - 5 p. esančios specifikacijos (stogo šoniniai laikikliai; storis; gertuvės; šėrykla). Nuspręsta, kad Tiekėjas nekeisdamas pasiūlymo esmės turi paaiškinti pasiūlymą, t.y. paaiškinti minima informacija yra nurodoma gamintojo brošiūrose. Bei nurodyti kurioje pasiūlymo vietoje ji pateikiama. |
| 8. | Stovo dydis | PxGxA1230 x 550 x 1780 mm±20 mm | PxGxA 1250 x 550 x 1800 mm | Nekeisdami pasiūlymo esmės paaiškiname, kad mūsų pateiktame pasiūlyme brošiūroje “1 dalis stovai” 2 pusl. Gamintojas nurodo, kad stovo atitinkančio “30 cages, Type 2 L” išmatavimai yra 1250 x 550 x 1800 mm | Gamintojo brošiūroje šio modelio prekei TYPE L2 (5 cages) – nurodomas dydis – 1230x550x1780. Nuspręsta, kad Tiekėjas nekeisdamas pasiūlymo esmės turi paaiškinti pasiūlymą, t.y. paaiškinti ar Tiekėjo pasiūlymo nurodytas stovo dydis yra pateikiamas gamintojo brošiūroje. Taip pat paaiškinti koks yra siūlomo stovo dydis. Pažymėtina, kad abu nurodyti stovo dydžiai atitinka techninius reikalavimus. |
| 1.5. Narvai paukščių/gyvūnų laikymui su priedais maitinimui ir girdymui - 8vnt. (Žiurkės) |  |  |  |  |  |
| 5. | Narvelio stogas lengvai fiksuojamais šoniniais laikikliais pagamintas iš nerūdijančios plieninės arba lygiavertės vielos ne mažiau kaip 5 mm skersmens su gertuvių laikikliais ir šėrykla, pagamintais iš nerūdijančio plieno ar kitos lygiavertės medžiagos. | Būtina | Narvelio stogas lengvai fiksuojamais šoniniais laikikliais pagamintas iš nerūdijančios plieninės arba kitos lygiavertės medžiagos vielos 7 mm skersmens su gertuvių laikikliais ir šėrykla, pagamintais iš nerūdijančio plieno | Nekeisdami pasiūlymo esmės paaiškiname, kad mūsų pateiktame pasiūlyme brošiūroje Pridėtoje brošiūroje ( 1.4-1.5 Narvai pelėms ir žiurkėms) gamintojas nurodo, kad narvelio stogas arba dangtis pagamintas iš 7 mm nerūdijančio plieno vielos su šoniniais laikikliais “Frame clamp (clamping lid)”, šerykla “Feeders” ir gertuviės laikikliu “Divider TB 4- BS “pagamintais iš nerūdijančio plieno. | Įvertinus brošiūra nėra aišku, kurioje vietoje nurodomos siūlomos prekės, kurios tipas4 (tipas nustatytas vertinant pasiūlymą iš brošiūros Stovai, 2 psl.-18 cages, Type4) techninių specifikacijų 5 p. esančios specifikacijos (stogo šoniniai laikikliai; storis; gertuvės; šėrykla). Nuspręsta, kad Tiekėjas nekeisdamas pasiūlymo esmės turi paaiškinti pasiūlymą, t.y. paaiškinti ar minima informacija yra nurodoma gamintojo brošiūrose. Bei nurodyti kurioje pasiūlymo vietoje ji pateikiama. |