UAB Tradintek

Jasinskio g. 9, LT-01112 Vilnius, Įmonės kodas 124942182, PVM mokėtojo kodas LT249421811

Tel.: 852685427, Fax.:852496084, info@tradintek.com

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius. Įmonės kodas 124364561

PASIŪLYMAS

MEDICINOS ĮRANGOS PIRKIMAS (I ETAPAS) Nr. 17736

VYKDANT IŠ ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ

NR. 08.1.3-CPVA-V-603-02-0012

2018-10-02 Nr. 2181002-017

Vilnius

| Tiekėjo pavadinimas | UAB Tradintek |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | Jasinskio g. 9, Vilnius |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos | Linas Solominas IT pardavimo vadovas |
| Telefono numeris, fakso numeris | +370 5 2685427; +370 5 2496084 |
| Tiekėjo įmonės kodas | 124942182 |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas | LT249421811 |
| El. pašto adresas | info@tradintek.com |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) atviro konkurso pirkimo dokumentuose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias prekes:

| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas, modelis, gamintojas | Kiekis, mato vnt. | Vnt. kaina, Eur |  | PVM |  | Bendra kaina, Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | be PVM | su PVM | dydis % | Suma Eur | be PVM | su PVM |
| 1. | Ultragarso sistema, turinti diagnostinę programinę įrangą ir daviklius kaklo, galvos kraujagyslėms, smegenų parenchimai tirti (tipas Nr. 1) Logiq E9, gamintojas GE Healthcare | 1 vnt. | 157 000,00 | 189 970,00 | 21 | 32 970,00 | 157 000,00 | 189 970,00 |
| 2. | Ultragarso sistema, turinti diagnostinę programinę įrangą ir daviklius kaklo, galvos kraujagyslėms, smegenų parenchimai tirti (tipas Nr. 2) Logiq S8, gamintojas GE Healthcare | 1 vnt. | 81 400,00 | 98 494,00 | 21 | 17 094,00 | 81 400,00 | 98 494,00 |
| 4. | Monitoravimo sistema B125 su centrine stotimi Carescape Central station (gamintojas GE Healthcare) | 1 vnt. | 36 017,00 | 43 580,57 | 21 | 7 563,57 | 36 017,00 | 43 580,57 |

Pasiūlymo kaina su PVM 332 044,57 Eur (kaina žodžiais: trys šimtai trisdešimt du tūkstančiai keturiasdešimt keturi Eur ir 57 ct.).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 57 627,57 EUR.

Siūlomos prekės visiškai atitinka SPS 1 priede „Techninė specifikacija“ nurodytus reikalavimus.

Tiekėjas privalo užpildyti SPS 1 priedą „Techninė specifikacija“.

1 pirkimo dalis.  Ultragarso sistema, turinti diagnostinę programinę įrangą ir daviklius kaklo, galvos   kraujagyslėms, smegenų parenchimai tirti (tipas Nr. 1), 1 vnt.

Pastaba: aukšto lygio ekstrakranijinių ir intrakranijinių kraujagyslių spalvinės sonografijos sistema su programine įranga kraujagyslių sienelės funkcijos ir plokštelių morfologijos vertinimui.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ultragarsinė diagnostinė sistema | Tinkama kaklo ir galvos kraujagyslių, galvos smegenų parenchimos tyrimams | Tinkama kaklo ir galvos kraujagyslių, galvos smegenų parenchimos tyrimams Techninis aprasas. 1 pirkimo dalis. Konfidencialu.pdf – 3 psl. |
| 2. | Veikimo režimai | - 2D (B) režimas. - Audinių harmonikų vaizdavimo režimas. - M režimas. - Impulsinio doplerio režimas (PW). - Nuolatinės veikos doplerio režimas (CW). - Didelio impulsų pakartojimo dažnio doplerio režimas (HPRF). - Spalvinio doplerinio kraujotakos greičio kodavimo režimas. - Spalvinio doplerinio kraujotakos intensyvumo (galios) kodavimo režimas. - Didelės skiriamosios gebos kraujotakos vaizdavimo režimas, nepriklausantis nuo tėkmės krypties daviklio atžvilgiu. - Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamos zonos vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvinio doplerio informacija. - Praplėsto lauko (didesnio nei daviklio apžiūros laukas) vaizdavimo režimas ilgoms anatominėms struktūroms su matavimo galimybe. - Dupleksinis režimas. - Tripleksinis režimas. - Galimybė aparato ekrane vaizduoti realaus laiko ultragarsinį vaizdą ir anksčiau įrašytą ultragarsinį vaizdą arba pasirinktos projekcijos KT ar BMR vaizdą. - Tyrimo su echo kontrastinėmis medžiagomis vizualizacijos režimas. | - 2D (B) režimas. - Audinių harmonikų vaizdavimo režimas. - M režimas. - Impulsinio doplerio režimas (PW). - Nuolatinės veikos doplerio režimas (CW). - Didelio impulsų pakartojimo dažnio doplerio režimas (HPRF). - Spalvinio doplerinio kraujotakos greičio kodavimo režimas. - Spalvinio doplerinio kraujotakos intensyvumo (galios) kodavimo režimas. - Didelės skiriamosios gebos kraujotakos vaizdavimo režimas, nepriklausantis nuo tėkmės krypties daviklio atžvilgiu. - Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamos zonos vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvinio doplerio informacija. - Praplėsto lauko (didesnio nei daviklio apžiūros laukas) vaizdavimo režimas ilgoms anatominėms struktūroms su matavimo galimybe. - Dupleksinis režimas. - Tripleksinis režimas. - Galimybė aparato ekrane vaizduoti realaus laiko ultragarsinį vaizdą ir anksčiau įrašytą ultragarsinį vaizdą arba pasirinktos projekcijos KT ar BMR vaizdą. - Tyrimo su echo kontrastinėmis medžiagomis vizualizacijos režimas. Techninis aprasas. 1 pirkimo dalis. Konfidencialu.pdf – 3, 22, 4, 8, 9, 23 psl. |
| 3. | Konstrukcija | - Keičiamas valdymo pulto aukštis ir pasukimo kampas. - Keičiamas monitoriaus aukštis ir pasukimo kampas. - Integruotas lietimui jautrus sistemos valdymo ekranas, kurio įstrižainė ne mažesnė kaip 10 colių. - Ne mažiau kaip keturios aktyvios vaizdo daviklių pajungimo jungtys. - Spalvoto vaizdo monitorius, kurio įstrižainė ne mažesnė kaip 22 coliai. | - Keičiamas valdymo pulto aukštis ir pasukimo kampas. - Keičiamas monitoriaus aukštis ir pasukimo kampas. - Integruotas lietimui jautrus sistemos valdymo ekranas, kurio įstrižainė 10,4 colio. - Keturios aktyvios vaizdo daviklių pajungimo jungtys. - Spalvoto vaizdo monitorius, kurio įstrižainė 22 coliai. Techninis aprasas. 1 pirkimo dalis. Konfidencialu.pdf – 2, 1 psl. |
| 4. | Ultragarsinio aparato maitinimo šaltinis | ~220 ± 10 % V, 50 Hz elektros tinklas. | ~100 – 240 V, 50/60 Hz elektros tinklas Techninis aprasas. 1 pirkimo dalis. Konfidencialu.pdf – 2 psl. |
| 5. | Komplektuojami davikliai: |  |  |
| 5.1. | Pagrindinis tiesinis daviklis ekstrakranijinėms kraujagyslėms tirti | - Darbinis dažnių diapazonas ne blogesnis kaip nuo 3 iki 8 MHz. - Apžiūros lauko plotis 40 ± 5 mm. | - Darbinis dažnių diapazonas nuo 2 iki 9 MHz. - Apžiūros lauko plotis 44 mm. Techninis aprasas. 1 pirkimo dalis. Konfidencialu.pdf – 26 psl. |
| 5.2. | Papildomas tiesinis daviklis ekstrakranijinėms kraujagyslėms tirti | - Darbinis dažnių diapazonas ne blogesnis kaip nuo 4 iki 15 MHz. - Apžiūros lauko plotis 50 ± 5 mm. - Ne mažiau kaip trys eilės kristalų (matricinio tipo). | - Darbinis dažnių diapazonas nuo 4 iki 16 MHz. - Apžiūros lauko plotis 50 mm. - Trys eilės kristalų (matricinio tipo). Techninis aprasas. 1 pirkimo dalis. Konfidencialu.pdf – 26, 29 psl. |
| 5.3. | Sektorinis daviklis transkranijiniams tyrimas | - Darbinis dažnių diapazonas ne blogesnis kaip nuo 2 iki 5 MHz. - Apžiūros lauko kampas ne mažesnis kaip 90o. - Ne mažiau kaip trys eilės kristalų (matricinio tipo). | - Darbinis dažnių diapazonas nuo 1 iki 5 MHz. - Apžiūros lauko kampas 120o. - Trys eilės kristalų (matricinio tipo). Techninis aprasas. 1 pirkimo dalis. Konfidencialu.pdf – 26, 29 psl. |
| 6. | Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas | - Vaizdų archyvavimas aparato atmintyje (HDD). - Galimybė ekrane vaizduoti išsaugotų vaizdų ikonas kartu su vaizdu realiame laike tyrimo metu. - Aparato vidinė atmintis ne mažiau kaip 200 GB. - Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu (aparate turi būti instaliuota DICOM 3.0 programinė įranga: DICOM structured report, DICOM worklist; DICOM store; DICOM send; DICOM Query/Retrieve). - Statinių ir dinaminių vaizdų persiuntimas pagal DICOM send arba store protokolus išsaugant visą pradinę informaciją, tame tarpe ir skenavimo metu buvusį kadrų dažnį ir vaizdo elementų kiekį. - Turi būti galimybė išsaugoti ir perduoti iš ultragarsinio daviklio gautą radio dažninę informaciją (angl. RF data). - Turi būti galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į AVI ir / arba MPEG ir JPEG ir / arba BMP formatus ir juos perduoti. - Būtina jungtis duomenų įrašymui į USB tipo laikmenas. - Tiekėjas privalo instaliavimo eigoje perkamą prietaisą prijungti prie ligoninės vaizdų archyvavimo ir saugojimo sistemos PACS, veikiančios DICOM formatu. | - Vaizdų archyvavimas aparato atmintyje (HDD). - Galima ekrane vaizduoti išsaugotų vaizdų ikonas kartu su vaizdu realiame laike tyrimo metu. - Aparato vidinė atmintis 325 GB (vaizdų išsaugojimui). - Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu (aparate instaliuota DICOM 3.0 programinė įranga: DICOM structured report, DICOM worklist; DICOM store; DICOM send; DICOM Query/Retrieve). - Statinių ir dinaminių vaizdų persiuntimas pagal DICOM send arba store protokolus išsaugant visą pradinę informaciją, tame tarpe ir skenavimo metu buvusį kadrų dažnį ir vaizdo elementų kiekį. - Galima išsaugoti ir perduoti iš ultragarsinio daviklio gautą radio dažninę informaciją (angl. RF data). - Galima versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į AVI, MPEG ir JPEG formatus ir juos perduoti. - Yra jungtis duomenų įrašymui į USB tipo laikmenas. - Tiekėjas instaliavimo eigoje perkamą prietaisą prijungtų prie ligoninės vaizdų archyvavimo ir saugojimo sistemos PACS, veikiančios DICOM formatu. Techninis aprasas. 1 pirkimo dalis. Konfidencialu.pdf – 6, 4, 10, 15 psl. |
| 7. | Programinė vaizdo apdorojimo ir analizės įranga | - Automatiniam pilkosios skalės (2D režimo) parametrų optimizavimui. - Automatiniam spektrinio doplerio parametrų optimizavimui. - Automatiniams dopleriniams skaičiavimams realiame laike, PW režime. - Su paciento EKG sinchronizuotiems automatiniams Intima Media storio matavimams. - Tyrimo su echo kontrastinėmis medžiagomis kvantifikacijos režimas, apimantis laiko-intensyvumo kreivių analizę ir spalvinį echo kontrastinės medžiagos patekimo į tiriamąją zoną laiko kodavimą. | - Automatiniam pilkosios skalės (2D režimo) parametrų optimizavimui. - Automatiniam spektrinio doplerio parametrų optimizavimui. - Automatiniams dopleriniams skaičiavimams realiame laike, PW režime. - Su paciento EKG sinchronizuotiems automatiniams Intima Media storio matavimams. - Tyrimo su echo kontrastinėmis medžiagomis kvantifikacijos režimas, apimantis laiko-intensyvumo kreivių analizę ir spalvinį echo kontrastinės medžiagos patekimo į tiriamąją zoną laiko kodavimą. Techninis aprasas. 1 pirkimo dalis. Konfidencialu.pdf – 7, 12, 13, 28, 8 psl. |
| 8. | Paciento EKG registravimo modulis | Būtinas. Su paciento prijungimo kabeliu. | Yra paciento EKG registravimo modulis su paciento prijungimo kabeliu. Techninis aprasas. 1 pirkimo dalis. Konfidencialu.pdf – 6 psl. |
| 9. | Darbinė stotis vaizdams analizuoti ir apdoroti | - Programinis paketas vaizdų peržiūrai ir manipuliacijai, bendriesiems geometriniams matavimams. - Programinis paketas dopleriniams matavimams ir skaičiavimams. | Darbinė stotis vaizdams analizuoti ir apdoroti įtraukta į pasiūlymą - Programinis paketas vaizdų peržiūrai ir manipuliacijai, bendriesiems geometriniams matavimams. - Programinis paketas dopleriniams matavimams ir skaičiavimams. Techninis aprasas. 1 pirkimo dalis. Konfidencialu.pdf – 31 psl. |
| 10. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 36 mėnesiai. | 36 mėnesiai. |
| 11. | CE ženklas ir sertifikatas | Būtina. | Pateikta |
| 12. | Pateikiama vartotojo dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių, anglų kalbomis, pateikiant įrangą. | Kartu su įranga bus pateikta naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis. |

2 pirkimo dalis. Ultragarso sistema, turinti diagnostinę programinę įrangą ir daviklius kaklo, galvos kraujagyslėms, smegenų parenchimai tirti (tipas Nr. 2), 1 vnt.

Pastaba: mobili sistema ekstrakranijinei ir transkranijinei spalvinei kraujagyslių sonografijai.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ultragarsinė diagnostinė sistema | Tinkama kaklo ir galvos kraujagyslių, galvos smegenų parenchimos tyrimams | Tinkama kaklo ir galvos kraujagyslių, galvos smegenų parenchimos tyrimams Techninis aprasas. 2 pirkimo dalis. Konfidencialu.pdf – 2 psl. |
| 2. | Veikimo režimai | - 2D (B) režimas. - Audinių harmonikų vaizdavimo režimas. - M režimas. - Impulsinio doplerio režimas (PW). - Nuolatinės veikos doplerio režimas (CW). - Didelio impulsų pakartojimo dažnio doplerio režimas (HPRF). - Spalvinio doplerinio kraujotakos greičio kodavimo režimas. - Spalvinio doplerinio kraujotakos intensyvumo (galios) kodavimo režimas. - Didelės skiriamosios gebos kraujotakos vaizdavimo režimas nepriklausantis nuo tėkmės krypties daviklio atžvilgiu. - Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamos zonos vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvinio doplerio informacija. - Praplėsto lauko (didesnio nei daviklio apžiūros laukas) vaizdavimo režimas ilgoms anatominėms struktūroms su matavimo galimybe. - Dupleksinis režimas. - Tripleksinis režimas. - Galimybė aparato ekrane vaizduoti realaus laiko ultragarsinį vaizdą ir anksčiau įrašytą ultragarsinį vaizdą arba pasirinktos projekcijos KT ar BMR vaizdą. - Tyrimo su echo kontrastinėmis medžiagomis vizualizacijos režimas. | - 2D (B) režimas. - Audinių harmonikų vaizdavimo režimas. - M režimas. - Impulsinio doplerio režimas (PW). - Nuolatinės veikos doplerio režimas (CW). - Didelio impulsų pakartojimo dažnio doplerio režimas (HPRF). - Spalvinio doplerinio kraujotakos greičio kodavimo režimas. - Spalvinio doplerinio kraujotakos intensyvumo (galios) kodavimo režimas. - Didelės skiriamosios gebos kraujotakos vaizdavimo režimas nepriklausantis nuo tėkmės krypties daviklio atžvilgiu. - Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamos zonos vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvinio doplerio informacija. - Praplėsto lauko (didesnio nei daviklio apžiūros laukas) vaizdavimo režimas ilgoms anatominėms struktūroms su matavimo galimybe. - Dupleksinis režimas. - Tripleksinis režimas. - Galima aparato ekrane vaizduoti realaus laiko ultragarsinį vaizdą ir anksčiau įrašytą ultragarsinį vaizdą arba pasirinktos projekcijos KT ar BMR vaizdą. - Tyrimo su echo kontrastinėmis medžiagomis vizualizacijos režimas. Techninis aprasas. 2 pirkimo dalis. Konfidencialu.pdf – 2, 3, 10, 11 psl. |
| 3. | Konstrukcija | - Keičiamas valdymo pulto aukštis ir pasukimo kampas. - Keičiamas monitoriaus aukštis ir pasukimo kampas. - Integruotas lietimui jautrus sistemos valdymo ekranas, kurio įstrižainė ne mažesnė kaip 10 colių. - Ne mažiau kaip keturios aktyvios vaizdo daviklių pajungimo jungtys. - Spalvoto vaizdo monitorius, kurio įstrižainė ne mažesnė kaip 21,5 colio. - Sistemos svoris ne didesnis nei 100 kg. | - Keičiamas valdymo pulto aukštis ir pasukimo kampas. - Keičiamas monitoriaus aukštis ir pasukimo kampas. - Integruotas lietimui jautrus sistemos valdymo ekranas, kurio įstrižainė 10,1 colio. - Keturios aktyvios vaizdo daviklių pajungimo jungtys. - Spalvoto vaizdo monitorius, kurio įstrižainė 22 coliai. - Sistemos svoris 85 kg. Techninis aprasas. 2 pirkimo dalis. Konfidencialu.pdf – 1 psl. |
| 4. | Ultragarsinio aparato maitinimo šaltinis | - ~ 220 ± 10% V, 50 Hz elektros tinklas. - Akumuliatoriai leidžiantys atlikti tyrimą (skanavimą) dingus išoriniam maitinimui. | - ~ 220 ± 10% V, 50 Hz elektros tinklas. - Akumuliatoriai leidžiantys atlikti tyrimą (skanavimą) dingus išoriniam maitinimui. Techninis aprasas. 2 pirkimo dalis. Konfidencialu.pdf – 1, 3 psl. |
| 5. | Komplektuojami davikliai: |  |  |
| 5.1. | Pagrindinis tiesinis daviklis ekstrakranijinėms kraujagyslėms tirti | - Darbinis dažnių diapazonas ne blogesnis kaip nuo 3 iki 10 MHz. - Apžiūros lauko plotis ne mažesnis kaip 40 mm. | - Darbinis dažnių diapazonas nuo 2 iki 11 MHz. - Apžiūros lauko plotis 51 mm. Techninis aprasas. 2 pirkimo dalis. Konfidencialu.pdf – 15 psl. |
| 5.2. | Sektorinis daviklis transkranijiniams tyrimas | - Darbinis dažnių diapazonas ne blogesnis kaip nuo 2 iki 5 MHz. - Apžiūros lauko kampas ne mažesnis kaip 90o. - Ne mažiau kaip trys eilės kristalų (matricinio tipo). | - Darbinis dažnių diapazonas nuo 1 iki 5 MHz. - Apžiūros lauko kampas 120o. - Trys eilės kristalų (matricinio tipo). Techninis aprasas. 2 pirkimo dalis. Konfidencialu.pdf – 15, 17 psl. |
| 6. | Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas | - Vaizdų archyvavimas aparato atmintyje (HDD). - Galimybė ekrane vaizduoti išsaugotų vaizdų ikonas kartu su vaizdu realiame laike tyrimo metu. - Aparato vidinė atmintis ne mažiau kaip 200 GB. - Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu (aparate turi būti instaliuota DICOM 3.0 programinė įranga: DICOM structured report, DICOM worklist. DICOM store. DICOM send. DICOM Query/Retrieve). - Statinių ir dinaminių vaizdų persiuntimas pagal DICOM send arba store protokolus išsaugant visą pradinę informaciją, tame tarpe ir skenavimo metu buvusį kadrų dažnį ir vaizdo elementų kiekį. - Turi būti galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į AVI ir arba MPEG ir JPEG ir / arba BMP formatus ir juos perduoti. - Jungtis duomenų įrašymui į USB tipo laikmenas. - Bevielio (WiFi) duomenų perdavimo galimybė. - Tiekėjas privalo instaliavimo eigoje perkamą prietaisą prijungti prie ligoninės vaizdų archyvavimo ir saugojimo sistemos PACS, veikiančios DICOM formatu. | - Vaizdų archyvavimas aparato atmintyje (HDD). - Galimybė ekrane vaizduoti išsaugotų vaizdų ikonas kartu su vaizdu realiame laike tyrimo metu. - Aparato vidinė atmintis vaizdų saugojimui 300 GB. - Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu (aparate instaliuota DICOM 3.0 programinė įranga: DICOM structured report, DICOM worklist. DICOM store. DICOM send. DICOM Query/Retrieve). - Statinių ir dinaminių vaizdų persiuntimas pagal DICOM store protokolus išsaugant visą pradinę informaciją, tame tarpe ir skenavimo metu buvusį kadrų dažnį ir vaizdo elementų kiekį. - Yra galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į AVI ir MPEG ir JPEG formatus ir juos perduoti. - Jungtis duomenų įrašymui į USB tipo laikmenas. - Bevielio (WiFi) duomenų perdavimo galimybė. - Tiekėjas instaliavimo eigoje perkamą prietaisą prijungtų prie ligoninės vaizdų archyvavimo ir saugojimo sistemos PACS, veikiančios DICOM formatu. Techninis aprasas. 2 pirkimo dalis. Konfidencialu.pdf – 4, 2, 3, 5, 18, 19 psl. |
| 7. | Programinė vaizdo apdorojimo ir analizės įranga | - Automatiniam pilkosios skalės (2D režimo) parametrų optimizavimui, automatiškai nustatanti laiko kontrolės stiprinimo kreivę (angl. TGC – time gain control) ir parenkant tiksliausią garso sklidimo greičio vertę vaizdo apdorojimui. - Automatiniam spektrinio doplerio parametrų optimizavimui. - Automatiniams dopleriniams skaičiavimams realiame laike, PW režime. - Automatiniams Intima Media storio matavimams. - Tyrimo su echo kontrastinėmis medžiagomis kvantifikacija, apimanti laiko-intensyvumo kreivių analizę ir spalvinį echo kontrastinės medžiagos patekimo į tiriamąją zoną laiko kodavimą. | - Automatiniam pilkosios skalės (2D režimo) parametrų optimizavimui, automatiškai nustatanti laiko kontrolės stiprinimo kreivę (angl. TGC – time gain control) ir parenkant tiksliausią garso sklidimo greičio vertę vaizdo apdorojimui. - Automatiniam spektrinio doplerio parametrų optimizavimui. - Automatiniams dopleriniams skaičiavimams realiame laike, PW režime. - Automatiniams Intima Media storio matavimams. - Tyrimo su echo kontrastinėmis medžiagomis kvantifikacija, apimanti laiko-intensyvumo kreivių analizę ir spalvinį echo kontrastinės medžiagos patekimo į tiriamąją zoną laiko kodavimą. Techninis aprasas. 2 pirkimo dalis. Konfidencialu.pdf – 20, 22, 23, 3, 6, 24 psl. |
| 8. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 36 mėnesiai. | 36 mėnesiai |
| 9. | CE ženklas ir sertifikatas | Būtinas. | Pateikta |
| 10. | Pateikiama vartotojo dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių, anglų kalbomis, pateikiant įrangą. | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis bus pateikta kartu su įranga. |

4 pirkimo dalis. Monitoravimo sistema su centrine stotimi, 1 vnt.

Pastaba: specialieji reikalavimai gyvybinių funkcijų monitoriui (8 vnt.) su centrine gyvybinių funkcijų monitorių registruojamų parametrų stebėjimo stotimi (monitoravimo pultu) (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modulinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius, skirtas pacientų stebėjimui ir jungimuisi į centrinį monitoravimo pultą | Nurodyti modelį ir gamintoją. | Modulinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius B125, skirtas pacientų stebėjimui ir jungimuisi į centrinį monitoravimo pultą Carescape Central Station (gamintojas GE Healthcare Priedas Nr. 4 Psl. 1 |
| 2. | Bendrieji reikalavimai monitoriui (8 vnt.) |  |  |
| 2.1. | Elektros maitinimo šaltiniai | ~22010 V, 50Hz, vidiniai akumuliatoriai turi užtikrinti ne mažiau 3 val. nepertraukiamo darbo, nutrūkus elektros energijos maitinimui arba transportuojant ligonį. | ~22010 V, 50Hz, vidiniai akumuliatoriai turi užtikrinti 3 val. nepertraukiamo darbo, nutrūkus elektros energijos maitinimui arba transportuojant ligonį. Priedas Nr. 4 Psl. 1 |
| 2.2. | Matuojami parametrai | 1. EKG. 2. Kvėpavimas. 3. SpO2. 4. Neinvazinis kraujospūdis (NIBP). 5. Temperatūra (ne blogiau 15-45C ribose). 6. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD). | 1. EKG. Priedas Nr. 4 Psl. 2 2. Kvėpavimas. Priedas Nr. 4 Psl. 2 3. SpO2. Priedas Nr. 4 Psl. 2 4. Neinvazinis kraujospūdis (NIBP). Priedas Nr. 4 Psl. 3 5. Temperatūra (10-45C ribose). Priedas Nr. 4 Psl. 3 6. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD). Priedas Nr. 4 Psl. 2 |
| 2.3. | Monitoriaus ekrano reikalavimai: 1. Ekrano įstrižainė. 2. Ekrano raiška. | 1. Ne mažiau kaip 12“ įstrižainės. 2. Aukštos skiriamosios gebos, ne mažiau 1280 x 800 taškų rezoliucija. | 1. 12“ įstrižainės. Priedas Nr. 4 Psl. 2 2. Aukštos skiriamosios gebos, 1280 x 800 taškų rezoliucija. Priedas Nr. 4 Psl. 2 |
| 2.4. | Monitoriaus parametrų valdymas | 1. Per lietimui jautrų monitoriaus ekraną („touchscreen“). 2. Tiesioginiais parametrų prieigos mygtukais. 3. Pasukamas–patvirtinantis ratukas parametrų valdymui. | 1. Per lietimui jautrų monitoriaus ekraną („touchscreen“). Priedas Nr. 4 Psl. 2 2. Tiesioginiais parametrų prieigos mygtukais. Priedas Nr. 4 Psl. 2 3. Pasukamas–patvirtinantis ratukas parametrų valdymui. Priedas Nr. 4 Psl. 2 |
| 2.5. | Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis: 1. Atminties trukmė. 2. Momentinės nuotraukos. | 1. Ne mažiau 120 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos. 2. Ne mažiau kaip 200 vnt. | 1. 168 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos. Priedas Nr. 4 Psl. 4 2. 200 vnt. Momentinių nuotraukų Priedas Nr. 4 Psl. 4 |
| 2.6 | Reikalavimai EKG/ kvėpavimo registravimo kanalui: 1. Gyvybei pavojingų Aritmijų analizė. 2. Aritmijų indentifikavimas monitoriaus ekrane. 3. ST segmento analizė. | 1. Būtina, vienu metu naudojant I, II, III ir krūtininę EKG derivacijas. 2. Būtina. Ne mažiau kaip 15 aritmijų atpažinimas. 3. Būtina. | 1. EK-Pro algoritmas vienu metu naudoja I, II, III ir krūtininę EKG derivacijas. Priedas Nr. 4 Psl. 1; 10 2. 19 aritmijų atpažinimas. Priedas Nr. 4 Psl. 12 3. ST segmento analizė. Priedas Nr. 4 Psl. 1; 2 |
| 2.6. | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio kanalui: 1. Kraujospūdžio matavimo diapazonas (diapazonas ne siauresnis už nurodytą). 2. Automatinis pirminio manžetės pripūtimo slėgio pasirinkimas. 3. Nuolatinis ne mažiau kaip 5 minučių matavimo ciklas. | 1. 10-290 mm Hg. 2. Būtina. 3. Būtina. | 1. 10-290 mm Hg. Priedas Nr. 4 Psl. 3 2. Automatinis pirminio manžetės pripūtimo slėgio pasirinkimas. Priedas Nr. 4 Psl. 13 3. Nuolatinis 5 minučių matavimo ciklas. Priedas Nr. 4 Psl. 14 |
| 2.7. | Reikalavimai SpO2 kanalui: 1. SpO2 matavimo diapazonas (diapazonas ne siauresnis už nurodytą). 2. Matavimo paklaida, pacientui judant ir/arba esant blogai mikrocirkuliacijai. | 1. Nuo 30-100 2. Ne daugiau 3,0 diapazone 70-100 | 1. Nuo 1-100 Priedas Nr. 4 Psl. 2 2. 3,0 diapazone 70-100 Priedas Nr. 4 Psl. 2 |
| 3. | Priedai paciento monitoravimui, bendras kiekis 8 monitoriams: 1. EKG paciento kabelis, 5 laidų. 2. Pirštinis SpO2 daviklis. 3. Manžetė neinvazinio kraujospūdžio matavimui suaugusiam, normalaus dydžio. 4. Manžetė neinvazinio kraujospūdžio matavimui suaugusiam, didelė. 5. Manžetė neinvazinio kraujospūdžio matavimui skirta uždėti ant dilbio, suaugusiam nutuksiam pacientui. 6. Odos temperatūrinis jutiklis. | 1. 8 vnt. 2. 8 vnt. 3. 8 vnt. 4. 8 vnt. 5. 8 vnt. 6. 8 vnt. | 1. 8 vnt. 2. 8 vnt. 3. 8 vnt. 4. 8 vnt. 5. 8 vnt. 6. 8 vnt. Priedas Nr. 4 Psl. 15-17 |
| 4. | Monitorius pilnai sukomplektuotas | Būtina. | Monitorius bus pilnai sukomplektuotas |
| 5. | Centrinė gyvybinių funkcijų monitorių registruojamų parametrų stebėjimo stotis (1 vnt.) | Turi apjungti į bendrą tinklą siūlomus pacientų gyvybinių funkcijų monitorius. | Turi apjungti į bendrą tinklą siūlomus pacientų gyvybinių funkcijų monitorius. Priedas Nr. 4 Psl. 18; 30 |
| 6. | Monitoriaus ekrane vienu metu galima stebėti ne mažiau kaip 16-os pacientų hemodinamikos parametrus ir kreives realiu laiku. | Būtina. | Monitoriaus ekrane vienu metu galima stebėti 16-os pacientų hemodinamikos parametrus ir kreives realiu laiku. Priedas Nr. 4 Psl. 19 |
| 7. | Ne mažiau kaip 4 parametrų kreivės vienam pacientui bendrame peržiūros lange | Būtina. | 9 parametrų kreivės vienam pacientui bendrame peržiūros lange Priedas Nr. 4 Psl. 20 |
| 8. | Ne mažiau kaip 12 parametrų kreivių vieno paciento peržiūros lange | Būtina. | 12 parametrų kreivių vieno paciento peržiūros lange Priedas Nr. 4 Psl.20 |
| 9. | Galimybė atsispausdinti kreives ir skaitmenines tendencijas rodomas monitoriaus ekrane | Būtina. | Galima atsispausdinti kreives ir skaitmenines tendencijas rodomas monitoriaus ekrane Priedas Nr. 4 Psl. 40 |
| 10. | Po paciento išrašymo, galimybė saugoti paciento duomenis sisteminio bloko atmintyje | Būtina. Ne mažiau kaip 144 val. | Po paciento išrašymo, galimybė saugoti paciento duomenis sisteminio bloko atmintyje. 144 val. Priedas Nr. 4 Psl. 39 |
| 11. | Centrinio monitoriaus komponentų techninės charakteristikos | 1. Monitorius, ≥1280 x 1024 taškų skiriamosios gebos, spalvoto vaizdo, ≥ 22” įstrižainės, skirtas registruotų tinkle pacientų parametrų stebėjimui. 2. Lazerinis spausdintuvas. 3. Sisteminis blokas. 4. Klaviatūra ir pelė. | 1. Monitorius, 1920 x 1080 taškų skiriamosios gebos, spalvoto vaizdo, 22” įstrižainės, skirtas registruotų tinkle pacientų parametrų stebėjimui. 2. Lazerinis spausdintuvas. 3. Sisteminis blokas. 4. Klaviatūra ir pelė. Priedas Nr. 4 Psl. 19; 20 |
| 12. | CE atitikties sertifikatas | Būtina. | CE atitikties sertifikatas. Priedas Kvalifikacijos dokumentai |
| 13. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 36 mėnesiai. | 36 mėnesiai. |
| 14. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Vartotojo instrukcija lietuvių kalba. 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. | 1. Vartotojo instrukcija lietuvių kalba bus pateikta kartu su įranga 2. Serviso dokumentacija anglų kalba bus pateikta kartu su įranga |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | UAB Tradintek espd-response_konfidencialu | 13 |
| 2. | Santaros klinikos Pasiulymo Laidavimo rastas Nr.PA 82258_SUT.Nr.17736_2018-09-27-pasirasytas | 2 |
| 3. | Priedas Kvalifikacijos dokumentai_konfidencialu | 43 |
| 4. | Techninis aprasas. 1 pirkimo dalis_konfidencialu | 55 |
| 5. | Techninis aprasas. 2 pirkimo dalis_konfidencialu | 24 |
| 6. | Priedas Nr. 4 _konfidencialu | 42 |

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą) |
| --- | --- | --- |
| 1. | UAB Tradintek pasiūlymas Reg. Nr. 2181002-017 psl. 2-11 | 1 |
| 2. | UAB Tradintek espd-response_konfidencialu | 2 |
| 3. | Santaros klinikos Pasiulymo Laidavimo rastas Nr.PA 82258_SUT.Nr.17736_2018-09-27-pasirasytas | 3 |
| 4. | Priedas Kvalifikacijos dokumentai_konfidencialu | 4 |
| 5. | Techninis aprasas. 1 pirkimo dalis_konfidencialu | 5 |
| 6. | Techninis aprasas. 2 pirkimo dalis_konfidencialu | 6 |
| 7. | Priedas Nr. 4 _konfidencialu | 7 |

Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 90 dienų nuo konkurso pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |