Tradintek UAB

J.Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius, tel. nr. (8 5) 2685427, fakso nr. (8 5) 2496084,

Registro tvarkytojas VĮ Registrų Centras, įmonės kodas 124942182, PVM mokėtojo kodas LT249421811

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius

PASIŪLYMAS PIRKTI

EKG aparatai medicinos technikos skyriui Nr. 18025

2019-01-22 Nr. 2190122-017

Vilnius

| Tiekėjo pavadinimas | UAB Tradintek |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | Jasinskio g. 9, LT-01112 Vilnius |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos | IT pardavimo vadovas Linas Solominas |
| Telefono numeris | 8 5 2685427 |
| Fakso numeris | 8 5 2496084 |
| El. pašto adresas | info@tradintek.com |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- Atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka,

- Atviro konkurso pirkimo dokumentuose,

- kituose pirkimo dokumentuose.

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas, prekės gamintojas, kodas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, EUR (be PVM) | PVM dydis % | Vieneto kaina, Eur (su PVM) | Bendra kaina, Eur (be PVM) | Bendra kaina, EUR (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | EKG aparatai MAC2000 GE Healthcare | 23 | Vnt. | 5 817,00 | 21 | 7 038,57 | 133 791,00 | 161 887,11 |

1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM 161 414,00 (vienas šimtas šešiasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai aštuoniasdešimt septyni Eur ir 11 ct.)

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 28 96,11 Eur.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės (dokumento pavadinimas, pasiūlymo psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Registruojamo signalo diskreditacijos dažnis | Ne mažesnis kaip 16000 Hz/kanalui. | 16000 Hz/kanalui. Techninis aprašas Psl. 1 |
| 2. | EKG analizės dažnis | Ne mažesnis kaip 1000 Hz/kanalui. | 1000 Hz/kanalui. Techninis aprašas Psl. 1 |
| 3. | Išorinio širdies stimuliatoriaus analizės dažnis | Ne mažiau kaip 75000 Hz/kanalui. | 75000 Hz/kanalui. Techninis aprašas Psl. 1 |
| 4. | Automatinė 12 derivacijų EKG registracija | Būtina, ne ilgiau kaip per 10 sek. | Automatinė 12 derivacijų EKG registracija per 10 sek. Techninis aprašas Psl. 1; 2 |
| 5. | Vakuumo siurblys, skirtas prisiurbiamiems elektrodams | Integruotas elektrokardiografe | Integruotas elektrokardiografe Techninis aprašas Psl. 13 |
| 6. | Integruotas monitorius | Ne mažiau kaip 17 cm įstrižainės, spalvotas. Ne mažiau 800 x 480 aktyvių taškų | 17 cm įstrižainės, spalvotas. 800 x 480 aktyvių taškų Techninis aprašas Psl. 2 |
| 7. | Duomenys pateikiamo monitoriaus ekrane | 1. 6-12 EKG derivacijų vienu metu; 2. pagrindinių EKG parametrų indikacija; 3. ligonio duomenys; 4. laikrodis; 5. ligonio širdies susitraukimų dažnis; 6. elektrokardiografo nustatymai ; 7. baterijos ikrovos būklė; 8. perspėjimo žinutes. | 1. 6-12 EKG derivacijų vienu metu; 2. pagrindinių EKG parametrų indikacija; 3. ligonio duomenys; 4. laikrodis; 5. ligonio širdies susitraukimų dažnis; 6. elektrokardiografo nustatymai ; 7. baterijos ikrovos būklė; 8. perspėjimo žinutes. Techninis aprašas Psl. 2 |
| 8. | Suminė elektrodų kontakto informacija, nurodant problematinį elektrodą. | Būtina su spalvine indikacija | Suminė elektrodų kontakto informacija su spalvine indikacija, nurodant problematinį elektrodą. Techninis aprašas Psl. 2; 16 |
| 9. | Membraninė klaviatūra | Pilnai skaitmeninė-raidinė | Pilnai skaitmeninė-raidinė Techninis aprašas Psl. 2 |
| 10. | Integruotas vidinis terminis spausdintuvas. Popieriaus dydis A4 formato | Būtina | Integruotas vidinis terminis spausdintuvas. Popieriaus dydis A4 formato Techninis aprašas Psl. 1; 2 |
| 11. | Keičiamas popieriaus traukimo greitis | Ne mažiau greičų, kaip 5-12,5-25-50 mm/s | 5-12,5-25-50 mm/s. Techninis aprašas Psl. 2 |
| 12. | Keičiamas kardiografo jautrumas | Ne mažiau jautrumo verčių kaip 2,5-5-10-20-40 mm/mV arba automatinis. | 2,5-5-10-20-40 mm/mV Techninis aprašas Psl. 2 |
| 13. | Širdies susitraukimų dažnio indikacija | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 30 iki 300 susitr./min. | nuo 30 iki 300 susitr./min. Techninis aprašas Psl. 1 |
| 14. | Pagrindinių EKG parametrų skaičiavimo programa | Būtina | Pagrindinių EKG parametrų skaičiavimo programa 12 SL Techninis aprašas Psl. 1 |
| 15. | RR intervalo analizė | Ne mažiau kaip iš 400 susitraukimų arba ne trumpesnis intervalas negu 3 min, pasirinktinai | RR intervalo analizė iš 500 susitraukimų intervalas 5 min, Techninis aprašas Psl. 2, 14, 15 |
| 16. | Automatinė dreifo kompensacija | Būtina | Automatinė dreifo kompensacija Techninis aprašas Psl. 17 |
| 17. | Širdies ritmo sutrikimo (aritmijos) nustatymas ir automatinis registravimas termopopieriuje | Galimybė registruoti tik aritmijų epizodus (ne ištisinė EKG) | Širdies ritmo sutrikimo (aritmijos) nustatymas ir automatinis registravimas termopopieriuje Galimybė registruoti tik aritmijų epizodus (ne ištisinė EKG) Techninis aprašas Psl. 2 |
| 18. | Sinfazinio signal slopinimas | Ne mažiau 130 dB | Daugiau negu 130 dB Techninis aprašas Psl. 1 |
| 19. | Aparato maitinimas | Būtina. Iš išorinio elektros tinkle ir iš vidinio akumuliatoriaus (ličio jonų baterijos). Ne mažiau kaip 100 elektrokardiogramų dirbant nuo vidinio akumuliatoriaus arba ne mažiau kaip 3 val. Pastovios registracijos (monitoriavimo). | Iš išorinio elektros tinklo ir iš vidinio akumuliatoriaus (ličio jonų baterijos). 100 elektrokardiogramų dirbant nuo vidinio akumuliatoriaus arba 3 val. Pastovios registracijos (monitoriavimo) Techninis aprašas Psl. 3 |
| 20. | Galimybė užrašytą elektrokardiograma perduoti WIFI tinkle į ligoninės informacinę sistemą. | WIFI modulis turi palaikyti WPA/WPA2, 802.1x, DHCP; WIFI modulis turi būti integruotas kardiografo viduje arba turi būti pajungtas per tam tikslui dedikuotą prievadą. Turi būti galimybe naudoti PING ir TRACERT (arba kitus alternatyvius tinklo ryšio testavimo įrankius). Turi palaikyi ne prasčiau nei g WIFI standartą. | WIFI modulis palaiko WPA/WPA2, 802.1x, DHCP; WIFI modulis pajungtas per tam tikslui dedikuotą prievadą. Naudoja PING tinklo ryšio testavimo įrankius). Palaiko g WIFI standartą. Techninis aprašas Psl. 18, 19, 20 |
| 21. | Vidinė registruojamų EKG atmintis | Ne mažiau kaip 200 EKG vidinė atmintis. | 200 EKG vidinė atmintis. Techninis aprašas Psl. 3 |
| 22. | Duomenų ir rezultatų išsaugojimas ir siuntimas tinkle PDF, XML, Hiltop (arba lygiaverčiais formatais) | Būtinas DICOM protokolas. | Duomenų ir rezultatų išsaugojimas ir siuntimas tinkle PDF, XML, Hiltop DICOM protokolas. Techninis aprašas Psl. 3, 21 |
| 23. | Komplektacija: |  |  |
| 23.1. | 10 elektrodų paciento kabelis su krūtininių ir galūninių derivacijų elektrodų rinkiniu (daugkartiniai) | 1 komplektas | 10 elektrodų paciento kabelis su krūtininių ir galūninių derivacijų elektrodų rinkiniu (daugkartiniai) Techninis aprašas Psl. 3 |
| 23.2. | 10 elektrodų kabelis su vakuumu prisiurbimais elektrodais, vakumo lygis reguliuojamas iš elektrokardiografe įmontuoto siurblio | 1 komplektas | 10 elektrodų kabelis su vakuumu prisiurbimais elektrodais, vakumo lygis reguliuojamas iš elektrokardiografe įmontuoto siurblio Techninis aprašas Psl. 3, 22 |
| 23.3. | USB Bar kodo skaitytuvas, ligonio duomenų įvedimui | Būtina | USB Bar kodo skaitytuvas, ligonio duomenų įvedimui Techninis aprašas Psl. 25 |
| 23.4. | Termopopierius | Ne mažiau kaip 1 pakuotė | 1 pakuotė Techninis aprašas Psl. 3 |
| 23.5. | Mobilus vežimėlis elektrokardiografo transportavimui ligoninės viduje su specialiais tvirtinimais EKG kabeliui | Būtina | Mobilus vežimėlis elektrokardiografo transportavimui ligoninės viduje su specialiais tvirtinimais EKG kabeliui Techninis aprašas Psl. 28 |
| 23.6. | Mobilaus vežimėlio ratai | Diametras ne mažiau kaip 15 cm, du su stabdžiais ir visi besisukantis apie savo ašį. | 15 cm, du su stabdžiais ir visi besisukantis apie savo ašį. TENTE ratukai Techninis aprašas Psl. 29, 30 |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | UAB Tradintek pasiulymas Reg. Nr. 2190122-017 | 4 |
| 2. | Kvalifikacijos dokumentai_konfidencialu | 13 |
| 3. | Techninis aprasas_konfidencialu | 30 |
| 4. | UAB Tradintek espd-response_konfidencialu | 13 |

- Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/ :

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje : |
| --- | --- | --- |
| 1. | UAB Tradintek pasiulymas Reg. Nr. 2190122-017 puslapiai 2-4 | 1 |
| 2. | Kvalifikacijos dokumentai_konfidencialu | 2 |
| 3. | Techninis aprasas_konfidencialu | 3 |
| 4. | UAB Tradintek espd-response_konfidencialu | 4 |

IT pardavimo vadovas						Linas Solominas

tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas		vardas, pavardė