Atviro konkurso

2 priedas

Perkamų medicininių priemonių traumatologijai sąrašas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Orientacinis perkamas kiekis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | PVM tarifas  | Vnt. kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM | Gamintojas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Užrakinamos plokštelės ir joms tinkantys sraigtai |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Raktikaulio užrakinama plokštelė | Su kabliu, anatonomiškai išgaubta ir išlenkta, anatomiškai išlenktas, nuožulnus. Plokštelė kairės ir dešinės pusių, ne mažiau kaip 3 dydžių, užrakinama kintamu arba fiksuotu kampu, viena kiaurymė pailga, skirta plokštelės pozicijai užtikrinti standartiniu sraigtu; viena arba dvi papildoma kiaurymė vielai pravesti. Pagaminta iš medicininio plieno arba titano, naudojama su 3.5mm užrakinamais kortikaliniais savisriegiais sraigtais. | Iki 6 vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Raktikaulio užrakinama plokštelė | Anatonomiškai išlenkta S formos, ne mažiau kaip 4-5 skirtingų dydžių, užrakinamos kiaurymės turi būti kintamo arba fiksuoto kampo, viena kiaurymė skirta kompresijai ir viena pailga, skirta plokštelės pozicijai užtikrinti, fiksuojama standartiniu sraigtu bei dvi kiaurymės vielai pravesti. Plokštelė kairės ir dešinės pusės, pagaminta iš medicininio plieno arba titano, naudojama su 3.5mm užrakinamais kortikaliniais savisriegiais sraigtais bei 3.5mm savisriegiais kortikaliniais sraigtais. 6-10 kiaurymių, L74-124 (±10mm), spindulys 70-105 laipsniai, kairės/dešinės pusės | Iki 10 vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Žastikaulio proksimalinės dalies užrakinama plokštelė | Anatonomiškai išgaubta ir išlenkta, išplatėjančioje proksimalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 5 kintamo arba fiksuoto kampo užrakinamas kiaurymes. Distalinėje dalyje visos kiaurymės „combi“ tipo: fiksuojamos užrakinamais arba standartiniais sraigtais, viena kiaurymė pailga, skirta plokštelės pozicijai užtikrinti standartiniu sraigtu. Plokštelėje yra ne mažiau kaip 5 kiaurymės vielai pravesti. Pagaminta iš medicininio plieno arba titano, naudojama su 3,5-4.0 mm užrakinamais spongioziniais savisriegiais sraigtais proksimalinėje dalyje bei 3.5mm kortikaliniais užrakinamais arba standartiniais savisriegiais sraigtais distalinėje dalyje. 5/3-6 kiaurymės distalinėje dalyje, L 74-140mm | Iki 30 vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Žastikaulio proksimalinės dalies užrakinama plokštelė | Anatomiškai išgaubta ir išlenkta, išplatėjančioje proksimalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 9 kintamo arba fiksuoto kampo užrakinamas kiaurymes, fiksuojamas 3,5 mm užrakinamais kortikaliniais sraigtais. Distalinėje dalyje 3-8 kiaurymių, fiksuojamų 3,5 mm užrakinamais ir/arba 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. Plokštelės ilgis 82,0-170,0 mm, pagaminta iš medicininio plieno arba titano. 9/3-8 kiaurymės distalinėje dalyje, L82-170mm | Iki 20 vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Distalinio žastikaulio galo posterolateralinė užrakinama plokštelė | Anatomiškai išgaubta ir išlenkta, distalinėje dalyje turinti 5 „combi“ tipo užrakinamas kiaurymes, iš kurių viena papildomai apgaubianti žastikaulį. Proksimalinėje dalyje 4-10 užrakinamų „combi“ tipo kiaurymių 2 kiaurymės vielai pravesti, pagaminta iš medicininio plieno arba titano. Plokštelė kairės ir dešinės pusių. Fiksuojama 3.5mm kortikaliniais užrakinamais savisriegiais sraigtais bei 3,5mm kortikaliniais savisriegiais sraigtais. 5/4-10 kiaurymių, kairės/dešinės pusės, L76-149mm | Iki 10 vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Distalinio žastikaulio galo medialinė užrakinama plokštelė | Anatomiškai išgaubta ir išlenkta su užrakinamomis kintamo arba fiksuoto kampo kiaurymėmis, pagaminta iš medicininio plieno arba titano. Kairės/dešinės pusės. Fiksuojama 3.5mm kortikaliniais užrakinamais savisriegiais sraigtais. 4-10 kiaurymių, kairės/dešinės pusės, L76-149mm | Iki 10 vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Alkūnkaulio proksimalinio galo užrakinama plokštelė | Anatomiškai išgaubta ir išlenkta, kairės/dešinės pusės, užrakinamomis kintamo arba fiksuoto kampo kiaurymėmis, kablio formos plokštelė su papildomais antimigraciniais dygliais ir/arba be jų, pagaminta iš medicininio plieno arba titano. Fiksuojama 3.5mm kortikaliniais užrakinamais savisriegiais sraigtais. | Iki 10 vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Tiesi dilbio užrakinama plokštelė | Siaura plona fiksuoto arba kintamo kampo užrakinama plokštelė „combi“ tipo kiaurymėmis, naudojama su 3,5 mm užrakinamais ir 3,5 mm kortikaliniais arba 4,0 mm navikuliariniais savisriegiais sraigtais. Pagaminta iš medicininio plieno arba titano. 5-18 kiaurymių | Iki 40 vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Distalinio stipinkaulio galo plokštelė | Įgalinanti atlikti smulkiafragmentinių lūžių fiksaciją iš delninės (palmarinės) pusės, anatomiškai išgaubta ir adaptuota, ne mažiau kaip 2 dydžių: plati su 7-9 ir siaura su 5-7 (distalinėje dalyje) kintamo arba fiksuoto kampo užrakinamomis kiaurymėmis distalinėje dalyje. Proksimalinėje dalyje užrakinamos kiaurymės, iš kurių viena ovali, skirta plokštelės pozicijai užtikrinti standartiniu sraigtu. Plokštelė kairės ir dešinės pusės, pagaminta iš medicininio plieno arba titano, naudojama su atitinkamo diametro užrakinamais savisriegiais sraigtais. | Iki 40 vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Plokštelė simfizės fiksacijai | Plokštelėje mažiausiai 3 kiaurymės vielai pravesti. Fiksuojama 3,5mm užrakinamais ir/arba 3,5mm kortikaliniais savisriegiais sraigtais. 4-6 kiaurymių | Iki 4 vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Šlaunikaulio distalinio galo užrakinama plokštelė | Anatomiškai adaptuota distalinio galo lateralinė plokštelė su užrakinamomis kintamo arba fiksuoto kampo kiaurymėmis, kairės ir dešinės pusės. Plokštelės distalinėje dalyje turi ne mažiau kaip 7 apvalias užrakinamas kiaurymes. Proksimalinėje dalyje „combi“ tipo kiaurymės, fiksuojamos 4,5-5,0 mm užrakinamais ir 4,5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš medicininio plieno arba titano. 5-13 kiaurymių, L156-380, dešinės/kairės pusės | Iki 10 vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Blauzdikaulio proksimalinuo galo lateralinė užrakinama plokštelė | L formos, kairės ir dešinės pusės, kompresinėmis pailgomis kintamo arba fiksuoto kampo užrakinamomis kiaurymėmis, tinkančiomis 5,0 mm užrakinamiems ir 4,5 mm kortikaliniams sraigtams, anatomiškai dvigubai išgaubta. "L" formos "galvoje" turinti ne mažiau kaip 3 užrakinamas kiaurymes. Pagaminta iš medicininio plieno arba titano. 4-8 kiaurymių, L82-154 (±2 mm), dešinės/kairės pusės | Iki 10 vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Blauzdikaulio proksimalinuo galo medialinė užrakinama plokštelė | T formos, kairės ir dešinės pusės, kompresinėmis pailgomis kintamo arba fiksuoto kampo užrakinamomis kiaurymėmis, tinkančiomis 5,0 mm užrakinamiems ir 4,5 mm kortikaliniams sraigtams. "T" formos "galvoje" turinti ne mažiau kaip 3 užrakinamas kiaurymes. Pagaminta iš medicininio plieno arba titano. 4-8 kiaurymių, L106-178 (±2 mm), dešinės/kairės pusės | Iki 10 vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Blauzdikaulio distalinio galo medialinė užrakinama plokštelė | Anatomiškai adaptuota užrakinamomis kintamo arba fiksuoto kampo kiaurymėmis. Plokštelė kairės ir dešinės pusių. Distalinėje dalyje ne mažiau kaip 6 užrakinamos kiaurymės. Proksimalinėje dalyje "combi" tipo užrakinamos kiaurymės. Fiksuojama 3,5 mm skersmens užrakinamais arba 3,5 mm kortikaliniais savisriegiais sraigtais. Pagaminta iš medicininio plieno arba titano. 6/3-9 kiaurymių plokštelė, L76-172 (±2mm), kairės/dešinės pusės | Iki 6 vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Blauzdikaulio distalinio galo anterolateralinė užrakinama plokštelė | Anatomiškai adaptuota užrakinamomis kintamo arba fiksuoto kampo kiaurymėmis. Dvigubai išgaubtoje "L" formos distalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 4 užrakinamas kiaurymes ir 3 papildomas vielai pravesti, kairės ir dešinės pusės. Plokštelė fiksuojama 3,5 mm kortikaliniais ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais. Pagaminta iš medicininio plieno arba titano. 5-15 kiaurymių plokštelė, L80-210 (±2mm), kairės/dešinės pusės. | Iki 4 vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Kulnakaulio užrakinama plokštelė | Anatomiškai adaptuota, kairės ir dešinės pusės, užrakinama kintamu arba fiksuotu kampu. Plokštelėje ne mažiau kaip 15 kiaurymių, 4 skersinės dalys. Turi būti galimybė rinktis iš bent 2 plokštelės storių 1,5-2,5 mm diapazone. Priekinėje įstrižoje skersineje dalyje fiksuojama 3 užrakinamais 3,5 mm sraigtais, galinėje statmenoje dalyje fiksuojama 3 užrakinamais 3,5 mm sraigtais, nuo plokštelės vidurio įstriža atšaka su statmenu sutvirtinimu, fiksuojama 4 užrakinamais 3,5 mm sraigtais. Pagaminta iš medicininio plieno arba titano. 15 kiaurymių L72-79 (±2mm), kairės/dešinės pusės | Iki 6 vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Sraigtai, savisriegiai užrakinami | Kortikaliniai Ø 2,4-2,7 mm skersmens, medicininio plieno arba titaniniai, sraigto ilgis nuo 12 iki 28 mm | Iki 440 vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Sraigtai, savisriegiai užrakinami kortikaliniai | Ø 3,5 mm skersmens, medicininio plieno arba titaniniai, sraigto ilgis nuo 10 iki 65 mm | Iki 630 vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Sraigtai, savisriegiai užrakinami kortikaliniai | Ø 3,5 mm skersmens, medicininis plienas arba titanas, sraigto ilgis nuo 10 iki 90 mm | Iki 480 vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Sraigtai, savisriegiai užrakinami kortikaliniai | Ø 3,5 mm skersmens, titanas arba medicininis plienas, sraigto ilgis nuo 10 iki 60 mm | Iki 370 vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Sraigtai, savisriegiai užrakinami spongioziniai | Ø 3,5-4,0 mm skersmens, medicininio plieno arba titaniniai, sraigto ilgis nuo 10 iki 65 mm | Iki 150 vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Sraigtai, užrakinami kortikaliniai | Ø 4,5-5,0 mm skersmens, savisriegiai, medicininis plienas arba titanas, sraigto ilgis nuo 14 iki 90 mm | Iki 350 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso 1 dalis |  |  |  |  | 111683,00 |  |
| 2. | Plokštelės ir sraigtai kaulų sintezei |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Siaura plokštelė | Storis 2,5 mm, plotis 11 mm. 4-12 apvalios kiaurymės | Iki 10 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Plati plona plokštelė | Storis 2,5 mm, plotis 16 mm. 5-12 apvalios kiaurymės | Iki 10 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Siaura plokštelė | Storis 4 mm, plotis 12 mm. 5-12 kompresinės kiaurymės | Iki 10 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Plati plokštelė | Storis 5 mm, plotis 16 mm. 6-10 kompresinės kiaurymės | Iki 20 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Maža dilbio plokštelė | Storis 3 mm, plotis 10 mm. 6-10 kompresinės kiaurymės | Iki 50 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Tubuliarinės 1/3 plokštelės | Storis 1,1 mm, plotis 9,2 mm, Ø 3,5 mm, smulkiems kortikaliniams sraigtams. 4-10 kiaurymės | Iki 140 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.7 | L-formos plokštelė | Dvigubo lenkimo, 3 kiaurymės plokštelės „galvoje“, kortikaliniams Ø 4,5 mm ir spongioziniams Ø 6,5 mm sraigtams, kairės/dešinės pusių. 4-12 kiaurymių | Iki 5 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Raktikaulio akromialinė plokštelė | Kablio formos. Kablio aukštis pasirinktinai 10-12 mm. Naudojama su 3,5-4,0 mm sraigtais. 3-8 kiaurymės, kairės/dešinės pusių | Iki 5 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Rekonstrukcinė raktikaulio plokštelė | S formos, kairės ir dešinės pusės, kortikaliniams Ø 3,5 mm ir navikuliariniams Ø 4,0 mm sraigtams, 6-8 kiaurymių, ilgis 82-109 (±1 mm) | Iki 5 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Dinaminio klubo fiksatoriaus (DHS) plokštelė 135° | Tvirtinama Ø 4,5 mm sraigtais. 2-12 kompresinės kiaurymės. | Iki 130 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Dinaminio kompresuojančio fiksatoriaus (DCS) plokštelė 95° | Tvirtinama Ø 4,5 mm sraigtais. 2-22 kompresinės kiaurymės. | Iki 20 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Sraigtas, tinkantis dinaminiams fiksatoriams (DHS/DCS) | Sriegio ilgis 22 mm, su kompresiniais sraigtais, kurių ilgis 32-36 mm, Ø 12,5 mm, sraigto ilgis 50-145 mm | Iki 130 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Sraigtiniai šlaunikaulio kaklo lūžio fiksatoriai | Ullevaal tipo, kaniuliuoti, 7,00 mm skersmens, įsriegiama dalis 24-25 mm, 65-140 mm ilgio | Iki 100 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Sraigtai, savisriegiai kortikaliniai | Ø 1,2 mm skersmens, titaniniai, sriegio žingsnis 0,6 mm, sraigto ilgis nuo 4 iki 10 mm, intervalas kas 1 mm | Iki 20 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Sraigtai, savisriegiai kortikaliniai | Ø 2,7 mm skersmens, titaniniai, sraigto ilgis nuo 12 iki 28 mm | Iki 120 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Ø 2,7 kaniuliuotas sraigtas | Pilno sriegio, savisriegis ir savigręžis, pagamintas iš titano. Kaniulės dia 1,5 mm, sraigto ilgis nuo 10 iki 60 mm | Iki 10 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Kortikaliniai sraigtai smulkūs | Ø 3,5 mm skersmens, sriegio žingsnis 1,25 mm sraigto ilgis nuo 8 iki 60 mm | Iki 300 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Sraigtai, savisriegiai, kortikaliniai | Ø 3,5 mm skersmens, medicininis plienas, sraigto ilgis nuo 8 iki 120 mm | Iki 300 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.19 | Sraigtai, savisriegiai kortikaliniai | Ø 3,5 mm skersmens, titaniniai, sraigto ilgis nuo 8 iki 65 mm | Iki 180 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.20 | Navikuliariniai sraigtai | Ø 3,5 mm skersmens, sriegio žingsnis 1,75 mm, sraigto ilgis 10-70 mm | Iki 600 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Sraigtai, savisriegiai spongioziniai | Ø 4,0 mm skersmens, pilno sriegio, titaniniai, sraigto ilgis nuo 10 iki 65 mm | Iki 20 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.22 | Sraigtai, kaniuliuoti | Ø 4,0 mm skersmens, savigręžiai, dalinio sriegio, titaniniai, kaniulės dia 1,25 mm, sraigto ilgis nuo 10 iki 72 mm | Iki 20 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.23 | Navikuliariniai sraigtai | Ø 4 mm skersmens, sriegio žingsnis 1,75 mm, daliniu sriegiu, sraigto ilgis nuo 14 iki 70 mm | Iki 250 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.24 | Kortikaliniai sraigtai | Ø 4,5 mm skersmens, žingsnis 1,75 mm, sraigto ilgis nuo 12 iki 90 mm | Iki 500 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.25 | Kortikaliniai sraigtai, savisriegiai | Ø 4,5 mm skersmens, žingsnis 1,75 mm, sraigto ilgis nuo 12 iki 150 mm | Iki 500 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.26 | 4,5 kaniuliuotas sraigtas | Pilno sriegio, savisriegis, pagamintas iš medicininio plieno, kaniulės dia 1,6 mm, galvos dia 8 mm, sraigto ilgis nuo 10 iki 90 mm | Iki 50 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.27 | Maleoliariniai sraigtai savisriegiai | Ø 4,5 mm skersmens, dalinio sriegio, sriegio žingsnis 1,75 mm, sraigto ilgis nuo 20 iki 120 mm | Iki 50 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.28 | Spongioziniai sraigtai | Ø 6,5 mm skersmens, sriegio žingsnis 2,75 mm, pilnu sriegiu, sraigto ilgis – 25-110 mm | Iki 300 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.29 | Spongioziniai sraigtai | Ø 6,5 mm skersmens, sriegio žingsnis 2,75 mm, sriegio dalies ilgis 32 mm, sraigto ilgis 40-140 mm | Iki 100 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.30 | Spongioziniai sraigtai | Ø 6,5 mm skersmens, sriegio žingsnis 2,75 mm, sriegio dalies ilgis 16 mm, sraigto ilgis 30-140 mm | Iki 100 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.31 | 7,0 kaniuliuotas sraigtas, 32 mm sriegio, savisriegis | Pagamintas iš medicininio plieno. Kaniulės dia 2,1 mm, galvos dia 9,5 mm, sraigto ilgis nuo 40 iki 130 mm | Iki 40 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.32 | 7,5-8,0 kaniuliuotas sraigtas, pilno sriegio, savisriegis | Pagamintas iš medicininio plieno, sriegio žingsnis 2,6 mm, galvos dia 9,0 mm, sukami šešiakampiu kaniuliuotu atsuktuvu dia 4,7 mm, sraigto ilgis nuo 40 iki 125 mm | Iki 5 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso 2 dalis |  |  |  |  | 36153,00 |  |
| 3. | Priemonės intramedialinei kaulų sintezei |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Žastikaulio intramedulinė vinis | Ilgis 180-340 mm (kas 5 mm). Pagaminta iš plieno arba titano. Skersmuo kas 1 mm: 6-10 mm (ne mažiau 5 storių), turi aklę ir kompresinį sraigtą. Proksimalinėje vinies dalyje fiksuojama 2-iem 4,5mm skersmens sraigtais, distalinėje dalyje 4-turiais 3,5mm arba 4,5mm skersmens sraigtais. Kiaurymės išdėstytos ne mažiau kaip 2 plokštumose. | Iki 20 vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Šlaunikaulio intramedulinė trochanterio kaniuliuota vinis | Pagaminta iš medicininio plieno arba titano. Proksimalinės dalies skersmuo 16-17 mm, vinies skersmuo pasirinktinai ne mažiau 9 storių intervale nuo 8 iki 19 mm. Ne mažiau 3 CCD kampų (125,130,135 laipsnių). Vinies ilgis 180-280 mm (žingsnis kas 10 mm). Ilga vinis anatomiškai adaptuota atskirai kairei arba dešinei kojai, ilgis 300-440 mm (kas 10 mm). Vinies proksmaliniame gale trys įstrižos (125-135 laipsnių) kiaurymės skirtos įvesti pagrindinį blokuojantį kaniuliuotą teleskopinį sraigtą (11-11,5 mm skersmens) bei dvi antirotacines vinis (4,0-4,5 mm skersmens). Vinies distaliniame gale turi būti ne mažiau 2 kiaurymių (kurių viena ovali) skersinio tvirtinimo sraigtams (4,5-5,0 mm skersmens). Vinies proksimalinis galas uždaromas atitinkamo skersmens akle ir kompresiniu sraigtu. | Iki 20 vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Šlaunikaulio užrakinama vinis diafizės gydymui | Pagaminta iš medicininio plieno arba titano. Tinka tiek dešinei, tiek kairei kojai. Ilgis 300-440 mm (kas 10 mm). Skersmuo kas 1 mm: 8-14 mm (ne mažiau 7 storių). Distalinėje vinies dalyje 3 kiaurymės ne mažiau kaip 2 plokštumose (tame tarpe ne mažiau kaip 1 kompresinė). Proksimalinėje vinies dalyje 2 kiaurymės (tame tarpe bent 1 kompresinei fiksacijai). Vinies fiksacijai naudojami 4,5-5,0 mm savisriegiai rakinami sraigtai. Vinies proksimalinis galas uždaromas atitinkamo skersmens akle ir kompresiniu sraigtu. | Iki 20 vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Šlaunikaulio užrakinama vinis distalinių lųžių gydymui | Pagaminta iš medicininio plieno arba titano. Tinka tiek dešinei, tiek kairei kojai. Įvedama retrogradiškai. Ilgis 180-360 mm (kas 10 mm). Skersmuo kas 1 mm: 9-16 mm (ne mažiau 6 storių). Distalinėje vinies dalyje nemažiau kaip 3 kiaurymės ne mažiau kaip 2 plokštumose (tame tarpe ne mažiau kaip 1 kompresinė), fiksuojamos 4,5-5,0 mm skersmens sraigtais. Proksimalinėje vinies dalyje 2 kiaurymės fiksavimui 4,5-5,0 arba 6,4-6,5 mm skersmens specialiais blokuojančiais sraigtais. Vinies proksimalinis galas uždaromas atitinkamo skersmens akle arba kompresiniu sraigtu. | Iki 10 vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Blauzdikaulio užrakinama vinis diafizės gydymui | Pagaminta iš medicininio plieno arba titano. Tinka tiek dešinei, tiek kairei kojai. Ilgis 280-440 mm (kas 10 mm). Skersmuo kas 1 mm: 8-14 mm (ne mažiau 6 storių). Distalinėje vinies dalyje 3 kiaurymės ne mažiau kaip 2 plokštumose (tame tarpe ne mažiau kaip 1 kompresinė). Proksimalinėje vinies dalyje 2 kiaurymės (tame tarpe bent 1 kompresinei fiksacijai). Vinies fiksacijai naudojami 4,5-5,0 mm savisriegiai rakinami sraigtai. Vinies proksimalinis galas uždaromas atitinkamo skersmens akle ir kompresiniu sraigtu. | Iki 40 vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Ø 11-11,5 mm teleskopinis sraigtas | Naudojamas šlaunikaulio intramedulinės trochanterio vinies fiksacijai. Ilgis nuo 70 iki 120 mm. | Iki 20 vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Ø 4-4,5 mm antirotacinė vinis | Naudojama šlaunikaulio intramedulinės trochanterio vinies fiksacijai. Vinies distalinis galas užaštrintas, trokaro formos. Proksimaliniame gale turi sriegį stabiliam įsukimui į intramedulinę vinį. Ilgis nuo 65 iki 120 mm. | Iki 40 vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Ø 6,4-6,5 mm blokuojantis sraigtas | Naudojamas šlaunikaulio retrogradinės vinies fiksacijai. Savisriegis. Sriegio žingsnis 2,75 mm, „galvos“ skersmuo 8 mm. Ilgis nuo 40 iki 120 mm. | Iki 20 vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Ø 4,5-5,0 mm blokuojantis sraigtas | Savisriegis. Sriegio žingsnis 1,75 mm, „galvos“ skersmuo 8 mm. Ilgis nuo 16 iki 100 mm. | Iki 560 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso 3 dalis |  |  |  |  | 25006,00 |  |
| 4. | Grąžtai |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Grąžtas | Grąžtas 2,0 mm diametro 150-250 mm ilgio | Iki 4 vnt. |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Grąžtas | Grąžtas 1,5 ±1mm diametro 75-250 mm ilgio | Iki 4 vnt. |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Grąžtas | Kaniuliuotas grąžtas, 2,7-4,7 mm diametro tinkantis dirbti su 1,2-2,2 mm Kiršnerio vielomis. Ilgis 160-230 mm. | Iki 4 vnt. |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Grąžtas | Dvigubas kaniuliuotas grąžtas, 1,9 mm diametro tinkantis dirbti su 0,8 mm Kiršnerio vielomis. Gręžiančiosios dalies ilgis 12-22 mm. | Iki 4 vnt. |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Grąžtas | Kaniuliuotas grąžtas, 1,9 mm diametro tinkantis dirbti su 0,8 mm Kiršnerio vielomis. Gręžiančiosios dalies ilgis 43-45 mm. | Iki 2 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso 4 dalis |  |  |  |  | 1738,00 |  |
| 5. | Sraigtai pėdos chirurgijai, smulkūs |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Sraigtai smulkiems kaulams | Titaniniai, kaniuliuoti, savisriegiai į abi puses, kompresiniai, 2,5mm diam., nuo 12 iki 28mm ilgio, intervalas kas 2mm | Iki 500 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso 5 dalis |  |  |  |  | 21950,00 |  |
| 6. | Sraigtai pėdos chirurgijai, vidutiniai (panaudai turės būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Sraigtai vidutiniai, kaniuliuoti | Titaniniai, kaniuliuoti, savisriegiai ir savigręžiai į abi puses, kompresiniai, 5,5-6,5 mm diam., nuo 50 iki 120mm ilgio, kas 5mm intervalas | Iki 200 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso 6 dalis |  |  |  |  | 17800,00 |  |
| 7. | Intramedulinės vinys |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Intramedulinės kaulus fiksuojančios vinys apvalios, pilnavidurės su kabliuku lenktu galu | Nuo 2,4 mm, ilgis 100-340 mm | Iki 40 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso 7 dalis |  |  |  |  | 1200,00 |  |
| 8. | Elastinės intramedulinės vinys |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Elastinės vidinės kaulus fiksuojančios vinys | Ø 4,5 mm skersmens, 270-400 mm ilgio | Iki 100 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso 8 dalis |  |  |  |  | 3500,00 |  |
| 9. | Kaniuliuoti sraigtai |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Sraigtai smulkiems kaulams | Titaniniai, kaniuliuoti, kompresiniai, dvigubo sriegio, savisriegiai į abi puses, 2,5 mm diam. Nuo 12 iki 28 mm ilgio intervalas kas 2 mm. | Iki 300 vnt. |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Sraigtai stambūs, kaniuliuoti | Titaniniai, kaniuliuoti, kompresiniai, dvigubo skirtingo sriegio, savisriegiai ir savigręžiai į abi puses, 7,5 mm dia,. Nuo 40 iki 120 mm ilgio, kas 5 mm intervalas. | Iki 10 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso 9 dalis |  |  |  |  | 14060,00 |  |
| 10. | Titaniniai sraigtai skirti peties MIS operacijoms |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 5,0 sraigtas | Titaniniai, dvigubo skirtingo diametro sriegis (5,0 mm išorinio sriegio diametras), skirti peties MIS operacijoms. Sraigto proksimalinė dalis šešiakampė. Implantas su 2 įvertais skirtingų spalvų siūlais, pagamintais iš ultra aukštos molekulinės masės pinto polietileno. Tiekiami sterilioje pakuotėje kartu su vienkartinio naudojimo sraigto įvedėju. | Iki 80 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso 10 dalis |  |  |  |  | 8000,00 |  |
| 11. | Lankstūs ilgi grąžtai |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Lankstūs ilgi grąžtai | Lankstūs ilgi grąžtai skirti intrameduliniam kanalo gręžimui su fiksuota gręžimo galvute, ne trumpesnė nei 480mm, skersmuo nuo 8 iki 14mm (žingsnis kas 1mm), jungtis Mikromed tipo DIN 58809 STD. | Iki 7 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso 11 dalis |  |  |  |  | 1365,00 |  |
| 12. | Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai PASTA pažeidimams | 1. Vienoje sterilioje pakuotėje su vienu arba dviem 2#, skirtingų spalvų, pintais UHMW (ultra high molecular weight) polietileno siūlais 2. Cheminė sudėtis – medicininis titano lydinys implantacijai. 3. Įsriegiamas 4. Vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentas 5. Išmatavimai: išorinis diametras 2,8mm, 3,5mm, 5,0mm ir 6,5 mm ±0,1mm (turi būti pasirinkimas visų dydžių) 6. Dvigubas sriegis – du skirtingo diametro sriegiai 7. Sraigto proksimalinė dalis – heksagonalinė arba cilindro formos. | Iki 160 vnt. |  |  |  | 15200,00 |  |
| 13. | Peties sąnario raumens sausgysles prisiuvimo inkariniai siūlai osteoporotiniam kaului | 1. Sterilioje pakuotėje su vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentu. 2. Inkarinis siūlas veikiantis išsiplečiančio mazgo principu, kuris implantuotas sudaro siūlinį bumbulą, kuris iš visų pusių tolygiai remiasi į kaulą. 3. Inkaro išmatavimai: Ø 2,8± 0, 1 mm, ilgis 20,0± 0,1 mm siūlinis implantas su dviem 2# UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlais ir Ø 1,8± 0,1 mm, ilgis 15,0± 0,1 mm, su vienu 2# UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlu. (turi būti pasirinkimas abiejų dydžių). | Iki 70 vnt. |  |  |  | 13020,00 |  |
| 14. | Peties sąnario nestabilumo fiksacijos inkariniai siūlai | 1. Vienoje sterilioje pakuotėje su vienu arba dviem 2#, skirtingų spalvų, pintais UHMW (ultra high molecular weight) polietileno siūlais 2. Cheminė sudėtis – medicininis titano lydinys implantacijai. 3. Įsriegiamas 4. Vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentas 5. Išmatavimai: išorinis diametras 2,8mm ir 3,5mm ±0,1 mm (turi būti pasirinkimas abiejų dydžių) 6. Dvigubas sriegis – du skirtingo diametro sriegiai 7. Sraigto proksimalinė dalis – heksagonalinė arba cilindro formos. | Iki 70 vnt. |  |  |  | 6650,00 |  |
| 15. | Inkariniai siūlai peties sąnario artroskopijoms | 1. Sterilioje pakuotėje su vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentu; 2. Cheminė inkaro sudėtis - PEEK-OPTIMA 3. Inkaro storis 4,5mm ir 5,5mm±0,1 mm (turi būti pasirinkimas abiejų dydžių); 4. 5,5mm su vienu 2# pintu UHMW polietileno siūlu ir viena UHMW polietileno juosta, 4,5mm su viena UHMW polietileno juosta; 5. Įvedimo būdas - įsriegiamas; 6. Inkaras atviru dizainu, sferinis, be šerdies. | Iki 20 vnt. |  |  |  | 5240,00 |  |
| 16. | Sraigtai PKR sausgyslių transplantato blauzdinei fiksacijai (osteoporotiniam kaului ir revizinėms operacijoms) | 1. Sterilioje pakuotėje 2. Besirezorbuojantys sraigtai 3. Sraigtai kaniuliuoti minimaliai 1,5 mm diametro 4. Cheminė sudėtis - mišinys 80% PLLA, 20% HA (hydroxylapatite) 5. Sterilus įpakavimas su identifikavimo numeriu ir šios informacijos patvirtinimu kataloge 6. Turi būti: standartinė, standartinė su padidinta galvute, reversinė (reversinė versija 25 mm ilgio, storis: 7/8(padidinta galvute), nuo 7 iki 10 mm, ne mažiau 3 dydžių), reversinė su padidinta galvute 7. Sraigtų storiai: nuo 6 iki 12 mm septynių storių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio storio) 8. Sraigtų ilgiai: nuo 20 iki 35 mm ne mažiau 4 ilgių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio ilgio) | Iki 150 vnt. |  |  |  | 18000,00 |  |
| 17. | Endo saga PKR ir UKR transplantato bei PKR ir UKR dviejų pluoštų transplantato šlauninei fiksacijai | 1. Sterilioje pakuotėje 2. Cheminė sudėtis - medicininis titano lydinys 3. Sagoje - keturios skylės 4. Endosaga su iš anksto paruošta vientisa, nepinta kilpa be mazgo (poliesterio siūlas) ir dviem skirtingų spalvų įvertais 5# siūlais (vienas polietileninis, kitas poliesterio) implanto pravedimui ir pozicionavimui 5. Endo - sagos matmenys: ilgis 11- 12 mm, plotis 4 - 5 mm 6. Kilpos ilgiai: nuo 10 iki 60 mm ne mažiau 11 ilgių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinių ilgių kas 5mm) 7. Privalo turėti opciją panaudoti endosagos padidinimo implantą, įgalinantį padengti nuo 6mm iki 10mm diametro šlaunikaulio tunelį 8. Privalo turėti endosagos tvirtinimo kaulas-raištis-kaulas opciją, su kilpa, kurios ilgis nuo 15 iki 60 mm (ne mažiau 10 ilgių) | Iki 150 vnt. |  |  |  | 18000,00 |  |
| 18. | Menisko susiuvimo inkarinė sistema | 1. Sterilioje pakuotėje susideda iš dviejų 5 mm "T" inkarų su #0 storio UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlo ir vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento 2. "T" inkarų cheminė sudėtis - polimeras "peek optima" arba PLLA (turi būti pasirinkimas) 3. Dviguba "U" formos fiksacija 4. Turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą 5. Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje 6. Pravedimo adata tiesi, lenkta arba reversinė (turi būti pasirinkimas visų rūšių) | Iki 50 vnt. |  |  |  | 5300,00 |  |
| 19. | Užrakinantys peties sąnario implantai lateralinei eilei | 1. Sterilioje pakuotėje 2. Cheminė sudėtis - polimeras "peek“ 3. Įvedimo būdas - įkalamas 4. Susideda iš pagrindinio įkalamo korpuso ir užsukamos siūlą fiksuojančios dalies 5. Su vienkartiniu pravedikliu, turinčiu implanto fiksuojančios dalies užrakinimo mechanizmą, 4 siūlų laikiklius ir siūlų pravedimo per inkarą vielą su plastikine rankena. 6. Inkaro diametrai - nuo 4,5 mm iki 6,5 mm ne mažiau 3 diametrų (turi būti didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio diametro) | Iki 20 vnt. |  |  |  | 4400,00 |  |