## Sheet1
Viešojo pirkimo atviro konkurso
SPS
1 priedas
Pasiūlymo forma
Olympus Sverige Aktiebolag, bendrovė įsteigta ir veikianti pagal Švedijos teisę
Duomenys kaupiami ir saugomi Švedijos įmonių registracijos biure
Registruota buveinė adresu p/d 1816, 171 23 Solna, Švedija, registracijos kodas 556189-2794
Mokesčio mokėtojo identifikacinis kodas 9000273809
PVM mokėtojo kodas LT100009813015
Nacionalinis Vėžio Institutas
PASIŪLYMAS DĖL LANKSČIŲ ENDOSKOPŲ PLOVIMO IR DEZINFEKAVIMO MAŠINOS PIRKIMO 2019 07 04 Nr.07/04 Vilnius
|  | Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai |  |  |  | Olympus Sverige Aktiebolag (Lietuvoje veikianti per filialą „Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas“)
|  | Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |  |  | Egidijus Gadeikis
|  | Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |  |  | L.Zamenhofo g. 3, Vilnius
|  | Telefono numeris |  |  |  | 8 5 2330021
|  | El. pašto adresas |  |  |  | egidijus.gadeikis@olympus.lt
Papildoma informacija, kuri bus reikalinga sutarties sudarymui:
|  | Įmonės kodas |  |  |  | Mokesčio mokėtojo identifikacinis kodas 9000273809
|  | PVM mokėtojo kodas |  |  |  | LT100009813015
|  | Bankas ir sąskaitos numeris |  |  |  | AB SEB bankas, kodas 70440 S/ Nr.: LT077044060008063000
|  | Už Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingas asmuo (pareigos, vardas, pavardė, tel., el. paštas) |  |  |  | Medicininės įrangos pardavimų vadovas Egidijus Gadeikis
|  | Sutartį pasirašantis asmuo (jei pasirašys ne Direktorius, prašome pridėti įgaliojimą) |  |  |  | Įgaliotas atstovas Andrius Simonaitis
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje; 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
3)* Vykdant sutartį, pasitelksime šiuos paslaugų subteikėjus:
| Subtiekėjo pavadinimas |  | Rekvizitai | Tiekiamos prekės, | Įsipareigojimų vertės dalis (eurais ar procentais) bendroje pirkimo dalies vertėje
*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.
Subtiekėjų ir subteikėjų nurodymas nekeičia mūsų, kaip pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.
4) **Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentus su konfidencialia informacija prašome įsegti atskirai):
|  | Eil.Nr. |  | Pateikto dokumento pavadinimas
|  | 1 |  | Kvalifikacijos dokumentai-Konfidencialu.pdf
|  | 2 |  | Bukletai
**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Primename, kad nuo 2015-01-01 Perkančioji organizacija laimėjusių dalyvių pasiūlymus, sudarytas pirkimo sutartis ir jų pakeitimus privalo viešinti naudodamasi CVP IS priemonėmis.
Mes siūlome šias prekes:
Pirkimo dalies. Nr. | Eil. Nr. | Prekės pavadinimas, modelis | Gamintojas, prekės kodas | Reikalaujama charakteristika | Siūlomos prekės parametrų reikšmės (įrašyti konkrečias siūlomų prekių parametrų reikšmes, rašyti "taip" ir/arba "atitinka" - negalima | Matavimo vienetas | kiekis | PVM dydis | Matavimo vnt. kaina (Eur be PVM) | Matavimo vnt. kaina (Eur su PVM) | Suma (Eur be PVM) | Suma (Eur su PVM)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Lanksčių endoskopų plovimo ir dezinfekavimo mašina |  | ETD4 basic PAA, Olympus Miele |  |  | kompl. | 1 | 21% | 30566 | 36984.86 | 30566 | 36984.86
| 1 | Paskirtis (techninis suderinamumas) |  | Plovimo dezinfekavimo įrenginys turi būti skirtas automatiškai valyti ir dezinfekuoti visus pilnai panardinamus lanksčius endoskopus; | Plovimo dezinfekavimo įrenginys turi skirtas automatiškai valyti ir dezinfekuoti visus pilnai panardinamus lanksčius endoskopus;
| 2 | Vienu metu plaunamų –dezinfekuojamų endoskopų skaičius |  | Ne mažiau 2 vnt. | 2 vnt.
| 3 | Konstrukcija |  | 3.1. Nerūdijančio plieno arba lygiavertis korpusas; | 3.1. Nerūdijančio plieno
|  |  |  | 3.2. Endoskopų/priedų pakrovimas iš mašinos priekio; | 3.2. Endoskopų/priedų pakrovimas iš mašinos priekio;
|  |  |  | 3.3. Speciali talpa ar krepšelis endoskopams / priedams talpinti; | 3.3. Speciali talpa ar krepšelis endoskopams / priedams talpinti;
|  |  |  | 3.4. Tinklelis smulkiems priedams sudėti; | 3.4. Tinklelis smulkiems priedams sudėti;
|  |  |  | 3.5. Rotaciniai ir kryptiniai vandens purkštukai; | 3.5. Rotaciniai ir kryptiniai vandens purkštukai;
|  |  |  | 3.6. Plovimo kameros tūris ribose 150 - 210 L; | 3.6. Plovimo kameros tūris ribose 165 L;
|  |  |  | 3.7. Vieta mašinoje, skirta dezinfektantų pakuotėms laikyti. | 3.7. Vieta mašinoje, skirta dezinfektantų pakuotėms laikyti.
| 4 | Nuotėkio testeris |  | Būtinas automatinis lanksčių endoskopų hermetiškumo testas prieš pradedant dezinfekcijos procesą ir endoskopo hermetiškumo monitoravimas viso proceso metu. | Automatinis lanksčių endoskopų hermetiškumo testas prieš pradedant dezinfekcijos procesą ir endoskopo hermetiškumo monitoravimas viso proceso metu.
| 5 | Paduodamo vandens paruošimo sistema |  | 5.1. Kai siūlomos mašinos eksploatavimui, pagal jos gamintojo rekomendacijas, vandentiekio vandens (geriamo vandens) kokybė netinkama, į mašinos komplektaciją turi būti įtraukta papildoma, siūlomai mašinai reikalingų techninių parametrų bei pajėgumo, vandens gryninimo įranga. | 5.1. Mašinos eksploatavimui, pagal jos gamintojo rekomendacijas tiekimas vandentiekio vanduo (geriamo vandens)
|  |  |  | 5.2. UV (ultravioletinių spindulių) blokas plovimo mašinoje. | 5.2. UV (ultravioletinių spindulių) blokas plovimo mašinoje.
| 6 | Cirkuliacinio siurblio našumas |  | Ne mažiau 350 litrai/min. | 400 litrai/min.
| 7 | Filtravimas |  | Būtinas, oras turi būti filtruojamas ne mažiau kaip per 2 filtrus | Oras filtruojamas per 2 filtrus
| 8 | Plovimo – dezinfekavimo ciklas |  | Lanksčių endoskopų būtini ciklo etapai: | Lanksčių endoskopų būtini ciklo etapai:
|  |  |  | 8.1. Protėkio testas; | 8.1. Protėkio testas;
|  |  |  | 8.2. Parengiamasis valymas; | 8.2. Parengiamasis valymas;
|  |  |  | 8.3. Valymas; | 8.3. Valymas;
|  |  |  | 8.4. Pirmas skalavimas; | 8.4. Pirmas skalavimas;
|  |  |  | 8.5. Dezinfekavimas; | 8.5. Dezinfekavimas;
|  |  |  | 8.6. Antras skalavimas; | 8.6. Antras skalavimas;
|  |  |  | 8.7. Galutinis skalavimas; | 8.7. Galutinis skalavimas;
|  |  |  | 8.8. Atvėsinimas; | 8.8. Atvėsinimas;
|  |  |  | 8.9. Džiovinimas; | 8.9. Džiovinimas;
| 9 | Galimybė galutino skalavimo etape paimti skalavimo vandens mėginius |  | Būtina | Galimybė galutino skalavimo etape paimti skalavimo vandens mėginius
| 10 | Elektroninis durų užraktas, neleidžiantis atidaryti ciklo metu |  | Būtinas | Elektroninis durų užraktas, neleidžiantis atidaryti ciklo metu
| 11 | Reikalavimai vandeniui, vandens sąnaudos |  | 11.1.Vandens slėgis ribose ne mažiau kaip 200-500 kPa; | 11.1.Vandens slėgis ribose 100-1000 kPa;
|  |  |  | 11.2. Vandens sunaudojimas 1 ciklui ne daugiau 65 l. | 11.2. Vandens sunaudojimas 1 ciklui 62 l.
| 12 | Ploviklio, dezinfektanto sunaudojimas |  | 12.1.Ploviklio sunaudojimas plovimo etapui ne daugiau 70 ml. | 12.1.Ploviklio sunaudojimas plovimo etapui 63ml.
|  |  |  | 12.2.Dezinfektanto sunaudojimas dezinfekcijos etapui ne daugiau 130 ml. | 12.2.Dezinfektanto sunaudojimas dezinfekcijos etapui 126 ml.
|  |  |  | 12.3.Dezinfekcinė medžiaga: peracto rūgšties arba lygiavertės pagrindu. | 12.3.Dezinfekcinė medžiaga: peracto rūgšties pagrindu.
| 13 | Galimybė naudoti krepšelį, skirtą standiesiems endoskopams ir aukštai temperatūrai atspariems medicinos prietaisams. |  | Būtina | Galimybė naudoti krepšelį, skirtą standiesiems endoskopams ir aukštai temperatūrai atspariems medicinos prietaisams.
| 14 | Garų kondensatorius |  | Būtinas | Garų kondensatorius
| 15 | Elektros instaliacija |  | Trijų fazių, 400 ±10% V/ 50 Hz, ; ne daugiau 11 kW; | Trijų fazių, 400 V/ 50 Hz, ; 9,2 kW;
| 16 | Matmenys plotis x gylis x aukštis |  | 16.1.Plotis: ne daugiau 1000 mm; | 16.1.Plotis: ne daugiau 1000 mm;
|  |  |  | 16.2.Gylis: ne daugiau 800 mm; | 16.2.Gylis: ne daugiau 800 mm;
|  |  |  | 16.3.Aukštis: ne daugiau 1450 mm. | 16.3.Aukštis: ne daugiau 1450 mm.
| 17 | Papildoma komplektacija |  | 17.1. Jungtys lanksčių endoskopų plovimui bei dezinfekcijai turimiems endoskopams: vaizdo kolonoskopas CF-Q165L CF-H190L, vaizdo gastroskopai, GIF-H190,GIF-HQ 190165, GIF-H180 | 17.1. Jungtys lanksčių endoskopų plovimui bei dezinfekcijai turimiems endoskopams: vaizdo kolonoskopas CF-Q165L CF-H190L, vaizdo gastroskopai, GIF-H190,GIF-HQ 190165, GIF-H180
|  |  |  | 17.2 Dezinfekcinės medžiagos ne mažiau kaip 6 mėn. eksplotacijai (ne mažiau kaip 100 plovimų/ mėn.) | 17.2 Dezinfekcinės medžiagos 6 mėn. eksplotacijai (100 plovimų/ mėn.)
|  |  |  | 17.3. Papildoma jungtis elevatoriaus kanalo jungčiai | 17.3. Papildoma jungtis elevatoriaus kanalo jungčiai
|  |  |  | 17.4. Paduodamo vandens minkštinimo sistema | 17.4. Paduodamo vandens minkštinimo sistema
| 18 | Paviršius turi būti atsparus valymo ir dezinfekcijos priemonėms |  | Būtina | Paviršius turi būti atsparus valymo ir dezinfekcijos priemonėms
| 19 | CE ženklinimas ir atitikimas ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimams medicinos prietaisams |  | Būtina (pateikti kartu su pasiūlymu sertifikatų kopijas) | CE ženklinimas ir atitikimas ES 93/42/EEB direktyvai
| 20 | Standartų atitikimas: |  | Atitikimas EN ISO 15883-1 ir EN ISO 15883-4 arba lygiaverčiams standartams (pateikti kartu su pasiūlymu) | Atitnka EN ISO 15883-1 ir EN ISO 15883-4 arba lygiaverčiams standartams (pateikti kartu su pasiūlymu)
| 21 | Garantinis aptarnavimas. |  | ≥ 24 mėn. | 24 mėn.
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  | Dokumento puslapių skaičius
| 1 | EBVPD dokumentas |  |  | 13
| 2 | Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą |  |  | 2
| 3 | CE atitikties deklaracijos |  |  | 16
| 4 | Bukletai |  |  | 49
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
| Įgaliotas atstovas |  |  | ____________________________ | Andrius Simonaitis
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  | (parašas) | (Vardas ir pavardė)
___________________________________________
*Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 3 ir 4 punktus. 3 ir 4 punktų tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei tiekėjas 3 ir (ar) 4 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subtiekėjų (subteikėjų) nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.