

**UAB Mokslinis-Techninis Susivienijimas “Novatex”**

UAB Mokslinis-techninis susivienijimas “Novatex” Laisvės pr. 117A-37, LT-06118, Vilnius; Tel. nr. +370 5 2737292; Fakso numeris: +370 5 2737296; El. pašto adresas: [info@novatex.lt](mailto:info@novatex.lt);  Reg. tvarkytojas: VĮ Registrų centras, Vilniaus filialas; Įmonės kodas: 120375749; PVM kodas: LT203757414;

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS

KAUNO KLINIKOS

**PASIŪLYMAS**

**DĖL MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ PIRKIMO**

2018 m. gruodžio 17 d. Nr. 3837

Vilnius

1 lentelė

**TIEKĖJO REKVIZITAI**

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas */Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/* | UAB Mokslinis-techninis susivienijimas “Novatex” |
| Tiekėjo adresas */Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/* | Laisvės pr. 117A-37, LT-06118, Vilnius |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | Įmonės kodas: 120375749; PVM kodas: LT203757414 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | A/S LT34 7044 0600 0035 4409, AB SEB bankas, banko kodas: 70440 |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | generalinė direktorė Zinaida Tamaševičienė |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | vadybininkas Tomas Žalys |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | vadybininkas Tomas Žalys |
| Telefono numeris | +370 5 2737292 |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas | tzalys@novatex.lt |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu ir/arba įprastu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

**SUBTIEKĖJO REKVIZITAI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai)** |
|  |  |
|  |  |

*\*Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)*

3 lentelė

**PASIŪLYMO KAINA**

**Kainų pasiūlymą užpildyti pirkimo dokumentų 5 priede „Kainų pasiūlymo lentelė“**

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Reikalaujamos charakteristikos | Siūlomos charakteristikos |
| 23. | Sterilus (simbolis ant pakuotės) | Sterilus (simbolis ant pakuotės) |
| Vienkartinis | Vienkartinis |
| Nepirogeniškas | Nepirogeniškas |
| Biosuderintas | Nėra gamintojo sepcifikuota |
| Ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas | Ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas |
| Be latekso ir DEHP | Be latekso ir DEHP |
| suderintas naudojimui su automatiniu radiofarmacinių preparatų injektoriumi IRIDE (Comecer). | suderintas naudojimui su automatiniu radiofarmacinių preparatų injektoriumi IRIDE (Comecer). |
| Rinkinys susideda iš 3 dalių:  I – yra linija su smagtimi su oro ventiliu jungiama prie talpos su natrio chloridu (fiziologiniu tirpalu).  II – yra sistema sujungianti I ir III dalis. Ją sudaro linija su 5 jungtimis prie kurių jungiasi:   1. Išvalymo linija 2. 10 ml švirkštas 3. Linija su sujungtais: akytu filtru (tinklelio elemento diametras 2 µm, su oro ventiliu); saugumo daviklio vamzdeliu; spiraliniu pratęsimo vamzdeliu; jungtis su vožtuvu jungiama prie paciento rinkinio. 4. 3 ml švirkštas 5. Perdavimo adata su oro ventiliu   III. yra linija su maišymo rezervuaru. | Rinkinys susideda iš 3 dalių:  I – yra linija su smagtimi su oro ventiliu jungiama prie talpos su natrio chloridu (fiziologiniu tirpalu).  II – yra sistema sujungianti I ir III dalis. Ją sudaro linija su 5 jungtimis prie kurių jungiasi:   1. Išvalymo linija 2. 10 ml švirkštas 3. Linija su sujungtais: akytu filtru (tinklelio elemento diametras 2 µm, su oro ventiliu); saugumo daviklio vamzdeliu; spiraliniu pratęsimo vamzdeliu; jungtis su vožtuvu jungiama prie paciento rinkinio. 4. 3 ml švirkštas 5. Perdavimo adata su oro ventiliu   III. yra linija su maišymo rezervuaru. |
| Rinkinio ilgis 50±2 cm, tūris 0,7 ml | Nėra gamintojo sepcifikuota |
| Maksimalus darbinis slėgis 3 bar = 40 psi | Maksimalus darbinis slėgis 2 bar = 28 psi |
| Įrenginys yra pagamintas pagal GMP ir UNI EN ISO 9001 / ISO 13485 standartus. | Įrenginys yra pagamintas pagal GMP ir UNI EN ISO 9001 / ISO 13485 standartus. |
| Atitinka 93/42/EEB medicinos prietaisų direktyvą. | Atitinka 93/42/EEB medicinos prietaisų direktyvą. |
| Komponentai atitinka ISO 594/1-2 standartą. | Komponentai atitinka ISO 594/1-2 standartą. |
| Galiojimas kiekvienam atskiram paketui ne mažiau 3 metus nuo pagaminimo datos | Tinkamai saugomi ir tvarkomi medicinos prietaisai, išlaiko savo chemines biologines ir fizines savybes per visą galiojimo laiką. Galiojimas taikomas kiekvienam atskiram paketui 5 m. nuo pagaminimo datos. |
| Su numatyta pakuotės atidarymo vieta | Su numatyta pakuotės atidarymo vieta |

4 lentelė

**PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.Nr.** | **Pateiktų dokumentų pavadinimas** | **Dokumento puslapių skaičius** | **Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas** | |
| 1 | Pasiulymas | 3 |  | |
| 2 | espd-response | 12 |  | |
| 3 | DailyKitIride | 1 |  | |
| 4 | DailyKitIride\_LT | 2 |  | |
| 5 | 5 Priedas Aktuali readakcija | 1 |  | |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.  Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Gen. direktorė |  |  |  | Zinaida Tamaševičienė |  | | (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  | |