Atviro konkurso sąlygų

1 priedas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

**PASIŪLYMAS**

**DĖL PATOLOGIJOS TYRIMŲ ĮRANGOS PIRKIMO**

2019-04-19Nr.20190419/01

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

**TIEKĖJO REKVIZITAI**

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas */Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/* | UAB “Labostera” |
| Tiekėjo adresas */Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/* | Chemijos g. 13 Kaunas |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | LT100001804416 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | A.s. LT577044060007891962  SEB bankas; Banko kodas 70440 |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | Direktorius Herikas Budėnas |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Asta Vaičeliūnaitė |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Direktorius Herikas Budėnas |
| Telefono numeris | Tel. (8 37) 73 20 42 |
| Fakso numeris | Faks.: (8 37) 731994 |
| El. pašto adresas | info@labostera.lt |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

**SUBTIEKĖJO REKVIZITAI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai)** |
|  |  |
|  |  |

*\*Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)*

3 lentelė

**PASIŪLYMO KAINA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pirkimo dalies Nr.** | **Prekių pavadinimas** | **Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas** | **Kiekis** | **Mato**  **vnt.** | **Vieneto kaina Eur**  **(be PVM)** | **Kaina viso Eur**  **(be PVM)** | **Kaina viso Eur**  **(su PVM)** |
| **1.** | **Histologinių pjūvių parengimo įranga:** | **x** | **1** | **kompl.** | **x** | **x** | **x** |
| 1.1. | Pusiau automatinis rotacinis mikrotomas | Craftek, CR-601ST | 2 | Vnt. |  |  |  |
| 1.2. | Šaldymo plokštė parafininiams blokams | PFM medical,4100 | 1 | Vnt. |  |  |  |
| 1.3. | Vandens vonelė histologiniams pjūviams išlyginti | Diapath, DPH35- | 1 | Vnt. |  |  |  |
| **Bendra pasiūlymo 1 pirkimo daliai kaina Eur (su PVM):** | | | | | | | 23679,70 |

4 lentelė

**SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | **Parametrai (specifikacija**) | **Reikalaujamos parametrų reikšmės** | **Siūlomos parametrų reikšmės** |
| 1. | Pusiau automatinis rotacinis mikrotomas, 2 vnt. |  |  |
| 1. 1 | Mėginio padavimas | Motorizuotas. |  |
| 1.2 | Pjovimas | Rankinis. |  |
| 1.3 | Svyruojantis (angl. ,rocking“) pjovimo režimas,  kai pjovimo rankenos nereikia apsukti viso rato, norint atlikti pjūvių seriją. Su automatiniu mėginio padavimu ir retrakcija. | Būtinas. |  |
| 1.4 | Pjūvio storio nustatymo ribos (ne siauresnės už  nurodytas) | Nuo 0,5 iki 100 µm. |  |
| 1.5 | Grubaus nupjovimo režimas (angl. ,.trimming“) | Būtinas. |  |
| 1.6 | Grubaus nupjovimo režimo pjūvio storio  nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 1 iki 600 µm. |  |
| 1.7 | Mėginio atitraukimo funkcija grižtamojo judesio metu (angl. „retraction") | 1. Atitraukimo eigos nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 5 iki 100 µm. 2. Privalo būti galimybė funkciją išjungti. |  |
| 1.8 | Grubus padavimas | 1. Motorizuotas; 2. Dviejų greičių. |  |
| 1.9 | Besibaigiančio mėginio padavimo atstumo  signalizatorius | Vizualus ir akustinis. |  |
| 1.10 | Bendro nupjauto storio sumavimo funkcija | Būtina. |  |
| 1.11 | Mėginio laikiklis | Skirtas standartinėms histologinėms  kasetėms |  |
| 1.12 | Mėginio orientavimas | Būtinas, ne mažiau kaip 8º intervalas  horizontalios ir vertikalios ašies kryptimis. |  |
| 1.13 | Ašmenų laikiklis | Universalus, tinkamas aukšto ir žemo  profilio ašmenims. |  |
| 1.14 | Horizontalus mėginio padavimas | 24 mm ±1 mm. |  |
| 1.15 | Vertikalus mėginio mostas | 70 mm ±l mm. |  |
| 1.16 | Du nepriklausomi stabdžiai | Būtina. |  |
| 1.17 | Pjovimo atliekų surinkimo lovelis | Privalo būti antistatinis. |  |
| 1. 18 | Įrangos pristatymas:į Kauno klinikų medicininės  technikos sandėlį, pervežimas iš sandėlio i instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir vartotojų apmokymas | Įskaičiuota į pasiūlymo kainą. |  |
| 1 .19 | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.20 | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba: 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 1.21 | Garantija | Ne mažiau nei 36 mėn. |  |
| 2. | **Šaldymo plokštė parafininiams blokams, 1 vnt.** |  |  |
| 2.1 | Saldymo paviršiaus plotas | Privalo talpinti ne mažiau nei 60  standartinių histologinių kasečių. |  |
| 2.2 | Šaldymo temperatūra | Intervale nuo -5 °C iki -7 °C (fiksuota), stabilizuota. |  |
| 2.3 | Šaldymo sistemos agentas | R134a arba lygiavertis. |  |
| 2.4 | Šaldymo galia | Ne mažiau kaip 150W. |  |
| 2.5 | Įrangos pristatymas į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą. instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir vartotojų apmokymas | Įskaičiuota į pasiūlymo kainą. |  |
| 2.6 | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |
| 2.7 | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 2.8 | Garantija | Ne mažiau nei 36 mėn. |  |
| **3.** | **Vandens vonelė histologiniams pjūviams**  išlyginti, 1 vnt. |  |  |
| 3.1 | Pašvietimo iš apačios funkcija | Būtina. |  |
| 3.2 | Vidiniai vonelės matmenys | Ne mažiau kaip 270 x 160 x 80 mm. |  |
|  | Vandens vonelės temperatūros reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo +30º C iki +55° C. |  |
| 3.4 | Aliuminio arba lygiavertės medžiagos dangtis | Būtinas. |  |
| 3.5 | Įrangos pristatymas į Kauno klinikų medicininės  technikos sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą. instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir vartotojų apmokymas | Įskaičiuota į pasiūlymo kainą. |  |
| 3.6 | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu  liudijančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |
| 3.7 | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba angle kalba. |  |
| 3.8 | Garantija | Ne mažiau nei 36 mėn. |  |

Pastabos:

1. Lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (techninė specifikacija) jų eilės tvarka.
2. Grafoje „Sūlomos parametrų reikšmės“ nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentų 5.11.7 punkte.

5 lentelė

**PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |
| 1. | EBVPD | 13 | EBVPD\_pasirašytas.pdf |
| 2. | Vonelė\_katalogas | 1 | Vonelė\_katalogas.pdf |
| 3. | Šaldymo plokštė\_katalogas | 3 | Šaldymo plokštė\_katalogas.pdf |
| 4. | Mikrotomas\_katalogas | 3 | Mikrotomas\_katalogas.pdf |
| 5. | Pfmmedical įgaliojimas | 1 | Authorization letter.pdf |
| 6. | Deklaracija\_plokštė | 1 | KFE\_pfm\_Cooling\_Plate\_4100\_06-2016.pdf |
| 7. | Deklaracija\_mikrotomas | 1 | declaration of conformity microtome.pdf |
|  | Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.  **Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali** */perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/*:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Pastaba.** Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.  Direktorius  Herikas Budėnas   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | |  | **(Parašas)** |  | | (Vardas ir pavardė) | |  |  | | | |  | | |  | (Vardas ir pavardė) |  |  |  |  |  |  | | | |