## Vertinimo sąlygos
Vertinimo sąlygos
Ekonominis pranašumas už kiekvienus papildomos garantijos metus (EpPG) | 6 | %
Minimalus garantinis laikotarpis (gamintojo garantija arba garantija pagal įstatymą) (MGL) | 2 | metai

## Vertinimo tvarka
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.
2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.
Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:
| 1) Kaina (K) | 55
| 2) Techniniai pranašumai (T) | 45
Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:
Vertinimo kriterijai |  |  |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
Kaina (K) |  |  |  |  | X = | 55
Techniniai pranašumai (T) |  |  |  |  | Y = | 45
Nr. | Parametrai | Formulės rūšis | Parametro lyginamasis svoris
T1 | Jonizuojančiosios spinduliuotės mažinimo technologija papildoma standartiškai gamintojų naudojamoms, tokioms kaip „CARE+CLEAR“, „DoseWise“, „DoseRite“ leidžianti mažinti dozę ne mažiau kaip 50% lyginant su sistema be jos ir išsaugant lygiavertę vaizdo diagnostinę kokybę. Efektyvumas turi būti įrodytas ne mažiau kaip 3-juose nepriklausomuose klinikiniuose tyrimuose, publikuotuose ne anksčiau kaip 2015 m. Turi veikti automatiškai realiuoju laiku, leidžia šalinti vaizdo triukšmus bei artefaktus nuo judančių ir stacionarių objektų, eliminuojant atsitiktinius paciento ar stalo judesius. Dozės mažinimo sistema turi veikti nepriklausomai nuo kolimavimo, aktyvaus detektoriaus lauko, ar vamzdžio atstumo iki detektoriaus (SID) | Statinis: (yra/nėra) | L1 = | 0.15 | YRA 24MS819 Lithuania Philips Statement.pdf, 1 psl.
T2 | Optinės koherentinės tomografijos tyrimo (OKT) programinė įranga realiuoju laiku sinchronizuojanti angiografinius ir OKT vaizdus (koregistracija) | Statinis: (yra/nėra) | L2 = | 0.15 | YRA OKT Koregistracija.jpg; https://www.cardiovascular.abbott/int/en/hcp/products/percutaneous-coronary-intervention/intravascular-imaging/optis-imaging-systems/about.html
T3 | Integruota didelės raiškos (HD intrakraujagyslinio ultragarso tyrimams (IVUS) skirta programinė įranga | Statinis: (yra/nėra) | L3 = | 0.15 | YRA Brochure AVVIGO+ PCIG Portfolio.pdf, 6, 10 psl.; AVVIGO+ Installed and Cart screens.pdf, 2 psl.
T4 | C tipo arkos gylis, cm | Palyginamasis: interpoliacinis | L4 = | 0.05 | 105 cm Azurion 5 C12.pdf, 5 psl.
T5 | Vaizdo jutiklio įrašomo vaizdo toninis gylis, bitai | Palyginamasis: interpoliacinis | L5 = | 0.05 | 16 bitų Azurion 5 C12.pdf, 17 psl.
T6 | Vaizdo jutiklio elemento atstumo žingsnis (pitch), µm | Palyginamasis: interpoliacinis | L6 = | 0.05 | 154 µm Azurion 5 C12.pdf, 17 psl.
T7 | Rentgeno vamzdžio anodo šiluminė talpa, MHU | Palyginamasis: interpoliacinis | L7 = | 0.1 | 6.4 MHU Azurion 5 C12.pdf, 15 psl.
T8 | Maksimalus anodo aušinimo pajėgumas, MHU/min | Palyginamasis: interpoliacinis | L8 = | 0.05 | 1.75 MHU/min Azurion 5 C12.pdf, 15 psl.
T9 | Maksimali rentgeno vamzdžio srovė atliekant fluoroskopiją, mA | Palyginamasis: interpoliacinis | L9 = | 0.15 | 200 mA Azurion IFU.pdf, 320 psl.
T10 | Angiografinio paciento stalo išilginis paciento padengimas rentgeno lauku, cm | Palyginamasis: interpoliacinis | L10 = | 0.1 | 224.5 cm AD7 Table.pdf, 12 psl.
Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:
1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:
E = K + T
2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):
3. Kadangi siūlomo objekto techniniai pranašumai įvertinami dviem skirtingais vertinimo būdais, todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas skirtingais metodais:
3.1 Kadangi siūlomo objekto T1, T2 ir T3 techniniai parametrai neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:
Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0.15, T2 = L2 = 0.15, T3 = L3 = 0.15. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: T1 = L1 = 0, T2 = L2 = 0, T3 = L3 = 0.
3.2 Siūlomo objekto T4, T5, T6, T7, T8, T9 ir T10 techninis parametrai aprašomi palyginamuoju interpoliaciniu vertinimo būdu, todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:
3.2.1 Jei siūlomas objektas turi parametro T4, T5, T7, T8, T9 ir T10 didžiausią skaitinę vertę (Tmax) gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T4 = L4 = 0.05, T5 = L5 = 0.05, T7 = L7 = 0.10, T8 = L8 = 0.05, T9 = L9 = 0.15, T10 = L10 = 0.10. Mažiausią parametro T4, T5, T7, T8, T9 ir T10 skaitinę vertę (Tmin) turintis objektas gauna 0 balų: T4 = L4 = 0, T5 = L5 = 0, T7 = L7 = 0, T8 = L8 = 0, T9 = L9 = 0, T10 = L10 = 0. Visais kitais atvejais vertinamo objekto (Tv) parametro įvertinimas skaičiuojamas pagal formulę:
3.2.2 Jei siūlomas objektas turi parametro T6 mažiausią skaitinę vertę (Tmin) gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T6 = L6 = 0.05. Didžiausią parametro T6 skaitinę vertę (Tmax) turintis objektas gauna 0 balų: T6 = L6 = 0. Visais kitais atvejais vertinamo objekto (Tv) parametro įvertinimas skaičiuojamas pagal formulę:
Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):
𝑇=(∑_(𝑖=1)^10▒𝑇_𝑖 )𝑥 𝑌

## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data: | 2024 07 22
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai |  |  |  | UAB „Arbor Medical Corporation LT“
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai |  |  |  | 301577716
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai |  |  |  | Baltų pr. 145, LT-47125, Kaunas
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi |  |  |  | LT100003878313
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  |  |  | LT317044060007635671; AB SEB bankas, b.k.70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  |  |  | Direktorius Mindaugas Daugėla
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas: |  |  |  | 370 37 464460, info@arborlt.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  |  |  | Direktorius Mindaugas Daugėla
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  |  |  | xxx
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
1. Siūlomos prekės ir kaina (Pildo Tiekėjas):
Pavadinimas | Gamintojas, kilmės šalis | Modelis, konkreti modifikacija | Kiekis, mato vnt. | Kaina 1 vnt. Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su 21 % PVM
Skaitmeninė angiografijos sistema intervencinei kardiologijai | Philips Healthcare, Nyderlandai | Azurion 5 C12 | 1 | 946280.99 | 946280.99 | 1144999.9979
2. Siūlomi techniniai funkcionalumai (Pildo Tiekėjas):
Nr. | Siūlomas techninis funkcionalumas |  | Pasirinkti (Yra / Nėra) arba įrašyti konkrečią parametro reikšmę
T1 | Jonizuojančiosios spinduliuotės mažinimo technologija papildoma standartiškai gamintojų naudojamoms, tokioms kaip „CARE+CLEAR“, „DoseWise“, „DoseRite“ leidžianti mažinti dozę ne mažiau kaip 50% lyginant su sistema be jos ir išsaugant lygiavertę vaizdo diagnostinę kokybę. Efektyvumas turi būti įrodytas ne mažiau kaip 3-juose nepriklausomuose klinikiniuose tyrimuose, publikuotuose ne anksčiau kaip 2015 m. Turi veikti automatiškai realiuoju laiku, leidžia šalinti vaizdo triukšmus bei artefaktus nuo judančių ir stacionarių objektų, eliminuojant atsitiktinius paciento ar stalo judesius. Dozės mažinimo sistema turi veikti nepriklausomai nuo kolimavimo, aktyvaus detektoriaus lauko, ar vamzdžio atstumo iki detektoriaus (SID) |  | Yra
T2 | Optinės koherentinės tomografijos tyrimo (OKT) programinė įranga realiuoju laiku sinchronizuojanti angiografinius ir OKT vaizdus (koregistracija) |  | Yra
T3 | Integruota didelės raiškos (HD intrakraujagyslinio ultragarso tyrimams (IVUS) skirta programinė įranga |  | Yra
T4 | C tipo arkos gylis, cm |  | 105
T5 | Vaizdo jutiklio įrašomo vaizdo toninis gylis, bitai |  | 16
T6 | Vaizdo jutiklio elemento atstumo žingsnis (pitch), µm |  | 154
T7 | Rentgeno vamzdžio anodo šiluminė talpa, MHU |  | 6.4
T8 | Maksimalus anodo aušinimo pajėgumas, MHU/min |  | 1.75
T9 | Maksimali rentgeno vamzdžio srovė atliekant fluoroskopiją, mA |  | 200
T10 | Angiografinio paciento stalo išilginis paciento padengimas rentgeno lauku, cm |  | 224.5
3. Siūlomas garantinis laikotarpis (Pildo Tiekėjas):
Siūlomos prekės garantinis laikotarpis |  | Pasirinkti garantinį laikotarpį | Terminas
Siūlomas kompiuterinės tomografijos sistemos garantinis laikotarpis* |  | 5 | metai
* Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai:
1. atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas);
2. atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą;
3. atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas;
4. informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis);
5. teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus;
6. gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo;

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1 | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų prikimų dokumentas (-ai) |  |  |  | Ne
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai (išskyrus konfidencialūs: 24MS819 Lithuania Philips Statement,pdf; AD7 Table.pdf; Azurion 5 C12.pdf; DICOM.pdf; DMR167902_System_Planning_Data.pdf; DMR208860_Rev02_Site_Planning_Room_Requirements_5_7_C12_saved.pdf; flexvisionTV.pdf; IntelliVue X3 TDS.pdf; MAVIG Product_Portfolio.pdf; OPTIS Integrated Next hardware_2024.pdf; Pro-RF AEC PMMA.pdf; SATURN_UPS.pdf; SmartCT.pdf; SmartCT_Product brochure.pdf; Ultreon IFU.pdf; Upsera patvirtinimas.pdf; X3 TDS.pdf) |  |  |  | Ne
5 | Įgaliojimas teikti ir pasirašyti pasiūlymą
6 | Tiekėjo deklaracijos |  |  |  | Ne
7 | Gamintojų įgaliojimai |  |  |  | Ne
9 | Tiekėjo patvirtinimas |  |  |  | Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Direktorius
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Mindaugas Daugėla

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi būti siūlomos sistemos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, serveriams ir visai periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis ir kt.), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomų kompiuterių, serverių ir visos periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus šios įrangos gamintojų įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su minėtos siūlomos įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos.
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), projekto radiacinei saugai paruošimas bei jo ekspertizė ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 24 mėn.
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą. Atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas. Gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
1. Mokymai ≥ 11 radiologijos technologams,
2. Mokymai ≥ 15 gydytojams radiologams,
3. Mokymai ≥ 2 medicinos fizikams, (jei gamintojas/įranga turi integruotą kokybės kontrolės modulį (Quality control mode arba lygiavertį), apmokyti juo naudotis ir suteikti prieigą ≥ 2 medicinos fizikams). Kartu su sistema Pateikti fantomus reikalingus kasdienių/savaitinių/mėnesinių testų atlikimui.
4. Kiekvieno specialisto mokymų trukmė: 2 dienos. Dienos trukmė: 8 akademinės valandos.
9. | Kartu su įranga turės būti pateikiami šie priedai:
1. Įvadinė elektros spinta, sukomplektuota apsauginiais el. įtampos ribotuvais (įskaitant spintos sumontavimą angiografinės sistemos instaliavimo metu),
2. Programinė įranga (integruota ir suderinta su siūloma skaitmenine angiografijos sistema), skirta pacientų apšvitos bei pagrindinių rentgeno procedūros parametrų stebėsenai / registravimui / perdavimui. Programinė įranga formuoja ataskaitas (pvz. mėnesines, metines) bei pavojaus pranešimus, esant padidintai apšvitai.

## Techninė specifikacija
1 pirkimo objekto dalis. Skaitmeninė angiografijos sistema intervencinei kardiologijai
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti | Azurion 5 C12, Philips Healthcare, Nyderlandai
2. | Reikalavimai skaitmeninei angiografijos sistemai
2.1 | Paskirtis | Angiografinė sistema, pritaikyta vaininkinių arterijų procedūroms atlikti | Angiografinė sistema, pritaikyta vainikinių arterijų procedūroms atlikti Azurion IFU.pdf, 18 psl.; 24MS819 Lithuania Philips Statement.pdf, 1 psl.
2.2 | Pagrindiniai skenavimo režimai | 1. Skaitmeninė impulsinė rentgenoskopija, | 1. Skaitmeninė impulsinė rentgenoskopija, Azurion 5 C12.pdf, 12 psl.; Azurion IFU.pdf, 40 psl.
|  | 2. Skaitmeninė impulsinė rentgenografija, | 2. Skaitmeninė impulsinė rentgenografija, Azurion 5 C12.pdf, 12 psl.; Azurion IFU.pdf, 40 psl.
|  | 3. Skaitmeninė substrakcinė angiografija (DSA), | 3. Skaitmeninė substrakcinė angiografija (DSA), Azurion 5 C12.pdf, 17 psl.
|  | 4. Erdvinė rotacinė DSA, | 4. Erdvinė rotacinė DSA, Azurion 5 C12.pdf, 20 psl.
|  | 5. Tūrinė kompiuterinė tomografija. | 5. Tūrinė kompiuterinė tomografija. Smart CT.pdf, 1 psl.
3 | Reikalavimai C tipo arkai
3.1 | Rotacinis kampas RAO/LAO galvos padėtyje | ≥ 115º/105º | 120º/120º Azurion 5 C12.pdf, 5 psl.
3.2 | Pavertimo kampas CRAN/CAUD galvos padėtyje | ≥ 45º/45º | 45º/45º Azurion 5 C12.pdf, 5 psl.
3.3 | Kampinio judėjimo greitis atliekant rotacinius ir pavertimo kampo judesius galvos padėtyje | ≥ 15 º/s | 18 ir 25 º/s Azurion 5 C12.pdf, 5 psl.
3.4 | Motorizuotas arkos pasukimas apie vertikalią ašį | ≥ 180º | 180º Azurion 5 C12.pdf, 5 psl.
3.5 | Arkos gylis | ≥ 90 cm | 105 cm Azurion 5 C12.pdf, 5 psl.
3.6 | Automatinis arkos pozicionavimas pagal išsaugotą poziciją | Būtina, ≥ 50 pozicijų atmintis | Automatinis arkos pozicionavimas pagal išsaugotą poziciją. Neribota pozicijų atmintis Azurion 5 C12.pdf, 5 psl. 24MS819 Lithuania Philips Statement.pdf, 1 psl.
3.7 | Motorizuotas automatinis arkos pozicionavimas pagal pasirinkto išsaugoto vaizdo projekciją | Būtina | Motorizuotas automatinis arkos pozicionavimas pagal pasirinkto išsaugoto vaizdo projekciją Azurion 5 C12.pdf, 5 psl. Azurion IFU.pdf, 117 psl.
4 | Reikalavimai rentgeno spindulių detektoriui
4.1 | Detektoriaus vaizdo jutiklio scintiliatorius | CsI arba lygiaverčio tipo | CsI tipo Flat_X-ray_Detectors.pdf, 1 psl.
4.2 | Vaizdo jutiklio įrašomo vaizdo toninis gylis | ≥ 14 bitų | 16 bitų Azurion 5 C12.pdf, 17 psl.
4.3 | Detektoriaus aktyvios matricos įstrižinis dydis | ≥ 25 cm, bet ≤ 35 cm | 30 cm Azurion 5 C12.pdf, 17 psl.
4.4 | Elemento atstumo žingsnis (pitch) | ≤ 200 µm | 154 µm Azurion 5 C12.pdf, 17 psl.
4.5 | Maksimalus kvantinis vaizdo jutiklių efektyvumas (angl. DQE prie 0 lin/mm) | ≥ 75% | 77% Azurion 5 C12.pdf, 17 psl.
4.6 | Skiriamoji geba | ≥ 2,5 lp/mm | 3.25 lp/mm Azurion 5 C12.pdf, 17 psl.
4.7 | Didelės spartos rentgenografijos sekos kardiologijai | ≥ 30 kadrų/sek | 30 kadrų/sek Azurion 5 C12.pdf, 17 psl.
4.8 | Detektoriaus gaunamų vaizdų laukų dydžiai | ≥ 4 skirtingų matmenų | 5 skirtingų matmenų Azurion 5 C12.pdf, 17 psl.
5 | Reikalavimai kolimatoriui
5.1 | Diafragmų tipai | Kontūrinio tipo ir stačiakampių pleištų diafragmos | Kontūrinio tipo ir stačiakampių pleištų diafragmos Azurion 5 C12.pdf, 11 psl.; Azurion IFU.pdf, 454 psl.
5.2 | Spinduliuotės spektro filtrai | ≥ 3 | 3 Azurion 5 C12.pdf, 15 psl.
5.3 | Sistema leidžianti keisti kolimavimą nenaudojant rentgeno spindulių | Būtina | Sistema leidžianti keisti kolimavimą nenaudojant rentgeno spindulių Azurion 5 C12.pdf, 16 psl.; Azurion IFU.pdf, 110 psl.
6 | Reikalavimai rentgeno generatoriui
6.1 | Maksimali galia | ≥ 100 kW | 100 kW Azurion 5 C12.pdf, 15 psl.
6.2 | Generuojamas įtampos diapazonas | ≥ (50 – 125) kV | 40 - 125 kV Azurion 5 C12.pdf, 15 psl.
6.3 | Belaidis ekspozicijos valdymo pedalas | Būtina | Belaidis ekspozicijos valdymo pedalas Azurion 5 C12.pdf, 13 psl.; Azurion IFU.pdf, 40, 42 psl.
6.4 | Ekspozicijos sinchronizacija su EKG | Būtina | Ekspozicijos sinchronizacija su EKG Azurion IFU.pdf, 425 psl.
7 | Reikalavimai rentgeno vamzdžiui
7.1 | Skysčiu aušinamas, su apsauga nuo perkaitimo | Būtina | Skysčiu aušinamas, su apsauga nuo perkaitimo Azurion 5 C12.pdf, 15 psl.
7.2 | Židinių skaičius | ≥ 2 | 2 Azurion 5 C12.pdf, 15 psl.
7.3 | Anodo šiluminė talpa | ≥ 3,7 MHU | 6,4 MHU Azurion 5 C12.pdf, 15 psl.
7.4 | Maksimalus anodo aušinimo pajėgumas | ≥ 0,5 MHU/min | 1,75 MHU/min Azurion 5 C12.pdf, 15 psl.
7.5 | Rentgeno vamzdžio šiluminė talpa | ≥ 6,9 MHU | 9,4 MHU Azurion 5 C12.pdf, 15 psl.
7.6 | Maksimalus nuolatinis rentgeno vamzdžio aušinimo pajėgumas | ≥ 3000 W | 4000 W Azurion 5 C12.pdf, 15 psl.
7.7 | Tinklelinis (angl. grid) srovės pertraukimas skaitmeninės fluoroskopijos režimu | Būtinas | Tinklelinis (angl. grid) srovės pertraukimas skaitmeninės fluoroskopijos režimu Azurion 5 C12.pdf, 15 psl.
7.8 | Kontrolinė paciento apšvitos matavimo sistema | Būtina | Kontrolinė paciento apšvitos matavimo sistema Azurion IFU.pdf, 393 psl.; Azurion 5 C12.pdf, 12 psl.
8 | Reikalavimai angiografiniam paciento stalui
8.1 | Motorizuotas stalviršio judėjimas | Vertikalus, išilginis ir skersinis | Motorizuotas stalviršio judėjimas. Vertikalus, išilginis ir skersinis Azurion IFU.pdf, 34, 88 psl.
8.2 | Stalviršio (angliškai: tabletop) matmenys (neskaičiuojant šoninių bėgelių), ilgis x plotis | ≥ 260 x 45 cm | 316 x 50 cm Azurion 5 C12.pdf, 6 psl.
8.3 | Išilginė stalviršio eiga | ≥ 120 cm | 120 cm Azurion 5 C12.pdf, 6 psl.
8.4 | Maksimali stalo apkrova | ≥ 250 kg | 250 kg Azurion 5 C12.pdf, 6 psl.
8.5 | Išilginis paciento padengimas rentgeno lauku | ≥ 187 cm | 224.5 cm AD7 Table.pdf, 12 psl. 24MS819 Lithuania Philips Statement.pdf, 1 psl.
8.6 | Stalas gali judėti automatiškai į užprogramuotas pozicijas | Būtina, pozicijos pasirinkimas iš standartinių pozicijų, vartotojo sukurtų ir pagal pasirinktą referentinį vaizdą | Stalas gali judėti automatiškai į užprogramuotas pozicijas. Pozicijos pasirinkimas iš standartinių pozicijų, vartotojo sukurtų ir pagal pasirinktą referentinį vaizdą. Azurion IFU.pdf, 117 psl.
8.7 | Belaidis ekspozicijos valdymo pedalas | Būtina | Belaidis ekspozicijos valdymo pedalas Azurion 5 C12.pdf, 13 psl.; Azurion IFU.pdf, 40, 42 psl.
8.8 | Paciento stalo priedai | 1. Čiužinys pacientui pagamintas iš visko elastinės arba lygiavertės medžiagos. Čiužinio storis ≥ 5 cm - 1 vnt, | 7 cm - 1 vnt. 24MS819 Lithuania Philips Statement.pdf, 1 psl.
|  | 2. Paciento tvirtinimo diržai - 1 komplektas, | 2. Paciento tvirtinimo diržai - 1 komplektas, Azurion Accessories.pdf, 9 psl.
|  | 3. Lašinės stovas - 1 vnt, | 3. Lašinės stovas - 1 vnt, Azurion Accessories.pdf, 10 psl.
|  | 4. Galvos laikiklis - 1 vnt, | 4. Galvos laikiklis - 1 vnt, Azurion Accessories.pdf, 8 psl.
|  | 5. Silikoninė galvos pagalvėlė - 1 vnt. | 5. Silikoninė galvos pagalvėlė - 1 vnt. 24MS819 Lithuania Philips Statement.pdf, 1 psl.
8.9 | Reikalavimai reguliuojamam porankiui | 1. Kiekis - 2 vnt, | 1. Kiekis - 2 vnt,
|  | 2. Tvirtinamas prie angiografinio paciento stalo, | 2. Tvirtinamas prie angiografinio paciento stalo, Reguliuojamas porankis.pdf, 1 psl.
|  | 3. Porankio konstrukcija leidžia procedūros metu fiksuoti paciento ranką reikiamoje padėtyje (galimi fiksuotos rankos rotaciniai judesiai apie išilginę ašį bei plaštakos lenkiamieji judesiai visomis kryptimis), | 3. Porankio konstrukcija leidžia procedūros metu fiksuoti paciento ranką reikiamoje padėtyje (galimi fiksuotos rankos rotaciniai judesiai apie išilginę ašį bei plaštakos lenkiamieji judesiai visomis kryptimis), Reguliuojamas porankis.pdf, 2 psl.
|  | 3. Porankis pagamintas iš anglies pluošto arba lygiavertės medžiagos. | 3. Porankis pagamintas iš anglies pluošto Reguliuojamas porankis.pdf, 2 psl.
8.10 | Stalviršis turi būti pagamintas iš anglies pluošto | Būtina | Stalviršis pagamintas iš anglies pluošto 24MS819 Lithuania Philips Statement.pdf, 1 psl.
9 | Reikalavimai vartotojo sąsajai tyrimų patalpoje (operacinėje)
9.1 | Sistemos valdymo pultas su lietimui jautriu valdymu, gali būti tvirtinamas bet kurioje stalo pusėje ir naudojamas šioms funkcijoms atlikti | 1. Arkos pozicijos ir kampų keitimas, | 1. Arkos pozicijos ir kampų keitimas Azurion 5 C12.pdf, 10 psl.; Azurion IFU.pdf, 118 psl.
|  | 2. Kolimavimas, | 2. Kolimavimas TSM.jpg; Azurion IFU.pdf, 110 psl.
|  | 3. Procedūrų tipo parinkimas, | 3. Procedūrų tipo parinkimas Azurion 5 C12.pdf, 10 psl. Azurion IFU.pdf, 103 psl.
|  | 4. Vaizdų apdorojimas, | 4. Vaizdų apdorojimas Azurion 5 C12.pdf, 10 psl.
|  | 5. Paciento monitoriaus valdymas, | 5. Paciento monitoriaus valdymas Azurion 5 C12.pdf, 10 psl.
9.2 | Vaizdo monitorius | 1. Turi būti tvirtinamas prie lubų, ant lengvai pozicionuojamos „rankos“ arba bėginės lubinės sistemos, | 1. Tvirtinamas prie lubų, ant bėginės lubinės sistemos Azurion 5 C12.pdf, 4 psl.
|  | 2. Ekrano įstrižainė ≥ 55“, | 2. Ekrano įstrižainė 58“ Azurion 5 C12.pdf, 19 psl.
|  | 3. Skiriamoji geba ≥ 8 mln. taškų, | 3. Skiriamoji geba 8,29 mln. taškų Azurion 5 C12.pdf, 19 psl.
|  | 4. Maksimalus rodomų vaizdų šaltinių kiekis viename monitoriuje ≥ 8, | 4. Maksimalus rodomų vaizdų šaltinių kiekis viename monitoriuje: 8 Flexvision.jpg (žr. nuotrauką); flexvisionTV.pdf, 4 psl.
|  | 5. Turi būti galima keisti vaizdo šaltinių langų dydį naudojant sensorinio valdymo pultą operacinėje, | 5. Galima keisti vaizdo šaltinių langų dydį naudojant sensorinio valdymo pultą operacinėje Azurion 5 C12.pdf, 19 psl.; Azurion IFU.pdf, 162 psl.
|  | 6. Apsauginis monitoriaus ekranas. | 6. Apsauginis monitoriaus ekranas Azurion 5 C12.pdf, 19 psl.
9.3 | Paciento gyvybinių funkcijų stebėjimo monitorius su akumuliatoriumi, valdomas sensoriniu sistemos valdymo pultu, tvirtinamas prie stalo ir išvedantis realaus laiko informaciją į vaizdo monitorius operacinėje ir operatoriaus patalpose | 1. EKG, | Paciento gyvybinių funkcijų stebėjimo monitorius su akumuliatoriumi, valdomas sensoriniu sistemos valdymo pultu, tvirtinamas prie stalo ir išvedantis realaus laiko informaciją į vaizdo monitorius operacinėje ir operatoriaus patalpose 1. EKG X3 TDS.pdf, 1 psl.; Philips Hemo EN.pdf, 1, 8, 9, 15, 16 psl.
|  | 2. AKS, | 2. AKS X3 TDS.pdf, 1 psl.; Philips Hemo EN.pdf, 8 psl.
|  | 3. SpO2, | 3. SpO2 X3 TDS.pdf, 1 psl.; Philips Hemo EN.pdf, 8 psl.
|  | 4. Temperatūra, | 4. Temperatūra X3 TDS.pdf, 1 psl.; Philips Hemo EN.pdf, 8 psl.
|  | 5. Kvėpavimo dažnis, | 5. Kvėpavimo dažnis X3 TDS.pdf, 1 psl.; Philips Hemo EN.pdf, 8 psl.
|  | 6. Invazinis kraujospūdis. | 6. Invazinis kraujospūdis X3 TDS.pdf, 1 psl.; Philips Hemo EN.pdf, 8 psl.
9.10 | Reikalavimai gyvybinių funkcijų stebėjimo sistemos programinei įrangai ir funkcionalumams | 1. EKG bangų formų, | 1. EKG bangų formų Philips Hemo EN.pdf, 17 psl.
|  | 2. Širdies susitraukimų dažnio, | 2. Širdies susitraukimų dažnio Philips Hemo EN.pdf, 17 psl.
|  | 3. Pulsoksimetrijos (SpO2), | 3. Pulsoksimetrijos (SpO2) Philips Hemo EN.pdf, 17 psl.
|  | 4. Kvėpavimo dažnio, | 4. Kvėpavimo dažnio Philips Hemo EN.pdf, 17 psl.
|  | 5. CO2 (EtCO2), | 5. CO2 (EtCO2) Philips Hemo EN.pdf, 17 psl.
|  | 6. Temperatūros, | 6. Temperatūros Philips Hemo EN.pdf, 17 psl.
|  | 7. Invazinių hemodinaminių matavimų (vožtuvų gradientai ir sritys, | 7. Invazinių hemodinaminių matavimų (vožtuvų gradientai ir sritys 24MS819 Lithuania Philips Statement.pdf, 1 psl.; Xper IM.pdf, 65, 69 psl.
|  | 8. Minutinis širdies tūris, | 8. Minutinis širdies tūris Philips Hemo EN.pdf, 51 psl.
|  | 9. Šuntai bei invazinio ir neinvazinio kraujospūdžio matavimas ir registravimas, | 9. Šuntai bei invazinio ir neinvazinio kraujospūdžio matavimas ir registravimas 24MS819 Lithuania Philips Statement.pdf, 1 psl.; Xper IM.pdf 57, 68, 82 psl.
|  | 10. Duomenys gali būti naudojami ataskaitų sudarymui. | 10. Duomenys naudojami ataskaitų sudarymui. Philips Hemo EN.pdf, 8 psl. 24MS819 Lithuania Philips Statement.pdf, 1 psl.; Xper IM.pdf 77 psl.
10 | Reikalavimai vartotojo sąsajai operatoriaus patalpoje
10.1 | Reikalavimai angiografijos sistemos valdymo konsolei/kompiuteriui | 1. Rentgenoskopijos ir rentgenografijos darbo režimų parinkimas, referentiniai ir realaus laiko vaizdai, EKG kreivės vaizdavimas, paciento demografiniai duomenys, | 1. Rentgenoskopijos ir rentgenografijos darbo režimų parinkimas, referentiniai ir realaus laiko vaizdai, EKG kreivės vaizdavimas, paciento demografiniai duomenys Azurion IFU.pdf, 61, 425 psl.; Philips Hemo EN.pdf, 16 psl. 24MS819 Lithuania Philips Statement.pdf, 1 psl.
|  | 2. Vaizdo apdorojimas – šviesumo ir kontrasto reguliavimas, vaizdo didinimas, kolimavimas, kiekybiniai matavimai (kampas, atstumas), | 2. Vaizdo apdorojimas – šviesumo ir kontrasto reguliavimas, vaizdo didinimas, kolimavimas, kiekybiniai matavimai (kampas, atstumas) Azurion IFU.pdf, 161, 177 psl. 24MS819 Lithuania Philips Statement.pdf, 1 psl.
|  | 3. Būtina galimybė procedūros metu peržiūrėti papildomus paciento vaizdus iš vidinės atminties ar PACS archyvo. Galimybė priimti ir išsaugoti vaizdus, kurie yra persiunčiami iš VULSK PACS vaizdų archyvo (DICOM Storage SCP). | 3. Galimybė procedūros metu peržiūrėti papildomus paciento vaizdus iš vidinės atminties ar PACS archyvo. Galimybė priimti ir išsaugoti vaizdus, kurie yra persiunčiami iš VULSK PACS vaizdų archyvo (DICOM Storage SCP). Azurion 5 C12.pdf, 12 psl.; Azurion IFU.pdf, 149 psl.; DICOM.pdf, 3 psl.
10.2 | Reikalavimai monitoriams valdymo patalpoje | 1. Kiekis - 2 vnt, | 1. Kiekis - 2 vnt. Azurion 5 C12.pdf, 18 psl.
|  | 2. Įstrižainė ≥ 24“, | 2. Įstrižainė 24“ Azurion 5 C12.pdf, 18 psl.
|  | 3. Skiriamoji geba ≥ 2 mln. taškų, | 3. Skiriamoji geba 2 mln. Taškų Azurion 5 C12.pdf, 18 psl.
|  | 4. Maksimalus ekrano skaistis ≥ 400 cd/m2. | 4. Maksimalus ekrano skaistis 400 cd/m2. Azurion 5 C12.pdf, 18 psl.
10.3 | DICOM formato tyrimų eksportavimas į išorines duomenų laikmenas (arba lygiaverčiai) | CD/DVD ir USB įrašymo įrenginiai | DICOM formato tyrimų eksportavimas į išorines duomenų laikmenas. CD/DVD ir USB įrašymo įrenginiai Azurion IFU.pdf, 183, 263 psl. 24MS819 Lithuania Philips Statement.pdf, 1 psl.
11 | Reikalavimai duomenų ir vaizdo apdorojimo sistemai
11.1 | Vidinis archyvas rentgenografiniams vaizdams saugoti | ≥ 50000 vaizdų | 100000 vaizdų Azurion 5 C12.pdf, 17 psl.
11.2 | Programinės ir aparatinės įrangos paketas procedūroms planuoti ir atlikti, kuomet 3D KT ir MRT kraujagyslių vaizdai suliejami su realaus laiko rentgeno vaizdu, kaip 3D žemėlapis „Roadmap“, įskaitant kraujagyslių segmentavimą ir svarbių anatominių zonų žymėjimą | Būtina | Programinės ir aparatinės įrangos paketas procedūroms planuoti ir atlikti, kuomet 3D KT ir MRT kraujagyslių vaizdai suliejami su realaus laiko rentgeno vaizdu, kaip 3D žemėlapis „Roadmap“, įskaitant kraujagyslių segmentavimą ir svarbių anatominių zonų žymėjimą VesselNavigator IFU.pdf, 7, 41 psl.; 24MS819 Lithuania Philips Statement.pdf, 1 psl.
11.3 | Programinės ir aparatinės įrangos paketas leidžiantis greitai atlikti širdies kraujagyslių rotacinę 3D angiografiją ir atlikti kraujagyslių patologijų analizę | Būtina | Programinės ir aparatinės įrangos paketas leidžiantis greitai atlikti širdies kraujagyslių rotacinę 3D angiografiją ir atlikti kraujagyslių patologijų analizę SmartCT_Product brochure.pdf, 5 psl.; 24MS819 Lithuania Philips Statement.pdf, 1 psl.
11.4 | 3D žemėlapis „Roadmap“ su automatiniu rekonstruoto trimačio vaizdo pozicionavimu pagal realaus laiko rentgeno vaizdą, priklausomai nuo arkos pozicijos, didinimo, SID | Būtina | 3D žemėlapis „Roadmap“ su automatiniu rekonstruoto trimačio vaizdo pozicionavimu pagal realaus laiko rentgeno vaizdą, priklausomai nuo arkos pozicijos, didinimo, SID SmartCT_Product brochure.pdf, 5 psl.; 24MS819 Lithuania Philips Statement.pdf, 2 psl.
11.5 | Programa stento ir balionų vizualizavimui realaus laiko vaizde širdies kraujagyslių procedūroms, su automatiniu stentų markerių aptikimu | Būtina | Programa stento ir balionų vizualizavimui realaus laiko vaizde širdies kraujagyslių procedūroms, su automatiniu stentų markerių aptikimu StentBoost Live IFU.pdf, 6 psl. 24MS819 Lithuania Philips Statement.pdf, 2 psl.
11.6 | DSA žemėlapio naudojimas siekiant sumažinti kontrasto naudojimą ir rentgeno dozę kartu su kraujagyslių žemėlapiu. | Būtina | DSA žemėlapio naudojimas siekiant sumažinti kontrasto naudojimą ir rentgeno dozę kartu su kraujagyslių žemėlapiu. Azurion IFU.pdf, 132 psl. 24MS819 Lithuania Philips Statement.pdf, 2 psl.
11.7 | Programinės ir aparatinės įrangos paketas, leidžiantis atlikti tyrimus rotacinės angiografijos režimu nepriklausomai nuo srities (tiek galvos, tiek pilvo), siekiant gauti paciento trimatį modelį. | Būtina | Programinės ir aparatinės įrangos paketas, leidžiantis atlikti tyrimus rotacinės angiografijos režimu nepriklausomai nuo srities (tiek galvos, tiek pilvo), siekiant gauti paciento trimatį modelį. Azurion IFU.pdf, 397 psl. 24MS819 Lithuania Philips Statement.pdf, 2 psl.
11.8 | Kiekybinė širdies vainikinių arterijų matavimo, segmentavimo programinė įranga | Būtina | Kiekybinė širdies vainikinių arterijų matavimo, segmentavimo programinė įranga Azurion IFU.pdf, 195 psl. 24MS819 Lithuania Philips Statement.pdf, 2 psl.
11.14 | DICOM sąsaja (arba lygiavertės) | 1. DICOM Storage, | 1. DICOM Storage DICOM.pdf, 3 psl.
|  | 2. DICOM Worklist, | 2. DICOM Worklist DICOM.pdf, 3 psl.
|  | 3. DICOM Radiation Dose Structured Report. | 3. DICOM Radiation Dose Structured Report DICOM.pdf, 3 psl.
12 | Reikalavimai programinei ir aparatūrinei intervencinių programų platformai kraujagyslių tyrimams | 1. Optinės koherentinės tomografijos tyrimo programinė įranga su galimybe optinės koherentinės tomografijos tyrimo vaizdus sinchronizuoti su angiografijos vaizdais (koregistracija), | 1. Optinės koherentinės tomografijos tyrimo programinė įranga su galimybe optinės koherentinės tomografijos tyrimo vaizdus sinchronizuoti su angiografijos vaizdais (koregistracija), OPTIS Integrated Next hardware_2024.pdf, 1 psl.; Ultreon IFU.pdf, 20 psl.; OKT Koregistracija.jpg; https://www.cardiovascular.abbott/int/en/hcp/products/percutaneous-coronary-intervention/intravascular-imaging/optis-imaging-systems/about.html
|  | 2. Funkcinių tyrimų (frakcijinio tėkmės rezervo ir jo nehipereminio analogo) matavimo programinė įranga, | 2. Funkcinių tyrimų (frakcijinio tėkmės rezervo ir jo nehipereminio analogo) matavimo programinė įranga Brochure AVVIGO+ PCIG Portfolio.pdf, 11 psl.
|  | 3. Integruota skaitmeninė sistema, skirta intrakraujagyslinio ultragarso (IVUS) tyrimams atlikti, skirta kateteriams su darbiniu dažniu ≥ 60 MHz, | 3. Integruota skaitmeninė sistema, skirta intrakraujagyslinio ultragarso (IVUS) tyrimams atlikti, skirta kateteriams su darbiniu dažniu 60 MHz Brochure AVVIGO+ PCIG Portfolio.pdf, 6 psl.
|  | 4. Platformos valdymas sisteminiu sensoriniu valdymo ekranu operacinėje, | 4. Platformos valdymas sisteminiu sensoriniu valdymo ekranu operacinėje Brochure AVVIGO+ PCIG Portfolio.pdf, 5 psl.; AVVIGO+ Installed and Cart screens.pdf, 2 psl.
|  | 5. Vaizdų išvedimas į monitorius operacinėje ir pultinėje (komplekuojama su gamintojo rekomenduojamų parametrų monitoriu (-iais)). | 5. Vaizdų išvedimas į monitorius operacinėje ir pultinėje (komplekuojama su gamintojo rekomenduojamų parametrų monitoriu (-iais)). AVVIGO+ Installed and Cart screens.pdf, 2 psl. 24MS819 Lithuania Philips Statement.pdf, 1 psl.
13 | Reikalavimai automatiniam angiografiniam švirkštui
13.1 | Tvirtinamas prie stalo arba lubų | Būtina | Tvirtinamas prie stalo PDE operation manual.pdf, 23 psl.
13.2 | Dvigubos talpos konstrukcija | ≥150 ml kiekvienai talpai | Dvigubos talpos konstrukcija. 150 ml kiekvienai talpai PDE operation manual.pdf, 1, 19 psl.
13.3 | Automatinio angiografinio švirkšto valdymas kontrolinėje patalpoje | Būtina | Automatinio angiografinio švirkšto valdymas kontrolinėje patalpoje PDE operation manual.pdf, 24, 82 psl.
14 | Reikalavimai operaciniam šviestuvui tvirtinamam prie lubų arba lubinės konstrukcijos
14.1 | Apšvietimo stiprumas | ≥ 70000 lux | 70000 lux 24MS819 Lithuania Philips Statement.pdf, 1 psl.
14.2 | Apšvietimo stiprumo reguliavimas | Būtina | Apšvietimo stiprumo reguliavimas Azurion Accessories.pdf, 16 psl.; 24MS819 Lithuania Philips Statement.pdf, 1 psl.
15 | Reikalavimai apsaugos priemonėms
15.1 | Apsauginės širmos, užtikrinančios kūno apsaugą iki juosmens, tvirtinamos abiejose paciento stalo pusėse | Švino ekvivalentas ≥ 0,5 mm Pb, kiekis ≥ 2 vnt. Apsaugą sudaro apatinė dalis (lanksti priekinė dalis, specialus bėgelis), kurios apsaugos plotis ≥ 79 cm, aukštis ≥ 59 cm, bei pridedamas apsaugos paaukštinimas, kurio plotis ≥ 49 cm o aukštis ≥ 19 cm (galima uždėti/nuimti). | Švino ekvivalentas 0,5 mm Pb, kiekis 2 vnt. Apsaugą sudaro apatinė dalis (lanksti priekinė dalis, specialus bėgelis), kurios apsaugos plotis 121 cm, aukštis 88.5 cm, bei pridedamas apsaugos paaukštinimas, kurio plotis 50 cm o aukštis 25 cm (galima uždėti/nuimti). MAVIG Product_Portfolio.pdf, 44 psl.
15.2 | Švinuoto stiklo ekranas su prie ekrano kabinamomis užuolaidėlėmis | Švino ekvivalentas ≥ 0,5 mm Pb, kiekis ≥ 1 vnt. Apsauginio ekrano plotis ≥ 70 cm ir aukštis ≥ 85 cm. Ekranas turi vieno kampo išpjovimą patogiam apsaugos pozicionavimui prie paciento. Apsauga komplektuojama ir su visais reikalingais elementais (lubine konstrukcija, prailginimai, rankena ir kt.), kad ekraną būtų galima naudoti iš abejų stalo pusių). Tiekėjas įsipareigoja sumontuoti švinuoto stiklo ekraną savo lėšomis. | Švino ekvivalentas 0,5 mm Pb, kiekis 1 vnt. Apsauginio ekrano plotis 78 cm ir aukštis 90 cm. Ekranas turi vieno kampo išpjovimą patogiam apsaugos pozicionavimui prie paciento. Apsauga komplektuojama ir su visais reikalingais elementais (lubine konstrukcija, prailginimai, rankena), kad ekraną būtų galima naudoti iš abejų stalo pusių). Tiekėjas įsipareigoja sumontuoti švinuoto stiklo ekraną savo lėšomis. MAVIG Product_Portfolio.pdf, 8, 12, 13 psl.; DMR208860_Rev02_Site_Planning_Room_Requirements_5_7_C12_saved.pdf, 7 psl.
15.3 | Papildoma mobili apsaugos širma, skirta personalo apsaugai didesnės apšvitos procedūrų metu | 1. Širma susideda iš dviejų ≥ 1,0 mm švino ekvivalento ekranų, kuriuos galima sukinėti vienas kito atžvilgiu, sudarant reikiamą kampą, bei prie ekranų pritvirtintų ≥ 0,5 mm švino ekvivalento užuolaidėlių, užtikrinančių širmos suderinamumą su ant paciento stalo tvirtinamomis kabinamomis apsaugomis, | 1. Širma susideda iš dviejų 1,0 mm švino ekvivalento ekranų, kuriuos galima sukinėti vienas kito atžvilgiu, sudarant reikiamą kampą, bei prie ekranų pritvirtintų 0,5 mm švino ekvivalento užuolaidėlių, užtikrinančių širmos suderinamumą su ant paciento stalo tvirtinamomis kabinamomis apsaugomis. MAVIG Product_Portfolio.pdf, 51 psl.
|  | 2. Širma mobili, su ratukais, yra galimybė statyti bet kurioje stalo pusėje, | 2. Širma mobili, su ratukais, yra galimybė statyti bet kurioje stalo pusėje MAVIG Product_Portfolio.pdf, 51 psl.
|  | 3. Kiekis - 1 vnt. | 3. Kiekis - 1 vnt.
15.3 | Individualios apsaugos priemonės gydytojams (-joms) | 1. Komplekte su rentgeno aparatu turi būti pateikiama ne mažiau kaip 8 apsauginių priemonių komplektai, kurių kiekvienas susideda iš: liemenės, sijono ir apykaklės. Priemonių švino ekvivalentas: liemenės 0,35 - 0,50 mmPb, sijono ne mažiau kaip 0,25 mmPb, apykaklės 0,35 - 0,50 mmPb. Priemonės pagamintos iš bešvinės medžiagos pagal IIEC 61331-1:2014 / IEC 61331-3:2014 arba lygiavertį standartą. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti apsauginių priemonių katalogą, kuriame būtų nurodyti galimi užsakyti dydžiai. Priemonių dydžiai suderinami įrangos užsakymo metu, | 1. Komplekte su rentgeno aparatu bus pateikiami 8 apsauginių priemonių komplektai, kurių kiekvienas susideda iš: liemenės, sijono ir apykaklės. Priemonių švino ekvivalentas: liemenės 0,35 mmPb, sijono 0,35 mmPb, apykaklės 0,35 mmPb. Priemonės pagamintos iš bešvinės medžiagos pagal IEC 61331-1:2014 standartą. Kartu su pasiūlymu pateikiamas apsauginių priemonių katalogas "PT210120_Brochure_DIGITAL.pdf", kuriame nurodyti galimi užsakyti dydžiai. Priemonių dydžiai suderinami įrangos užsakymo metu. PT210120_Brochure_DIGITAL.pdf, 5(8), 5(9), 6(10) 9(17), 11(20) psl.
|  | 2. Apsaugos priemonių laikymo sistema skirta laikyti visas siūlomas apsaugos priemones (išskyrus rentgeno apsauginius akinius). Laikymo sistema su ratukais (iš kurių ne mažiau kaip 2 su stabdymo mechanizmu), bei metalinėmis pakabomis skirtomis laikyti visas siūlomas apsaugos priemones (išskyrus rentgeno apsauginius akinius). | 2. Apsaugos priemonių laikymo sistema skirta laikyti visas siūlomas apsaugos priemones (išskyrus rentgeno apsauginius akinius). Laikymo sistema su ratukais (iš kurių 2 su stabdymo mechanizmu), bei metalinėmis pakabomis skirtomis laikyti visas siūlomas apsaugos priemones (išskyrus rentgeno apsauginius akinius). PT210120_Brochure_DIGITAL.pdf, 14(27) psl.
15.4 | Apsauginiai akiniai | 1. Kiekis - 2 vnt, | 1. Kiekis - 2 vnt.
|  | 2. Su korekciniais arba FIT OVER tipo lęšias (arba lygiaverčiais), | 2. Su FIT OVER tipo lęšiais PROTECX EYEWEAR BROCURE.pdf, 6 psl.
|  | 3. Akinių svoris ≤ 90 g, | 3. Akinių svoris 85 g PROTECX EYEWEAR BROCURE.pdf, 6 psl.
|  | 4. Priekinė apsauga ≥ 0,75 mmPb, | 4. Priekinė apsauga 0,75 mmPb PT210120_Brochure_DIGITAL.pdf, 12(22) psl.
|  | 5. Šoninė apsauga ≥ 0,35 mmPb, | 5. Šoninė apsauga 0,5 mmPb PT210120_Brochure_DIGITAL.pdf, 12(22) psl.
|  | 6. Komplektuojama su dirželiu ir saugojimo dėžute, | 6. Komplektuojama su dirželiu ir saugojimo dėžute Akiniai.jpg
|  | 7. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti akinių katalogą, kuriame būtų nurodyti galimi užsakyti dydžiai. | 7. Kartu su pasiūlymu pateikiamas akinių katalogas, kuriame nurodyti galimi užsakyti dydžiai. PROTECX EYEWEAR BROCURE.pdf, 4 psl.
15.5 | Organinio stiklo fantomas | 1. Skirtas paciento kūno simuliavimui vertinant procedūros apšvitos dozes ir kitus parametrus, | 1. Skirtas paciento kūno simuliavimui vertinant procedūros apšvitos dozes ir kitus parametrus https://www.diagnomatic.com/devices/pro-rf-aec-pmma Pro-RF AEC PMMA.pdf, 1 psl.
|  | 2. Plokštelių dydis ne mažiau 30 x 30 cm, | 2. Plokštelių dydis 30 x 30 cm https://www.diagnomatic.com/devices/pro-rf-aec-pmma Pro-RF AEC PMMA.pdf, 1 psl.
|  | 3. Plokštelių storis ir kiekis: 5 cm (3 vnt.), 2 cm (2 vnt.), 1 cm (1 vnt.), | 3. Plokštelių storis ir kiekis: 5 cm (3 vnt.), 2 cm (2 vnt.), 1 cm (1 vnt.). (Plokštelės gaminamos pagal užsakymą) https://www.diagnomatic.com/devices/pro-rf-aec-pmma Pro-RF AEC PMMA.pdf, 1 psl.
|  | 4. Kartu patiekiama laikymo (transportavimo) dėžė su ratukais, | 4. Kartu patiekiama laikymo (transportavimo) dėžė su ratukais https://www.diagnomatic.com/devices/pro-rf-aec-pmma Transportavimo deze.png (žr. nuotrauką)
|  | 5. Kiekis - 1 vnt. | 5. Kiekis - 1 vnt.
16 | Reikalavimai nepertraukiamos el. srovės šaltiniui (UPS) | 1. Užtikrina sistemos (įskaitant stalo, vaizdo sistemos, monitorių, bei visų kitų šioje techninėje specifikacijoje aprašytų prietaisų veikimą) veikimą skaitmeninės impulsinės rentgenoskopijos režimo veikimą ≥ 10 minučių dingus elektros tiekimui, | 1. Užtikrina sistemos (įskaitant stalo, vaizdo sistemos, monitorių, bei visų kitų šioje techninėje specifikacijoje aprašytų prietaisų veikimą) veikimą skaitmeninės impulsinės rentgenoskopijos režimo veikimą 10 minučių dingus elektros tiekimui Saturn UPS.pdf, 1, 7 psl.; Upsera patvirtinimas.pdf, 1 psl.
|  | 2. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti neginčijamus įrodymus (gamintojo patvirtinimą, elektros sąnaudų skaičiavimus ar pan.), kurie patvirtintų atitiktį techninės specifikacijos 16.1 p. nustatytiems reikalavimams. | 2. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia gamintojo patvirtinimą, kurie patvirtina atitiktį techninės specifikacijos 16.1 p. nustatytiems reikalavimams. Upsera patvirtinimas.pdf, 1 psl.; DMR167902_System_Planning_Data.pdf, 5 psl.
17 | Dvipusis paciento-operatoriaus akustinis ryšys | Būtina | Dvipusis paciento-operatoriaus akustinis ryšys Azurion 5 C12.pdf, 13 psl.
18 | Sistemą sudaro | 1. Angiografinė sistema (TS 2 - 7 p.) - 1 vnt, | 1. Angiografinė sistema (TS 2 - 7 p.) - 1 vnt
|  | 2. Angiografinis paciento stalas - 1 vnt, | 2. Angiografinis paciento stalas - 1 vnt
|  | 3. Vartotojo sąsaja tyrimų patalpoje (komplektuojama su visais priedais būtinais TS 9 p. aprašytiems funkcionalumams užtikrinti) - 1 komplektas, | 3. Vartotojo sąsaja tyrimų patalpoje (komplektuojama su visais priedais būtinais TS 9 p. aprašytiems funkcionalumams užtikrinti) - 1 komplektas
|  | 4. Vartotojo sąsaja operatoriaus patalpoje (komplektuojama su visais priedais būtinais TS 10 p. aprašytiems funkcionalumams užtikrinti) - 1 komplektas, | 4. Vartotojo sąsaja operatoriaus patalpoje (komplektuojama su visais priedais būtinais TS 10 p. aprašytiems funkcionalumams užtikrinti) - 1 komplektas
|  | 5. Duomenų ir vaizdo apdorojimo sistema (įskaitant lazerinį spausdintuvą, klaviatūrą, optinę pelę) - 1 vnt, | 5. Duomenų ir vaizdo apdorojimo sistema (įskaitant lazerinį spausdintuvą, klaviatūrą, optinę pelę) - 1 vnt
|  | 6. Automatinis angiografinis švirkštas - 1 vnt, | 6. Automatinis angiografinis švirkštas - 1 vnt
|  | 7. Operacinis šviestuvas tvirtinamas prie lubų arba lubinės konstrukcijos - 1 vnt, | 7. Operacinis šviestuvas tvirtinamas prie lubinės konstrukcijos - 1 vnt,
|  | 8. Apsaugos priemonės - 1 komplektas (komplektą sudaro 15 p. nurodytas apsaugos priemonių kiekis), | 8. Apsaugos priemonės - 1 komplektas (komplektą sudaro 15 p. nurodytas apsaugos priemonių kiekis)
|  | 9. Nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS) - 1 vnt, | 9. Nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS) - 1 vnt
|  | 10. Papildoma įranga: automatinė švirkštinė pompa (2 vnt.), pirmos pagalbos rinkinys su pusiau automatiniu defibriliatoriumi (1 vnt.) - 1 komplektas, | 10. Papildoma įranga: automatinė švirkštinė pompa (2 vnt.), pirmos pagalbos rinkinys su pusiau automatiniu defibriliatoriumi (1 vnt.) - 1 komplektas
|  | 11. Įranga dvipusiam paciento - operatoriaus akustiniam ryšiui - 1 vnt. | 11. Įranga dvipusiam paciento - operatoriaus akustiniam ryšiui - 1 vnt.
19 | Kiti reikalavimai
19.1 | Įrangos tiekėjas (arba gamintojo atstovai), sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti arba organizuoti aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir atlieka lygiavertės dozės galios matavimus ir kitas procedūras pagal Radiacinės saugos centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. 63 ,,Dėl darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių“, nustatyta tvarka ir pateikia bandymų protokolus | Būtina, įskaičiuota į galutinę pasiūlymo kainą (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad įrangos tiekėjas (arba gamintojo atstovai), sumontavę ir suderinę įrangą, atliks rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir pateiks bandymų protokolus ir kad visi aukščiau išvardinti darbai yra įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą) | Pateikiamas tiekėjo patvirtinimas, kad įrangos tiekėjas, sumontavęs ir suderinęs įrangą, atliks rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir pateiks bandymų protokolus ir kad visi aukščiau išvardinti darbai yra įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą. Tiekėjo patvirtinimas.pdf
19.2 | Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 “Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje” nurodytiems reikalavimams | Būtina (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga bei kartu su ja pateikiama dokumentacija atitiks Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 “Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje” nurodytus reikalavimus rentgeno diagnostikos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams) | Pateikiamas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga bei kartu su ja pateikiama dokumentacija atitiks Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 “Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje” nurodytus reikalavimus rentgeno diagnostikos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams. Tiekėjo patvirtinimas.pdf
19.3 | Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytiems reikalavimams | Būtina (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga bei kartu su ja pateikiama dokumentacija atitiks Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 “Pagrindinės radiacinės saugos normos” nurodytus reikalavimus medicininės radiologijos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams) | Pateikiamas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga bei kartu su ja pateikiama dokumentacija atitiks Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 “Pagrindinės radiacinės saugos normos” nurodytus reikalavimus medicininės radiologijos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams. Tiekėjo patvirtinimas.pdf
19.4 | Siūlomos angiografinės sistemos instaliavimas, montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2008 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus ir Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Įranga bus instaliuojama D1.3 patalpoje (pridedamas patalpų planas) | Visi instaliavimo, montavimo, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir patalpų paruošimo (įkaitant lubų, apšvietimo, ventiliacijos ir kt. operacinėje esančių konstrukcinių elementų) eksploatacijai kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą. Kaštai turi apimti ir darbus, kurie bus numatyti radiacinės saugos projekte. | Visi instaliavimo, montavimo, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir patalpų paruošimo (įkaitant lubų, apšvietimo, ventiliacijos ir kt. operacinėje esančių konstrukcinių elementų) eksploatacijai kaštai įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą. Kaštai apima ir darbus, kurie bus numatyti radiacinės saugos projekte. Tiekėjo patvirtinimas.pdf

## Pasiūlymų suvestinė_Bendra
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2 | Tiekėjas 3 | Tiekėjas 4
Pasiūlymo kaina (Pkn), € su PVM
Siūlomas garantinis laikotarpis (TnGL), metai
Techninis pranašumas T1 (T1n)
Techninis pranašumas T2 (T2n)
Techninis pranašumas T3 (T3n)
Techninis pranašumas T4 (T4n)
Techninis pranašumas T5 (T5n)
Techninis pranašumas T6 (T6n)
Techninis pranašumas T7 (T7n)
Techninis pranašumas T8 (T8n)
Techninis pranašumas T9 (T9n)
Techninis pranašumas T10 (T10n)
Žymėjimų paaiškinimai:
Pkn - Tiekėjo n siūlomos medicinos priemonės kaina (€ su PVM), nurodyta komerciniame pasiūlyme.
TnGL - Tiekėjo n siūlomos medicinos priemonės garantinis laikotarpis (metais). Minimalus garantinis laikorpis yra 2 m., tačiau kiekvienas Tiekėjas gali duoti papildomą garantiją už kurią gaus ekonominį pranašumą, t.y. už kiekvienus papildomus metus Tiekėjui bus minusuojami 6% nuo pasiūlymo kainos.
T1n - T10n - Tiekėjo n Techninis pranašumas, nurodytas "Vertinimo tvarkoje".

## Pasiūlymų suvestinė_Koreguota
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2 | Tiekėjas 3 | Tiekėjas 4
Ekonominis pranašumas už suteiktą papildomą garantiją, € su PVM (EpPGn) | 0 | 0 | 0 | 0
Koreguota pasiūlo kaina, € su PVM (KPKn) | 0 | 0 | 0 | 0
Žymėjimų paaiškinimai ir formulės:
EpPGn - Tiekėjo n gaunamas ekonominis pranašumas už suteiktą papildomą garantiją, € su PVM.
KPKn - Tiekėjo n koreguota pasiūlo kaina, € su PVM.
Formulės:
EpPGn = (TnGL - MGL) x (Pkn x (EpPG/100))
KPKn = Pkn - EpPGn

## Pasiūlymų vertinimo rezultatai
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2 | Tiekėjas 3 | Tiekėjas 4
Pasiūlymo kaina (Pkn), € su PVM | 0 | 0 | 0 | 0
Koreguota pasiūlo kaina (KPKn), € su PVM | 0 | 0 | 0 | 0
Pasiūlymo kainos balas (PkBn) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Koreguotos pasiūlymo kainos balas (KPkBn) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ekonominių pranašumų balas (Tn) | 0 | 0 | 0 | 0
T1n | 0 | 0 | 0 | 0
T2n | 0 | 0 | 0 | 0
T3n | 0 | 0 | 0 | 0
T4n | 0 | 0 | 0 | 0
T5n | 0 | 0 | 0 | 0
T6n | 0 | 0 | 0 | 0
T7n | 0 | 0 | 0 | 0
T8n | 0 | 0 | 0 | 0
T9n | 0 | 0 | 0 | 0
T10n | 0 | 0 | 0 | 0
Ekonominio naudingumo (En) balas | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Tiekėjų pasiūlymų reitingavimas* | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
* Reitingavimas vyksta automatiškai. Tuo atveju jei kelių tiekėjų Ekonominio naudingumo balas (E) sutampa, tokiu atveju PO laimėtoją pasirenka pagal pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas ir VPĮ.

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne