## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MEDICINOS ĮRANGA
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data: | 2025 05 13
Nr.: | 1949379
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB Salmeda
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 123500866
Tiekėjo adresas (-ai): |  | P. Baublio g, 41, LT-08431 Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT235008610
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | SEB bankas, a.s. LT337044060001498542 Swedbankas a.s. LT597300010002438156
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | tel. 0 5 2729006, e-mail med@salmeda.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  | -
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų pasiūlymo puslapį, pateiktą dokumentą
1.1. | Artroskopinės įrangos komplektas su instrumentais | 1 | komplektas. | 58490 | 58490 | Richard Wolf GmbH (Vokietija) ITD-cart (Vokietija) Logic4K, Cart
1.1.1. | ARTROSKOPINĖ ĮRANGA:
1.1.2. | VEŽIMĖLIS ĮRANGAI, 1 vnt. Tinkantis video aparatūrai (videokameros kontroleriui, monitoriui) ir valdymo konsolėms sustatyti ir pervežti; Su ≥ 3 keičiamo aukščio lentynomis; Su videokameros galvos laikikliu; Su reguliuojama alkūne monitoriui; Su ≥ 4 antistatiniais ratukais, iš jų ≥ 2 fiksuojami (su stabdžiais); Su centriniu elektros jungikliu; |  |  |  |  | Gamintojas ITD-Cart (Vokietija) Modelis: Cart | VEŽIMĖLIS ĮRANGAI, 1 vnt. 1. Tinkantis video aparatūrai (videokameros kontroleriui, monitoriui) ir valdymo konsolėms sustatyti ir pervežti; Psl. 3 2. Su 3 keičiamo aukščio lentynomis; Psl. 3, 8 3. Su videokameros galvos laikikliu; Psl. 3, 8 4. Su reguliuojama alkūne monitoriui; Psl. 3, 9 5. Su 4 antistatiniais ratukais, iš jų 4 fiksuojami (su stabdžiais); Psl. 3, 9 6. Su centriniu elektros jungikliu; Psl. 3, 8
1.1.3. | VAIZDO KAMEROS GALVUTĖ - 1 vnt.; Ultra aukštos raiškos (UHD4) ≥ 1 lusto (CMOS arba CCD); Maksimali raiška: ≥ 3840 x 2160 taškų; Optinis arba skaitmeninis priartinimas ≥ 2,2 karto; Programuojami valdymo mygtukai: ≥2; |  |  |  |  | Gamintojas: Richard Wolf GmbH (Vokietija) Modelis: 85525942 | VAIZDO KAMEROS GALVUTĖ - 1 vnt.; 1.Ultra aukštos raiškos (UHD4 arba kitaip rašoma UHD 4K) 3 lustų (CMOS); psl. 13, 20 2. Maksimali raiška: 3840 x 2160 taškų; psl. 19 3. Optinis priartinimas 2,25 karto (modelis 5261504); psl. 14, 21 4. Programuojami valdymo mygtukai: 2; psl. 13
1.1.4. | VAIZDO KAMEROS VALDYMO ĮRENGINYS, 1 vnt.; Suderinamas su ultra aukštos raiškos (UHD4) vaizdo kameros galvutėmis; Raiška ≥ 3840 x 2160 taškų; Vaizdo signalo išvestys: ne prasčiau kaip DVI (arba HDMI) ≥ 1 vnt. arba SDI ≥ 1 vnt.; USB jungtys (vaizdo duomenų įrašymui, programinės įrangos atnaujinimui) ≥ 1 vnt.; Vaizdų arba nuotraukų įrašymas; Reguliuojamas ryškumas, priartinimas, spalvų nustatymas (arba baltos spalvos kalibravimo metodas); |  |  |  |  | Gamintojas: Richard Wolf GmbH (Vokietija) Modelis: Logic4K 55253011 | VAIZDO KAMEROS VALDYMO ĮRENGINYS, 1 vnt.; 1. Suderinamas su ultra aukštos raiškos (UHD4 arba kitaip rašoma UHD 4K) vaizdo kameros galvutėmis; psl. 15 2. Raiška 3840 x 2160 taškų; psl. 10 3. Vaizdo signalo išvestys: HDMI - 4 vnt. ir SDI - 2 vnt.; 4. USB jungtys (vaizdo duomenų įrašymui, programinės įrangos atnaujinimui) 1 vnt.; psl. 10 5. Vaizdų arba nuotraukų ir video įrašymas; psl. 10 6. Reguliuojamas ryškumas (atliekamas, pasukant ryškumo žiedą ant lęšio 5261504), priartinimas (pasukant priartinimo žiedą ant lęšio 5261504, atliekamas optinis priartinimas, o užprogramavus kameros mygtukus funkcija "Zoom", atliekamas skaitmeninis priartinimas), spalvų nustatymas - "Color adjustment" (ir baltos spalvos kalibravimas paspaudus AWB (auto white balance) mygtuką ant valdymo skydelio); psl. 14, 11, 10, 29
1.1.5. | AUKŠTOS RAIŠKOS MONITORIUS, 1vnt.; Spalvoto vaizdo, ultra aukštos raiškos (UHD); Raiška ≥ 3840 x 2160 taškų; Ekrano įstrižainė ≥ 27 coliai; Ryškumas ≥ 450 cd/kv.m; Vaizdas vaizde (PIP) funkcija; Vaizdo formatas 16:9; Vaizdo signalo įvestys: ne prasčiau kaip DVI (arba HDMI), arba SDI; Vaizdo signalo išvestys: ne prasčiau kaip DVI (arba HDMI) arba SDI; Atsparus valymui ir/arba dezinfekcijai; |  |  |  |  | Gamintojas: Richard Wolf GmbH (Vokietija) Modelis: LMD-X2705N | AUKŠTOS RAIŠKOS MONITORIUS, 1vnt.; 1. Spalvoto vaizdo, ultra aukštos raiškos (UHD - arba kitaip rašoma 4K); psl. 30, 31 2. Raiška 3840 x 2160 taškų; psl. 31 3. Ekrano įstrižainė 27 coliai; psl. 31 4. Ryškumas 800 cd/kv.m; psl. 31 5. Vaizdas vaizde (PIP) funkcija; psl 30 6. Vaizdo formatas 16:9; psl. 31 7. Vaizdo signalo įvestys: HDMI ir DVI ir SDI; Vaizdo signalo išvestys: DVI ir SDI; psl. 31 8. Plokščias paviršius pritaikytas ir atsparus valymui ir dezinfekcijai; psl. 33
1.1.6. | ŠVIESOS ŠALTINIS KAIP ATSKIRAS ĮRENGINYS ARBA INTEGRUOTAS VAIZDO PROCESORIUJE, 1 vnt.; Šviesos diodų (LED) tipo arba lygiavertis; Šviesos diodų (LED) vidutinis tarnavimo laikas ≥ 30 000 valandų (arba periodinis lempos keitimas nėra privalomas); Reguliuojamas ryškumas (šviesos intensyvumas); Šviesolaidžių jungtys ≥ 3 konfigūracijų: Storz; Wolf; Olympus arba pateikiamas atitinkamas adapteris; |  |  |  |  | Gamintojas: Richard Wolf GmbH (Vokietija) Modelis: LED 1.2 | ŠVIESOS ŠALTINIS KAIP ATSKIRAS ĮRENGINYS, 1 vnt.; 1. Šviesos diodų (LED) tipo; psl. 35 2. Šviesos diodų (LED) vidutinis tarnavimo laikas 30 000 valandų; psl. 35 3. Reguliuojamas ryškumas (šviesos intensyvumas); psl. 34, 35 4. Šviesolaidžių jungtys 4 konfigūracijų: Storz; Wolf; Olympus, ACMI; psl. 34
1.1.7. | ŠEIVERIO VALDYMO KONSOLĖ, 1 vnt.; Informacija apie instrumentų darbą pateikiama LCD lietimui jautriame ekrane ar ekranuose; Automatinis instrumento atpažinimas; Kojinis valdymo pedalas; |  |  |  |  | Gamintojas: Richard Wolf GmbH (Vokietija) Modelis: Power Speed AS1 | ŠEIVERIO VALDYMO KONSOLĖ, 1 vnt.; 1. Informacija apie instrumentų darbą pateikiama LCD lietimui jautriame ekrane; psl. 37 2. Automatinis instrumento atpažinimas; psl. 37, 46 3. Kojinis valdymo pedalas (2305100); Psl. 37, 38
1.1.8. | ŠEIVERIO RANKENA, ne mažiau 2 vnt.; Rotacijos į priekį/atgal apsukos ≥ 8000 apsisukimų/min.; Galimybė pasirinkti ir išsaugoti greitį įvairiems režimams; Autoklavuojama; Rankena turi būti techniškai suderinama su šeiverio valdymo konsole; |  |  |  |  | Gamintojas: Richard Wolf GmbH (Vokietija) Modelis: 8995500031 | ŠEIVERIO RANKENA, 2 vnt.; 1. Rotacijos į priekį/atgal (pagal ir prieš laikrodžio rodyklę) apsukos 16.000 apsisukimų/min.; psl. 40, 49 2. Galimybė pasirinkti ir išsaugoti greitį įvairiems režimams (paspaudus ir palaikius ilgiau nei vieną sekundę) arba susikuriant atskirą profilį; Psl. 49, 58, 59 3. Autoklavuojama; psl. 50, 52 4. Rankena yra techniškai suderinama su šeiverio valdymo konsole; Psl. 37
1.1.9. | ŠVIESOLAIDIS, ne mažiau 2 vnt.; Ilgis ≥ 3 m; Skersmuo ≥ 3,5mm; Suderintas su optine dalimi; Autoklavuojamas; |  |  |  |  | Gamintojas: Richard Wolf GmbH (Vokietija) Modelis: 806635301 | ŠVIESOLAIDIS, 2 vnt.; 1. Ilgis 3 m; psl. 53 2. Skersmuo 3,5 mm; psl. 53 3. Suderintas su optine dalimi; psl. 53 4. Autoklavuojamas (visi Richard Wolf gaminiai, kurių modelis prasideda "8" yra autoklavuojami, t.y. sterilizuojami garais); psl. 55
1.1.10. | ARTROSKOPINĖ OPTIKA, ne mažiau 2 vnt.; Vaizdo kryptis 30± 0,2 laipsn.; Diametras 4 ± 0,2 mm; Darbinis ilgis ≥ 160 mm; Autoklavuojama; Komplektuojama su sterilizavimo konteineriu; |  |  |  |  | Gamintojas: Richard Wolf GmbH (Vokietija) Modelis: 8880,543 | ARTROSKOPINĖ OPTIKA, 2 vnt.; 1. Vaizdo kryptis 30 laipsn.; psl. 56 2. Diametras 4 mm; psl. 56 3. Darbinis ilgis 160 mm; psl. 56 4. Autoklavuojama; psl. 56 5. Komplektuojama su sterilizavimo konteineriu (38015); psl. 56
1.1.11. | ARTROSKOPO ĮMOVA, ne mažiau 2 vnt.; Su dviem vožtuvais padidintam vandens srautui (High Flow); Autoklavuojama; |  |  |  |  | Gamintojas: Richard Wolf GmbH (Vokietija) Modelis: 89121,1263 | ARTROSKOPO ĮMOVA, 2 vnt.; 1. Su dviem vožtuvais padidintam vandens srautui (High Flow); Psl. 57 2. Autoklavuojama (visi Richard Wolf gaminiai, kurių modelis prasideda "8" yra autoklavuojami, t.y. sterilizuojami garais); Psl. 55 su obturatoriumi 89121.0540
1.1.12. | Tiesus artroskopinis kandiklis, ne mažau 3 vnt. Plotis 3,6 ± 1,0 mm; |  |  |  |  | Gamintojas: Richard Wolf GmbH (Vokietija) Modelis: 89140,0105 | Tiesus artroskopinis kandiklis, 3 vnt. Plotis 3,3 mm; psl. 60
1.1.13. | Artroskopinis kandiklis lenktas į kairę, ne mažau 3 vnt. Plotis 3,6 ± 1,0 mm; |  |  |  |  | Gamintojas: Richard Wolf GmbH (Vokietija) Modelis: 89140,0101 | Artroskopinis kandiklis lenktas į kairę, 3 vnt. Plotis 3,3 mm; psl. 60
1.1.14. | Artroskopinis kandiklis lenktas į dešinę, ne mažau 3 vnt. Plotis 3,6 ± 1,0 mm; |  |  |  |  | Gamintojas: Richard Wolf GmbH (Vokietija) Modelis: 89140,0103 | Artroskopinis kandiklis lenktas į dešinę, 3 vnt. Plotis 3,3 mm; psl. 60
1.1.15. | Būtinas žymėjimas CE ženklu. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių) kopiją originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą; | [5 empty] | Būtinas žymėjimas CE ženklu. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių) kopiją originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą;
1.1.16. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis ≥ 24 mėn.; | [5 empty] | Garantinio aptarnavimo laikotarpis 24 mėn.;
1.1.17. | Įranga turi būti nauja. Pagaminta ne anksčiau negu 12 mėn. iki įrangos pristatymo dienos.; | [5 empty] | Įranga nauja. Pagaminta ne anksčiau negu 12 mėn. iki įrangos pristatymo dienos.;
|  |  |  | Suma be PVM | 58490
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 12282.9
|  |  |  | Suma su PVM | 70772.9

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
-
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
5 | Įgaliojimas teikti ir pasirašyti pasiūlymą (jei taikoma)
6 | 01 Pasiulymas ir technine specifikacija |  |  |  | Ne
6 | 02 EBVPD_pdf 03 EBVPD_xml 04 RC Jungtine_pazyma |  |  |  | Ne Ne Ne
7 | 05 WOLF CE sertifikatas EN - KONFIDENCIALU 06 WOLF CE sertifikatas LT - KONFIDENCIALU 07 WOLF MDC patvirtinimas del CE sertifikato galiojimo EN - KONFIDENCIALU |  |  |  | Taip Taip Taip
8 | 08 WOLF MDC patvirtinimas del CE sertifikato galiojimo LT - KONFIDENCIALU 09 ITD CE sertifikatas EN - KONFIDENCIALU 10 ITD CE sertifikatas LT - KONFIDENCIALU |  |  |  | Taip Taip Taip
9 | 11 Igaliojimas pateikti dokumentus 12 Deklaracija del Reglamento |  |  |  | Ne Ne
10 | 13 Katalogas - KONFIDENCIALU 14 Katalogas - NEKONFIDENCIALU |  |  |  | Taip Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Administratorė / Buhalterė
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Giedrė Valienė
RŠL-4109-2 2025-03-28 17:00:46

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1 | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti: 1. Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Teikiami gamintojo dokumentai turi būti su tiekėjo atžymomis į siūlomos prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (spalvotai pažymėtos ir/ar nurodytos rodyklėmis, ir/ar pabrauktos konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės nurodant techninės specifikacijos punkto numerį) ir su vertimu į lietuvių kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu.* 2. Nuorodos į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). *kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.
3 | Būtinas žymėjimas CE ženklu. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių) kopiją originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą;
4 | Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5 | Sutarties vykdymo metu kartu su prekėmis privaloma pateikti naudojimo instrukciją lietuvių ir anglų kalbomis.